中科大附一院（安徽省立医院）PCR扩增仪比选采购文件

比选编号：19AT0130906727

采 购 单 位：安 徽 省 立 医 院

采购代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

2019年12月

参选单位须知

☆重要提示：参选人不得采用任何手段，干涉、影响医院正常的招标采购行为和评标结果，否则将被列入黑名单，禁止参加医院任何招标采购项目。

<总则>

一、采购单位：

中国科学技术大学附属第一医院安徽省立医院

二、采购内容：

设备名称:PCR扩增仪

数量：1台

三、标书费：200元。参选文件递交截止时间前标书费未交，将被视为无参选资格。

四、比选地点：中科大附一院（安徽省立医院）行政楼5楼第二会议室

五、参选文件递交截止时间：另行通知

六、参选文件有效期：180天

七、参选保证金：本项目不收参选保证金

开户名称：安徽安天利信工程管理股份有限公司

开户银行：招行合肥高新区支行

帐    号：5519 0430 8510 501

如参选单位中选，未能按照承诺签订合同，参选保证金不予退还。

八、公示网址

安徽省招标投标信息网：http://www.ahtba.org.cn/

信e采交易平台：http://www.ahbidding.com/

中国科学技术大学附属第一医院安徽省立医院官网：http://www.ahslyy.com.cn/

九、比选要求：

1、   参选单位必须具有独立法人资格和履行合同能力，具有政府相关部门颁发的营业执照和医疗用品生产或销售许可证(如适用)。

- 具有良好的商业信誉及完善的销售供应及优质的售后服务保障体系。

3、   参选文件评审和确定中选人

3.1、 采用综合评估的方法进行参选文件评审，包括技术评审、商务评审和报价评审。

（1）技术评审：采购单位对参选文件中的技术内容进行评审，与比选文件中的技术参数要求有实质性偏离者或提交的技术文件内容不真实者将被作废标处理。

（2）商务评审：采购单位对参选文件中的商务内容进行评审，不符合资质要求者或所提交的资质材料不真实者将作废标处理。有违规行为、不良记录或用户满意度低的参选单位，其中选可能将被削弱；

（3）报价评审：采购单位对参选文件中的系统报价进行评审，与当前业界普遍性报价有严重偏离的，其中选可能将被削弱。

3.2、 确定中选人

（1）不保证最低报价的参选最终中选：

（2）采购单位将选择价格、质量、技术实力、财务状况、综合服务最优的参选单位为作为中选单位，且实质与比选文件要求相符，该参选单位应有资格和能力圆满地履行合同；

（3）采购单位有权根据参选文件对比选文件实质性响应的程序来决定接受参选单位全部或部分的参选文件。

4、注意事项

（1）已报名的参选人须按要求如期参加比选活动，对既未提交放弃比选确认函    （截止时间为比选日前一天下午三点），又未参与比选的参选人将予以警告并记录在案。若参选人一年内累计出现三次及以上类似情况，将被取消报名资格，待参选人提出整改方案后，视整改情况决定是否恢复其参选资格。

（2）标书费请采用现金形式递交，如必须采用电汇形式的，标书费电汇底单和参选保证金汇款底单均需注明比选项目名称和比选编号，如不注明，导致招标代理机构查款信息有误或保证金退款延误，责任由参选人自行承担。

（3）出席比选仪式的参选人授权代表携带身份证原件及授权委托书（或法定代表人身份证明书及身份证原件）签名报到以证明其出席。

九、解释权：

凡涉及本次比选文件的解释权属于中国科学技术大学附属第一医院安徽省立医院。

注：此为医疗设备的标书模板，非设备类仅供参考，可酌情删减。

<技术参数>

主要技术指标

1.精准的温度控制，PCR反应稳定性好

2.最大升降温速度：＞4.0℃/秒

3.温度精确度：±0.2℃

4.温度均一性：±0.2℃

5.温度范围：4-100℃

6.具有断电自动重启功能

7.开放的系统：96孔样品通量， 适用于标准的96孔板、8联管或0.2mlPCR单管

8.合理的散热设计：采用底部进气，后部排气，仪器两侧可以近距离摆放其他设备，节省实验室空间

# *1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

*2、提供所有设备日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理，如在使用过程中有更换品种等情况，价格不得超出合同价。

# *3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为赠送。

# *4、列出所有与设备相关的器械、易损件、常备零件、专门工具等配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，报价不计入投标总价，供以后补充采购、维修等使用。

*5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

备注：请列出易损件，耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价，作为选配件；耗材类产品必须带样品到比选现场。

<参选文件格式>

一、参选报价一览表（见附件6）

二、技术参数响应对照表（参选产品的技术参数或与已提供参数的对比）

三、参选产品销售状况及产品用户名单

四、销售授权书，法定代表人和授权委托人证明（见附件2）

五、公司资质（要求见附件3）

六、参选产品资质（要求见附件4）

七、产品彩页

八、产品质量、售后服务及配送承诺书（见附件5）

九、中选后支付中选总金额（合同总金额）1%的采购代理服务费，签订合同书前支付，实际金额如无法确定，最终参考预签订的合同书实际内容（包括签约年限和总数量）。（见附件1）

十、参选单位认为有必要提供的其他文件

注：1.医疗器械产品的医疗器械注册证在审核期间，投标文件中需提供原注册证和国家相关部门出具的注册证受理通知函

2. 参选文件一式七份，一个正本六个副本

3. 参选文件封面请注目采购项目名称、采购编号

4. 参选文件应当按照上述要求的格式顺序进行编制，递交时须装订成册并密封完好

5.参选文件必须严格按照比选文件规定的格式编写，如果出现以下情况的参选资格将被拒绝：

（1）参选文件未按照规定格式编写的

（2）参选文件未按要求装订成册的

（3）参选文件中要求必须提供的各种资质文件未提供或有缺漏的

（4）参选文件中未提供参选报价一览表的（如果报价表单独密封，参选文件中也必须装订报价表）

（5）参选文件以包为单位，一个包的所有资料未装订在一起的（属于一个包的所有资料必须装订成一本文件，不要分开装订）

（6）正副本文件字迹不清楚，导致评委无法辨识的

附件1：

一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证合同签字生效后_____日内完成项目的安装、调试，并交付买方验收、使用；并向采购代理机构支付中选总金额（合同总金额） 1 % 的采购代理服务费（签订合同前支付），实际金额如无法确定，最终参考预签订的合同书实际内容（包括签约年限和总数量）。

参选单位名称：

日 期：

附件2：

供应商法定代表人授权书

本授权书声明：

注册于                                 （供应商地址）的

（供应商名称）的                 （法定代表人姓名）代表本公司授权                    （被授权人所在单位）的         、                   （被授权人的姓名、身份证号）为本公司合法代理人（被授权人），负责采购                              .我公司认可此代理人（被授权人）签字的文件对我公司具有法律效力。

本授权书有效期限为   年   月   日至本次集中采购工作结束。

代理人（被授权人）姓名：          移动电话：

传真：          电子邮件：

代理人（被授权人）签字：

法定代表人签字：                供应商公章：

代理人（被授权人）居民身份证复印件请按照要求粘贴：

请将居民身份证复印件剪裁后粘贴于虚线内，并加盖供应商公章。

注意：以上信息必须逐一填写，并与身份证复印件一致，否则无效。

附件3：

供应商资质文件装订册

说 明

- 本装订册由供应商代理人（被授权人）现场递交。

- 本装订册应按产品类别分类装订。

- 资质文件中的企业名称、法定代表人应与《供应商法定代表人授权书》中的企业名称、法定代表人保持一致，如不一致，应附工商部门出具的变更证明。

- 所有资质文件应在规定的有效期内。

- 报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件。

- 所有资质文件必须清晰，不得涂改，统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，则在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）。

- 供应商递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章。

- 供应商无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因。

附件4：

产品资质文件装订册

产品名称：

产品序号（或LOT号）:

医疗器械注册证号:

供应商名称：

（加盖供应商公章）

说 明

1本装订册按集中采购产品分类目录，以同一医疗器械注册证为单位装订，由供应商代理人（被授权人）现场递交。

2.所有资质文件应在规定的有效期内。

3.报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件。

4.所有资质文件必须清晰，不得涂改。统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，需在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）。

5.供应商递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章。

6.供应商无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因。

附件5：

供应商产品质量、售后服务及配送承诺保证书

我方产品一旦成交并依法签订购销合同后，我方保证成交产品符合国家食品药品监督管理局规定的质量标准；保证在集中采购供应周期内，向采购人提供及时充足的货源；保证提供及时、完善的产品售后服务。

如有违约，我方愿意承担相应责任。

本保证书有效期限为：      年    月   日至本次集中采购供应周期结束。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日 期：      年    月   日

法定代表人居民身份证或外籍人士护照复印件请按照要求粘贴：

请将复印件剪裁后粘贴于虚线内，并加盖公章。

附件6

参选报价一览表

参选单位名称：                （盖章）        参选编号：                      包号：

| 设备名称 | 数量 | 型号和规格 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 总报价 | 产品编码报价 | 参选保证金 | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参选单位（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期

注:1、 标书是选购设备、签署合同的最主要依据，内容务必如实完整填写，不得改变表格顺序格式，否则参选无效。2、产品型号规格必须标注清楚，不得标注某一系列或是某一大类产品。3、交货期需以日历日为单位进行填写

附件7

投标保证金退还声明

我单位关于                  项目（项目编号：    ）的投标保证金到期后请汇至如下帐号：

收款单位（与投标单位名称一致）：

开        户         行：

银    行    帐       号：

联系人：

联系号码：

增值税开票信息

| 企业身份 | 是否为一般纳税人 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纳税识别号 |  |
| 地址、电话 |  |
| 开户行行号及账号 |  |

投 标 人：

（公章）

备注：

1、安徽安天利信工程管理股份有限公司对以现金缴款单形式缴纳的投标保证金不再以现金形式退还(本次不接受现金缴款)，请各投标单位将上述内容填好，以便我单位做好投标保证金的退还工作。

2、本表在递交投标文件时需手持一份与投标保证金缴纳凭证一起交于安徽安天利信工程管理股份有限公司的工作人员，如投标人不能按要求提供，投标人的投标文件可能被拒绝，造成的一切后果由投标人自负（手持一份现场递交，不用装订在标书里）。

3、第一中标候选人保证金待提供与业主合同及履约保证金（银行保函）扫描件后退还，其他中标候选人待第一中标候选人签订合同后五个工作日内退还，非中标候选人待公示结束后五个工作日内退还。

4、招标代理机构只能开具标书费的增值税普通发票，发票一经开出概不退换。

# Text boxes

（代理人居民身份证复印件粘贴处）

正面

供应商

公章

（代理人居民身份证复印件粘贴处）

反面

（法定代表人居民身份证复印件正面

/护照首页复印件

粘贴处）

供应商

公章

（法定代表人居民身份证复印件反面

/护照入境签证页复印件

粘贴处）