[bookmark: _GoBack]项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）北区超声骨刀采购项目（医工）
项目编号：GN2023-32-6124
数量: 1台
技术参数：
（一）、基本要求：能用于骨切割、骨移植、骨成型术、上颌窦内外提升术、残根，埋伏阻生齿拔除等
（二）、技术要求：
A主机部分：
★1、设备具备双向动力技术，根据工作尖遇到的阻力反馈可自动确定补偿功率；蠕动泵流量屏幕数字显示，可恒定地控制流量。
★2、功率可调节，多种工作模式，根据骨类调节功率；多功能渐进式脚踏开关，可对各功能设定；
3、存储键一键储存：所有参数都可通过屏幕上的储存按键进行保存；
4、数字化液晶屏显示，亮度可调节；各项参数设置直观；
5、冲水管线可高温高压消毒；
6、输出功率：≥70VA  
B手柄部分：
★1、手柄前端可拆卸，手柄和手柄线可高温高压消毒；
2、LED光环可取下清洗消毒，内置LED照明；
3、增强型带光手柄，功率可自动调节，手柄无过热现象；
4、手柄振幅：20-200微米，在高效切割骨组织的同时确保不损伤牙周软组织。
C工作尖部分：
1、骨手术工作尖，切骨工作尖长度最大可达15毫米
2、上额窦外提升工作尖
3、微创拔牙工作尖
4、骨收集工作尖
（三）、基本配置
1. 主机+电源连线
2. 骨刀手柄及手柄连线1支
3. 多功能脚踏 1个
4. 吊瓶支架 1个
5. 手柄支托 1个
6. 可消毒水线2套
7. 一次性输液管注射头15个
