[bookmark: _GoBack]项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）北区凝胶成像仪采购项目（医工）
项目编号：GN2023-32-6118
数量: 1台
技术参数：
 1.感光芯片： CCD芯片
2.镜头： 大口径高通透镜头：F=1：1.2，8~48mm
3.灵敏度： ≤20pg经EB染色的双链DNA   
4.感光效率： CCD芯片光电转换效率：High QE:≥65%   
5.读出燥声：≤6.1 e- RMS at 12 MHz  
6.物理分辨率： ≥1280×1040
7.有效像数：≥130万像素
8.像数密度：≥16 bit
9.动态范围： ≥3.0个数量级
10.光源： 反射白光（冷光），透射紫外：302nm，20x20cm
11.镜片： 590nm干涉滤光片
12.定时关闭功能： 紫外灯具有定时关闭功能，用户可自行设置自动关闭时间（1-60分钟）
13.观察窗： 专用的防紫外观察窗，便于观察
14.切胶窗： 两侧具有两个专用的切胶窗口，和专门的透紫外切胶装置，避免身体遭受紫外照射
