项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）北区种植体稳定性测量仪采购项目（医工）

项目编号：GN2023-32-6132

数量: 1台

技术参数：

（一）、基本要求 用于口腔及颅内区域测量种植体的稳定性

（二）、技术参数

★1、工作方式使用非侵入式RFA技术，传感器部件可连接到种植体或者基台上，接受探头的磁脉冲刺激，产生共振频率；

2、USB连接口：当设备连接到PC端时，可以升级设备的软件以及将下载测量数据传输到电脑上；

3、结果显示 共振频率的结果转换成1-100的数值显示在测量仪屏幕上。

4、功能键数据显示、清除、关闭、储存模式、日期、时间、蜂鸣音量（调节蜂鸣声音大小）、显示对比（屏幕亮度）、对比度、退出菜单、语言、主机控制、磁脉冲声音设置；

5、准确度一个单独传感器的ISQ准确度在±0.5ISQ单位。在不同的传感器之间，包含附属扭矩的变异和个体变异，其准确度在±2ISQ单位。

（三）、基本配置

主机                   1台

探头                   1台

自检器                 1个

充电器                 1个

USB数据线              1条

传感器头               1只