[bookmark: _GoBack]项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）北区自动手机清洗注油机采购项目（医工）
项目编号：GN2023-32-6135
数量: 1台
技术参数：
（一）、基本要求：
符合《WS506-2016口腔器械消毒灭菌技术操作规范》的要求，配置不同的清洗接口对牙科手机进行全自动清洗、吹干、注油、养护、干燥，一体化进行。
（二）、技术参数
*1.全自动处理≥15只牙科手机，实现对牙科手机的内外高温清洗、吹干、注油、养护、干燥，适合普通手机、光纤手机、种植手机，同时具有简单湿热消毒功能，以备清洗养护干燥后继续灭菌。
*2.电脑控制触摸屏， 多种工作程序： 清洗养护、一键养护、干燥；多种工作模式：轻污、重污、快捷，可设置干燥时间和消毒时间。
*3. 快速手机接头，坐姿安装 ，快速插拔，插入开通，拔出锁闭；
4. 耐高温，耐腐蚀，易清洁上扬式单门设计，防爆玻璃门，分段式开合阻尼；设备带有进口主清洗泵 ，主动排水泵，支持40度多酶清洗剂、冷热水清洗漂洗；
5.喷雾注油，充分浸润，养护排油；
6. 360°双喷臂三维动态可变方向全方位连续喷淋冲洗，污渍不残留，多级过滤系统保证排水安全通畅；
7.触摸屏显示不同程序，冲洗结束蜂鸣器提示；自动故障诊断紧急停机；机器自带一键启动功能和急停功能。
