[bookmark: _GoBack]项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）动静脉脉冲气压治疗仪（肢体加压理疗仪）比选采购项目（医工）
项目编号：23AT46078005795
数    量：本次2台，单次
技术参数：
★1、设备由主机、导气管、脉冲气垫组成，其中主机由控制器、气泵、气室、电源组成，脉冲气垫包括脉冲足垫、脉冲手垫、脉冲石膏足垫。
2、压力设置范围8.0kPa~26.7 kPa(60mmHg~200 mmHg)，调节步长为1.33kPa(10 mmHg)，出口处实际压力值与设定值的偏差≤2.0kPa(15 mmHg)。
3、治疗仪应具有压强指示，以指示当前治疗程序下设备在气囊内产生的治疗压强。该指示通过液晶屏数字式显示，示值允差≤±2kPa。
★4、0.2秒瞬时脉冲快速达到设定的脉冲压力值。
5、治疗仪脉冲持续时间固定两档：1s，3s。其误差为±0.4s。
6、治疗仪脉冲间隔时间默认值为20s。足部的脉冲治疗的脉冲间隔时间在20s~50s范围内分档设定，其调节的步长均为5s;手部脉冲治疗的间隔时间在12s~20s范围内分档设定，其调节的步长均为2s，误差±1s。
★7、治疗仪可在设备界面根据医嘱方案设定工作时间和次数，治疗次数1-9次可选，每次20分钟，误差≤设定值的±2%，最大应≤±1分钟。
★8、电源自动切换：治疗仪在无交流电源时，治疗仪可通过内置电池工作，连续正常工作时间≥4h。
9、置扩展端口，可与PC端及移动终端相连接，设备间实现互联互通，远程监测设备运行状态、统计物理预防质控。
★10、具备开机身份识别、验证功能，配有IC智能管理卡，可个性化住院患者治疗数据方案，治疗信息数据可永久保存。
11、治疗仪连接的肢体压力套包裹方式，仅需足部或手部的包裹方式，无需包裹身体其它任何部位即可达到更好的预防效果，提高患者依从性，腿部创伤、石膏固定等患者同样适用。
12、治疗时间及治疗压力值实时显示，同时治疗时间具备精准倒计时功能。
13、脉冲气囊耐受压力为≥60 kPa。
★14、治疗仪应具有脉冲手垫、脉冲足垫、脉冲石膏足垫三种工作模式，可进行预置状态下的简易操作。
15、具有故障自检，低压报警、高压报警两种模式。                            
16、治疗仪具有睡眠模式，在运行界面无操作，时间超过2min自动锁屏，保证患者睡眠质量和防误触操作。
17、便携式设备，可以直接挂在病床挡板或护栏上进行操作。
