[bookmark: _GoBack]项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）三开门冰箱比选采购项目（医工）
项目编号：23AT46078005791
数    量：本次2台，单次
技术参数：
2～8℃医用冷藏箱
★1、产品结构：有效容积≥1300L，立式，三门结构，电加热玻璃门，具有多种门体加热模式；具备自动关门功能；铝合金门把手。
2、外部尺寸：高度≤2000mm，宽度≤1800mm，深度≤900mm，方便进门及置放；
3、箱体材料：外箱采用PCM彩板，内胆采用防腐不锈钢。
4、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。
5、照明装置：配置LED冷光源，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。
6、制冷系统：采用知名品牌高效压缩机，知名品牌风扇电机，节能高效、静音，环保制冷剂；风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2~8℃范围内。
★7、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定，温度传感器置于箱内模拟液中，真实反映物品实际存储温度。
8、控温性能：强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。箱内温度波动范围±2℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。
9、温度显示：天蓝色数码温度屏，视觉柔和，显示精度0.1℃。
10、产品配置：配置≥18个带标签卡搁架，方便存放物品标识。门体带锁设计，防止随意开启；6个万向脚轮（其中3个自带刹车锁止功能），移动固定方便。
11、报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。
★12、蓄电池：提供≥48小时显示及报警功能，并可为温度记录打印机、USB端口供电。
13、数据接口：标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，PDF数据格式。U盘持续连接可自动存储温度数据。标配RS485接口、远程报警接口。
14、运行安全：当控制/报警传感器发生故障时，压缩机规律智能开停，确保物品存储安全。
15、冷凝水处理：冷凝水汇集后自动蒸发。
16、测试孔：标配测试孔，方便用户测试箱内温度。
