项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）食道调博仪比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078005790

数    量：本次1台，单次

技术参数：

功能参数

刺激仪

- 食管刺激 脉宽10ms，电压5～30V可调

- 心内刺激 脉宽1 ms，电压0～8V可调（主机状态下）

- R波感知灵敏度 体表≥1mv

- 基础刺激S1S1连续 S1S1配对间期60 ms～1999 ms

- S1S1刺激频率30～1000次/分

- S1S1定时时间 1秒～99秒

- S1S1定数数量 1个～99个

- S1S1起搏刺激 72次/分

- 扫描步长 任意选择

- 短阵猝发Burst 食管：180、200、250次/分

- 心内：180、200、230次/分

- 高频刺激限制功能 直接设定是否允许

- 早搏程控刺激S1S2比例 食管：8︰1、6︰1、4︰1

- 心内：8︰1、4︰1

- 早搏程控刺激S1S2 、S2S3、S3S4可配对间期 10ms～无上限

- 早搏程控刺激RS2比例 食管：8︰1、6︰1、4︰1

- 心内：8︰1、4︰1

- S1S1递增、递减刺激 逐次

- RS2 S2S3 S3S4可配对间期 10ms～无上限

- 体表十二导同步记录 具备

- 食管导联同步记录 具备

- 数据、图形永久保存 具备

- 记录时波形回溯 具备

- 标记、测量计算、寻找 具备

- 波形截取 具备

- 报告单打印 具备