项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）食道调博仪比选采购项目（医工）
项目编号：23AT46078005790
[bookmark: _GoBack]数    量：本次1台，单次
技术参数：
功能参数
刺激仪
1. 食管刺激 脉宽10ms，电压5～30V可调
2. 心内刺激 脉宽1 ms，电压0～8V可调（主机状态下）
3. R波感知灵敏度 体表≥1mv
4. 基础刺激S1S1连续 S1S1配对间期60 ms～1999 ms
5. S1S1刺激频率30～1000次/分
6. S1S1定时时间 1秒～99秒
7. S1S1定数数量 1个～99个
8. S1S1起搏刺激 72次/分
9. 扫描步长 任意选择
10. 短阵猝发Burst 食管：180、200、250次/分
11. 心内：180、200、230次/分
12. 高频刺激限制功能 直接设定是否允许
13. 早搏程控刺激S1S2比例 食管：8︰1、6︰1、4︰1
14. 心内：8︰1、4︰1
15. 早搏程控刺激S1S2 、S2S3、S3S4可配对间期 10ms～无上限
16. 早搏程控刺激RS2比例 食管：8︰1、6︰1、4︰1
17. 心内：8︰1、4︰1
18. S1S1递增、递减刺激 逐次
19. RS2 S2S3 S3S4可配对间期 10ms～无上限
20. 体表十二导同步记录 具备
21. 食管导联同步记录 具备
22. 数据、图形永久保存 具备
23. 记录时波形回溯 具备
24. 标记、测量计算、寻找 具备
25. 波形截取 具备
26. 报告单打印 具备

