[bookmark: _GoBack]项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）床单元消毒机比选采购项目（医工）
项目编号：23AT46078006339
数    量：本次8台，单次
技术参数：
1.★消毒后对床单元内的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠球菌等杀灭对数值≥ 3.0;消毒后对物体表面自然菌的平均杀灭对数值≥1.0；
2.全金属外壳独立开模成型，防阻燃，配置万向和定向各二个脚轮，带刹车片；
3.★液晶显示屏≥110mm×66mm，全中文操作；
4.★必须具有触摸及红外线遥控两种控制方式，微电脑控制、“一键式”操作，消毒时间可根据需要自行调节和设定，可同时消毒床位1-2床；
5.具有抽真空及臭氧还原功能；
6.★臭氧浓度≥1300mg/m3；
7.★消毒中臭氧泄漏浓度≤0.003mg/m3；
8.★消毒后臭氧残留浓度≤0.003mg/m3；
9.臭氧产量≥5000mg/h；
10.噪声≤55dB。
