项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）阴凉柜比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078006668

数    量：本次1台，单次

技术参数：

1.样式：立式。

*2.容积≥650L。

3.制冷方式：风冷。

4.箱内温度：8～20℃。微电脑控制系统，精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。可显示箱内温度及各种报警信息。

*5.外部材料为喷涂钢板。内部材料为喷涂钢板。双层中空保温钢化玻璃门。4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计；带2个调平脚。测试孔1个。内部加装防水插座1个。

6.铜管翅片式蒸发器。

7.具有高低温报警、温控器故障报警、断电报警、开关门异常报警。具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。标配远程报警接口。