项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）冷凝器比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46078005794

数    量：本次1台，单次

技术参数：

1.用途：用于视网膜、睫状体冷冻、眼眶肿瘤冷冻

2.单路输出。

3.液态CO2制冷剂。

4.仪器工作压力为5.1～6.0MPa。

5.冷疗笔探头规格：Φ2、Φ2.5。

6.冷疗笔插头为最新梯度设计，装、卸安全方便。

7.冷疗笔探头最低致冷温度为－75℃；

8.制冷解冻时间均≤6s；

9.具有压力、时间、温度显示功能；

10.具有脚踏开关

11.具有对CO2气体的减压、过滤功能；

12.配置清单：

| 1 | 主机（含脚踏开关、减压阀内置） | 1套 |
| --- | --- | --- |
| 2 | .冷疗笔Φ2.（圆头） | 1支 |
| 3 | 冷疗笔Φ2.5（头） | 1支 |
| 4 | 电源线 | 1根 |
| 5 | 输气导管 | 1根 |
| 6 | 密封圈（Φ10×2.0、Φ14×2.0Φ、16×2.0 ） | 各4只 |
| 7 | 排气管 | 1根 |