项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）母胎监护仪比选采购项目（医工）

项目编号：23AT46033508121

数    量：本次4个，单次

技术参数：

1、可同步监护母亲多参数和胎儿三参数。

★2、≥12英寸显示屏，触摸式按键设计。

3、监护显示界面具备三种颜色主题风格可选。

4、脉冲多普勒超声探头，超声发射频率≥2MHz，胎心率测量范围30-240bpm，精度±1bpm。

5、胎心率探头、宫缩压力探头需满足≥IP68防尘防水等级要求。

6、宫缩压力测量范围0-100单位，宫压增益、宫压基线可自选设置。

7、具备Fischer、Krebs、NST、CST四种专业评分法。

8、支持档案信息的输入、回放浏览和打印。

9、机顶报警机柱设计，声光报警，报警范围、报警声音大小、报警延时可调，具有探头离位报警和监护异常报警及文字提示，可回顾≥800条报警记录。

★10、内置≥155mm宽行热敏打印机，1、2、3cm/min速度可调。

★11、具备≥50mm/s高速回放打印功能。

12、可选配无线探头，升级为单机双床位监护配置，即一台机器可通过有线探头和无线探头实时同屏监护两名孕妇。

13、可升级双胞胎、三胞胎监护功能。

★14、须与本院产房现有产科中央监护网络系统兼容联网。