项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）放射治疗全身一体式固定体架比选采购项目（医工）

项目编号：24AT46033501318

数    量：本次1台，单次

技术参数：

*1 一体化底座设计，全碳纤维材质，可适合放疗不同部位的体位固定，并须与科室现用的一体式固定体架（科莱瑞迪R612-NCF）相配套且精度一致。

*2 可使用头部固定膜、头颈肩固定体膜、胸部固定体膜、腹部固定体膜和真空垫对不同部位的放疗患者进行体位固定，投标商需列出所使用不同部位体膜和真空垫的体位固定解决方案（包括头部、头颈肩、胸部、腹部等）

3 每套体架配置不同规格头枕一套，详细列出所配置头枕的材质和型号

4 每套体架配置手臂支撑架一套，用于胸部/腹部/乳腺放疗时上举手臂的支撑

4.1 手臂支撑架主要材质，底板：碳纤维；手臂托和腕托材质要稳定且耐用

4.2 手臂支撑架需与底板通过固定装置连接为一体，稳固相接

*4.3 手臂支撑架需配置2个手臂托，左右各1个，手臂托须在上下、旋转和外展等多维度多挡位可调节，投标商详细列出定位调节方案

*4.4 手臂支撑架需配置2个腕托，左右各1个，可多维度调节挡位，投标商详细列出定位调节方案

5 每套体架配置膝部软垫一套，位置可调节

6 每套体架配置配有裆部固定组件（可快速拆卸），提高盆腔体位固定精度

7 底板可附加头颈肩及体部真空袋、塑形垫固定，提高放疗精度及改善患者治疗舒适性

8 体架材料表面耐磨损，底座表面或边缘印有摆位坐标刻度线

9 配备胸部弓形尺，采用卡扣式拆装设计，四档高度可调，以提高放疗精度。

10 体部采用压腹板加真空袋的固定方式，减少患者呼吸运动造成的定位误差.

*11 每套包括：头体一体架和手臂支撑架等，投标商必须详细列出所投产品的配套清单及体位固定方案

12 所投产品须取得国家食药监部门的注册证明（NMPA）