项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）可移动无影灯比选采购项目（医工）

项目编号：24AT46033501315

数    量：本次1台，采购期限3年

技术参数：

1.光源：LED冷光源。

2.采用进口弹簧臂。

4.中置手柄可高温高压蒸汽灭菌。

5.灯盘直径≥600mm。

6.灯头LED灯泡≥30个；灯泡寿命≥40000小时；每个灯泡可单独更换。

7.灯头光源功率≤85W。

8.灯头辐照度(Ee)≤580W/㎡。

9.灯头最大照度≥160,000lux。

10.光斑直径可以调节，调节范围为：195～300mm。照度不随光斑大小改变而变化。

11.深腔照明率≥100%。

12.聚焦深度≥1200mm。

13.色彩还原指数（ra）：≥95。

14.色温4350K±100。

15.医生头部温升≤1°C，术野温升≤1°C。

16.单遮板无影率≥75%，单遮板深腔无影率≥70%。

17.双遮板无影率≥55%，双遮板深腔无影率≥50%。

18.照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50应不小于对应光斑d10的50%（d50:d10≥50%）。

19.具有多种照明模式，一键切换多级可调。

21.配有充电电池，同时具有交流电源供电功能。

22、易损件单独报价。

23、质保≥2年。