
安徽省肿瘤医院

妇瘤科微生态检验室设备
竞争性谈判文件

采 购 单 位：安 徽 省 肿 瘤 医 院

2015年12月

谈判单位须知
<总则>

一、采购单位：
安徽省肿瘤医院

二、采购内容：

设备名称：生物安全柜等
数量：1批
三、谈判地点： 安徽省肿瘤医院综合办公楼二楼第二会议室(综合办公楼西边)
四、谈判时间：另行通知

五、谈判要求：
1、   谈判单位必须具有独立法人资格和履行合同能力，具有政府相关部门颁发的营业执照和医疗用品生产或销售许可证(如适用)。

2、 具有良好的商业信誉及完善的销售供应及优质的售后服务保障体系。

3、   谈判文件评审和确定中选人
3.1、 采用综合评估的方法进行谈判文件评审，包括技术评审、商务评审和报价评审。

（1）技术评审：采购单位对谈判文件中的技术内容进行评审，与谈判文件中的技术参数要求有实质性偏离者或提交的技术文件内容不真实者将被作废标处理。

（2）商务评审：采购单位对谈判文件中的商务内容进行评审，不符合资质要求者或所提交的资质材料不真实者将作废标处理。有违规行为、不良记录或用户满意度低的谈判单位，其中选可能将被削弱；

（3）报价评审：采购单位对谈判文件中的系统报价进行评审，与当前业界普遍性报价有严重偏离的，其中选可能将被削弱。

3.2、 确定中选人
（1）不保证最低报价的最终中选：

（2）采购单位将选择价格、质量、技术实力、财务状况、综合服务最优的谈判单位为作为中选单位，且实质与比选文件要求相符，该谈判单位应有资格和能力圆满地履行合同；

（3）采购单位有权根据谈判文件对谈判文件实质性响应的程序来决定接受谈判单位全部或部分的谈判文件。

六、解释权：

凡涉及本次比选文件的解释权属于安徽省肿瘤医院。
注：此为医疗设备的标书模板，非设备类仅供参考，可酌情删减。
<技术参数>
1、 生物安全柜（数量：1台）
1、30/70%排风、负压风；

2、洁净度100级；

3、菌落数<0.5个/皿时（ϕ 90mm培养皿）；

4、平均风速门内侧0.38m/s中间0.26m/s里侧0.27m/s；

5、前面吸入风速0.35m/s；

6、气密度<10-6 m/s（在500pa压力下）；

7、噪音<62dB(A)；

8、振动半峰值<5μm；

9、高效过滤器规格1050×600×50；

10、荧光灯/紫外灯规格20W/20W；

11、工作区尺寸1000×650×580mm；

12、出风口在室外

二、手轮式不锈钢立式压力蒸汽灭菌器（数量：1台）
1、全不锈钢；立式手轮式结构；

2、时间任意设定（0-99小时）；

3、自动控制灭菌循环程序；

4、超压自泄0.145-0.165 Mpa；

5、数码液晶窗显示工作状态；

6、灭菌终了蜂鸣器提醒后自动停机；

7、温度任意设定（50-126℃）；

8、有效容积50L；

三、紫外可见分光光度计（数量：1台）

1、单光束，1200条/毫米衍射光栅；

2、波长范围200-1000nm；

3、波长精度±2nm；

4、波长重复性±1nm；

5、光度范围0-125%T，-0.097-1.999A，0-1999C(0-1999F)；

6、光度精度±0.5%T；

7、杂散光<0.3%T在220nm和360nm处；

8、带宽5nm；

9、稳定性±0.003A/h在500nm处；

10、LED显示

四、恒温摇床（数量：2台）

1、温度控制范围RT+5~50℃；

2、环境温度要求5～25℃；

3、温度分辨精度±0.1℃；

4、温度波动度≤±0.1℃（37℃时）；

5、温度均匀度≤±1℃（37℃时）；

6、制冷设定方式手动；

7、回旋频率范围30～300 r/min；

8、回旋频率精度±1 r/min；

9、摇板振荡幅度Φ26mm； 

10、摇板尺寸≥496×350mm，摇板数量≥2块；

11、容积≥170L；

五、电穿孔仪（数量：1台）
   1、预设程序5种杆菌、5种真菌；

2、输出：波形带RC时间常数的衰变或斜截衰变指数波形最大输出电压和电流3000V峰值，>600W负载，峰值最大电流100A；

3、输出电压和脉冲时间调节：电压可调范围为200-3000V，精度为10V；

4、5ms默认值，或1-4ms，精度0.1ms； 

5、工作温度3.5-35 ℃；

6、标配带有10个电击杯

六、PCR仪（数量：1台）

   1、96孔；

2、0.2ml高型；

3、最大升降温速率4 ℃/s；

4、平均升降温速率2.5℃/s；

5、温度范围4-100 ℃；

6、温度精度±0.5 ℃；

7、温度均匀性30s内孔间温差±0.5 ℃； 

8、温度梯度精度±0.5 ℃；

9、行均匀性30s内行内孔间温差±0.5 ℃；

10、温度梯度范围30-100℃；

11、温度差异范围1-25 ℃

七、全自动数码凝胶图像分析系统（数量：1套）
1、有效像素：1280×1040 
2、像素密度：8 bit （256色）  

3、像素尺寸：5.2um×5.2um 

4、分辨率：1.33 百万像素 

5、信噪比：≥56db 

6、灵敏度：低于20pgEB染色的双链DNA

7、电动变焦镜头：Computar M6Z1212M 2/3英寸大口径高通透镜头, F=1：1.2，12.5～75mm 

8、激发光源：透射：302nm，白光； 

9、双侧反射： LED反射白光灯（冷光），（R型:254nm,365nm） 

10、可通过机箱面板进行变焦、聚焦、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制，可通过电脑进行变焦、聚焦、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制

11、滤光片：标配590nm（EB/SYBR Green，BP），可选配其它波长

12、透射面积：紫外：20×20cm  白光：20×25cm 

13、定时功能：用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间（1～60分钟）
14、防紫外观察窗，方便观察，配置防紫外割胶装置；

15、可进行分子量、百分比、迁移率、强度、含量计算并生成分子量数据库；

16、配置电脑和图像处理软件；
八、分子杂交炉（数量：1台）
   1、转速10-15rpm功率1250W；

2、温度范围室温至99.99 ℃；

3、温度显示LED；

4、温度控制精度±0.1℃；

5、温度均一性（箱内±0.3℃，瓶内±0.1℃）；

6、杂交瓶容量10个35×300mm或20个35×150mm杂交管；

7、标配主机+2个35×300mm杂交瓶
九、手持式超声波细胞粉碎机（数量：1台）
1、脉冲器0.1-99s可调；

2、工作频率范围19-25KHz；

3、总时间0。1-99min可设定；

4、变幅杆3mm；

5、处理量0.5-100ml

十、高速离心机（数量：2台）

   1、最高转速16500rpm；

2、最大相对离心力18110×g；

3、转头最大容量5ml×10；

4、转速精度≤20rpm；噪音≤60dB；

5、定时范围1-999min；

6、电源 220V 50Hz；

7、净重25kg；

8、外型尺寸330×390×325 mm（L×W×H）；

十一、冷冻离心机（数量：1台）

1、 最大速度 13000rpm ；

2、 容量 4×180mL (720mL) ；
3、 制冷型；最大RCF 16060×G； 

4、 赫兹 50/60Hz，电压 230V ；
5、 温度范围 0-40℃；
6、 净重：74kg；
7、 噪音级别 <58dB；定时器 1-99 min；
8、 外部参数：60 x 62.5 x 34cm；
9、 工作电压230V 50/60Hz
十二、酸度计（数量：1台）

1、 三点校准，四组预设缓冲液；

2、 MV范围-1999 to1999，相对精度±1，分辨率1；
3、 PH范围0-14，相对精度±0.01，分辨率0.01；
4、 温度范围0-100 ℃，精度±0.05 ℃，分辨率0.01 ℃
十三、0.01g电子天平（数量：1台）

1、 最大称量值410g；

2、 可读性0.01g；
3、 重复性0.01g；
4、 线性误差0.03g；
5、 稳定时间1.0s；
6、 灵敏度温度漂移3.0 ppm/℃；
7、 秤盘外形尺寸ϕ120mm
十四、1mg电子天平（数量：1台）

1、 最大称量值220g；

2、 可读性0.001g；
3、 重复性0.001g；
4、 线性误差0.002g；
5、 稳定时间1.5s；
6、 灵敏度温度漂移3.0 ppm/℃；
7、 秤盘外形尺寸ϕ120mm
十五、制冰机（数量：1台）

1、 材料：不锈钢

2、 控制方式：手动
3、 制冰形状：雪花
4、 最大产冰量/24小时（kg）85

5、 冷凝方式  风冷
十六、芬兰雷勃移液器（数量：10支）
   1、1-5ml：1支；

2、100-1000 μl：3支；

3、20-200 μl 3支

4、2-20 μl 3支

十七、低温保存箱（数量：1台）
1、 箱内温度-10~-25℃；

2、 有效容积262L；

3、 有外门扣锁；

4、 有高低温报警

十八、超低温冰箱（数量：1台）

1、样式：立式超低温保存箱

2、容积：350-650升

3、温度：电脑控制，温度数字显示，箱内温度-40℃～-86℃可调，可设定开停温差，调节单位为1℃。
4、压缩机：进口压缩机，无氟环保，功率1200W左右。

5、风机：内风机及冷却风机均采用进口风机，性能优良， 冷凝风机智能开停，有效节能

6、报警装置：多种故障报警（高低温报警、传感器报警、高低电压报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警）；多重保护功能（开机延时保护、超低电压补偿保护、超高电压补偿保护）；  外门：四周发泡，中间有大视窗电加热真空玻璃门，采用镀膜电极加热方式，保证门体无凝露。安全门锁设计，防止随意开启。
7、门：外门1-2个，分内门多个；多层搁架，

8、显示：箱体中部LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

9、密封：内门具有密封条，存取物品温度回升小，创新设计的三层密封结构，保温效果好。

10、保温保温层厚度90MM左右，保温效果好。
十九、CO2培养箱（数量：1台）
1、微电脑温度控制器，适用于细胞、组织、细菌培养

水套式加热系统，加热迅速，无需日常维护LED显示器显示精确的温度，二氧化碳含量，氧气含量和可选的相对湿度RH

2、内部容积： ≥ 150升
3、温度控制范围（℃）：室温+5℃-55℃

4、可拆卸清洗的内门衬垫（高压灭菌） 
5、微生物过滤器位于所有进气口和取样口 
搁板，支架易拆卸，清洁方便 ，易移动的风机装置，便于清洗和替换 
6、可选配8扇独立玻璃内门，为细胞培养提供更安全的空间 ，内置HEPA空气过滤系统，提供持续清洁的气流  
7、具加热功能玻璃内门能迅速恢复箱体温度，有效防止水汽凝结 

8、温度控制精度（℃）：±0.1℃

9、温度均一性: ± 0.2°C@37℃ 

10、CO2控制范围：0~20％，CO2控制误差：±0.1%

11、要求配2个CO2钢瓶含减压阀
二十、紫外超微量分光光度计(数量：1台)

1、 样品量2 μl，最小0.5 μl；

2、 测量光程0.2-1mm；LED光源；

3、 光谱范围260m，280nm；

4、 全自动自检及定标技术；

5、 波长分辨率<2nm；

6、 波长准确度1nm；

7、 吸光值范围0.004-80Abs；

8、 吸光值精度0.0002Abs；

9、 吸光值准确度+/-2%；

10、 探测器紫外增强光电二级管；

11、 测量范围2-4000 ng/μl (dsDNA)；

12、 测量时间约2s
二十一、酶标仪（数量：1台）

1、 测量系统为8光道检测；

2、 波长范围400-800nm；

3、 测量范围0-4A；

4、 滤光片标准配置405、450、492、630nm，片架最多可装载10个滤光片；

5、 读板速度3s/96孔板（单波长）、6s/96孔板（双波长）；

6、 分辨率0.001A；

7、 吸光度准确度±0.005A；

8、 重复性CV<0.5%；

9、 稳定性A<±0.002；

10、 线性误差±0.05%；

11、 有振板功能；

12、 通讯接口RS-232；

13、 输出方式打印机

二十二、电泳仪（品牌：上海天能、数量：2台）

二十三、核酸电泳槽（品牌：上海天能、数量：3台）

二十四、蛋白电泳槽（品牌：上海天能、数量：2台）

二十五、转移电泳槽（品牌：上海天能、数量：1台）

二十六、液氮罐（成都金凤：20L、数量：1台）
要求：
*1、按照谈判方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。
*2、提供所有设备日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理，如在使用过程中有更换品种等情况，价格不得超出合同价。
*3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为赠送。
*4、列出所有与设备相关的器械、易损件、常备零件、专门工具等配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，报价不计入投标总价，供以后补充采购、维修等使用。
*5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。
备注：请列出易损件，耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价，作为选配件；耗材类产品必须带样品到谈判现场。
<谈判文件格式>

一、技术参数响应对照表（谈判产品的技术参数或与已提供参数的对比）

二、销售授权书，法定代表人和授权委托人证明（见附件1）

三、公司资质（要求见附件2）

四、谈判产品资质（要求见附件3）

五、产品彩页
六、产品质量、售后服务及配送承诺书（见附件4）

八、谈判产品销售状况及产品用户名单

九、谈判报价一览表（见附件5）

十、谈判单位认为有必要提供的其他文件

注：1.医疗器械产品的医疗器械注册证在审核期间，投标文件中需提供原注册证和国家相关部门出具的注册证受理通知函

2. 谈判文件一式四份，一个正本三个副本

    3. 谈判文件封面请注目采购项目名称

4. 谈判文件应当按照上述要求的格式顺序进行编制，递交时须装订成册并密封完好

5.谈判文件必须严格按照谈判文件规定的格式编写，如果出现以下情况的谈判资格将被拒绝：

（1）谈判文件未按照规定格式编写的

（2）谈判文件未按要求装订成册的

（3）谈判文件中要求必须提供的各种资质文件未提供或有缺漏的

（4）谈判文件中未提供谈判报价一览表的（如果报价表单独密封，谈判文件中也必须装订报价表）

（5）谈判文件以包为单位，一个包的所有资料未装订在一起的（属于一个包的所有资料必须装订成一本文件，不要分开装订）
（6）正副本文件字迹不清楚，导致评委无法辨识的
附件1：

供应商法定代表人授权书

本授权书声明：

注册于                                 （供应商地址）的

                     （供应商名称）的                 （法定代表人姓名）代表本公司授权                    （被授权人所在单位）的         、                   （被授权人的姓名、身份证号）为本公司合法代理人（被授权人），负责采购                              .我公司认可此代理人（被授权人）签字的文件对我公司具有法律效力。

本授权书有效期限为   年   月   日至本次集中采购工作结束。
代理人（被授权人）姓名：          移动电话：                       
传真：          电子邮件：                       
代理人（被授权人）签字：              

法定代表人签字：                供应商公章：               

代理人（被授权人）居民身份证复印件请按照要求粘贴：

请将居民身份证复印件剪裁后粘贴于虚线内，并加盖供应商公章。




注意：以上信息必须逐一填写，并与身份证复印件一致，否则无效。

附件2：

供应商资质文件装订册

说 明
1. 本装订册由供应商代理人（被授权人）现场递交。

2. 本装订册应按产品类别分类装订。

3. 资质文件中的企业名称、法定代表人应与《供应商法定代表人授权书》中的企业名称、法定代表人保持一致，如不一致，应附工商部门出具的变更证明。

4. 所有资质文件应在规定的有效期内。

5. 报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件。

6. 所有资质文件必须清晰，不得涂改，统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，则在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）。

7. 供应商递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章。

8. 供应商无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因。

附件3：

产品资质文件装订册

产品名称：                                     
产品序号（或LOT号）:                                       

医疗器械注册证号:                                                              

供应商名称：                                   
（加盖供应商公章）
说 明
1本装订册按集中采购产品分类目录，以同一医疗器械注册证为单位装订，由供应商代理人（被授权人）现场递交。
2.所有资质文件应在规定的有效期内。

3.报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件。

4.所有资质文件必须清晰，不得涂改。统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，需在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）。

5.供应商递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章。

6.供应商无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因。
附件4：

供应商产品质量、售后服务及配送承诺保证书

我方产品一旦成交并依法签订购销合同后，我方保证成交产品符合国家食品药品监督管理局规定的质量标准；保证在集中采购供应周期内，向采购人提供及时充足的货源；保证提供及时、完善的产品售后服务。

如有违约，我方愿意承担相应责任。
本保证书有效期限为：      年    月   日至本次集中采购供应周期结束。

供应商（盖章）：                                    
法定代表人（签字）：               

日 期：      年    月   日

法定代表人居民身份证或外籍人士护照复印件请按照要求粘贴：

请将复印件剪裁后粘贴于虚线内，并加盖公章。




附件5
谈判报价一览表
谈判单位名称：                （盖章）       
	设备名称
	数量
	型号和规格
	品牌
	产地
	制造商名称
	总报价
	产品编码报价
	参选保证金
	质保期
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


谈判单位（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期




（代理人居民身份证复印件粘贴处）





正面





供应商


公章








（代理人居民身份证复印件粘贴处）





反面








（法定代表人居民身份证复印件正面


/护照首页复印件


粘贴处）











供应商


公章








（法定代表人居民身份证复印件反面


/护照入境签证页复印件


粘贴处）














