项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）放射治疗计划系统（TPS）故障维修比选采购项目（信息）

项目编号：26AT91033503010

数量：1项

交货期：收到中标通知书接招标方通知后即进场调研，合同签订后接招标方通知起10日内进场实施，1个月内完成实施及通过试运行。

质保期：目验收之日起1年内，主板出现硬件问题免费进行更换；目验收之日起3年内，免费提供系统维护服务。

技术参数：

（一）项目背景

目前医院放疗科已经从原来的四个病区扩展到七个病区，每日在科放疗患者的人数已超600人，而为肿瘤患者制定放射治疗计划的飞利浦放疗计划系统（TPS）的一台主计算机放疗计划计算引擎服务器为2019年采购，现在每天只要各病区和物理计划室物理师正常开机运行时，该放疗计划系统（TPS）计算机就会因超负荷故障而反复关机并重启，从而导致制定肿瘤患者放疗计划的数据丢失，延误肿瘤患者的放射治疗，现急需对该系统计算机的硬件实施维修并对原系统数据患者放疗计划数据进行备份和放疗计划系统软件重置，恢复系统功能，保障科室日常工作正常开展。

该放疗计划系统经飞利浦厂家工程师检测，发现该系统服务器主板因经多年超负荷使用导致部分元器件受损，需要维修更换该服务器主板，并重新安装放疗计划系统软件和系统配置。该放射治疗计划（TPS)为飞利浦的小云配置，维修及软件重新配置后可以满足当前的临床需求。

（二）维修方案

1.硬件部分：放射治疗计划（TPS)服务器主板更换。

2.软件部分：原患者数据备份，重新安装放疗计划系统软件和系统配置。

（三）技术参数：

1.硬件规格详情

| 参数项 | 硬件规格详情 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Solaris11.3版本（x6-2服务器仅此型号主板可以安装soalris11.3系统并安装Pinnacle计划系统软件。） |
| 主板型号 | Oracle X6-2 服务器主板 |
| 适用CPU平台 | 双至强CPU，配置E5-2699 V4 |
| CPU 插槽 | 2 × LGA2011-3 (Socket R3) |
| 芯片组 | Intel C612 PCH |
| 内存规格 | 24 × DDR4 DIMM 插槽（4 通道 × 3 DIMMs / 通道） 支持 RDIMM / LRDIMM，最高 DDR4-2400 MHz 双 CPU：最大 768GB (24×32GB) 或 1.5TB (24×64GB LRDIMM)Oracle |
| 扩展插槽 | 4 × PCIe 3.0 - Slot 1/2：x16 机械 /x16 电气 - Slot 3/4：x8 机械 /x8 电气 - 1 个内置 PCIe 槽位（用于 12Gb/s SAS RAID HBA） |
| 板载网卡 | 4 × Intel 10GbE RJ45 (Twinville) |
| 板载显卡 | Matrox G200e (16MB 显存) |
| 存储控制器 | 内置 12Gb/s SAS RAID HBA (支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60) |
| USB 端口 | 前：2 × USB 2.0 后：2 × USB 2.0 内：2 × USB 2.0 |
| 管理接口 | 专用 Oracle ILOM 远程管理端口 (RJ45) |

2.软件规格详情

| 参数类别 | 软件规格详情 |
| --- | --- |
| 软件名称 | 飞利浦 Pinnacle³ 16.2 放射治疗计划系统 |
| 安装平台 | Solaris11.3版本系统。 |
| 核心用途 | 肿瘤放射治疗规划、多模态图像融合、靶区与危及器官勾画、剂量计算、治疗计划评估。 |
| 版本特性 | 完善DICOM数据导入导出，支持多模态图像配准与个性化治疗目标设置 |
| 许可类型 | 专业医疗软件许可，支持多用户协同操作。 |
| 图像处理 | 1. 支持多模态图像融合（CT、MRI、PET、核医学图像等）；2. 具备双向图像配准（DIR）功能，提升治疗规划准确性；3. 支持DICOM标准图像导入/导出，兼容多种SOP类 |
| 治疗规划 | 1. 支持光子、电子、质子、立体定向放射外科及近距离治疗规划； 2. 支持IMRT、VMAT等先进治疗技术规划 |
| 剂量计算 | 1. 具备精准3D剂量计算算法；2. 支持剂量分布可视化、剂量体积直方图（DVH）分析；3. 可进行计划质量评估与优化调整，保障治疗安全性与有效性 |
| 数据交互 | 1. 支持与Mosaiq、ARIA等肿瘤信息系统（OIS）对接；2. 可生成可导出的治疗计划报告、模型及相关文档；3. 具备DICOM打印管理功能，支持灰度/彩色图像打印 |

（四）实施要求

1.★投标方收到中标通知书接招标方通知后即进场调研，合同签订后接招标方通知起10日内进场实施，1个月内完成实施及通过试运行。如因投标方原因造成无法按照合同约定工期完成实施，则招标方将按照合同约定条款对投标方进行处罚（须提供承诺函）。

2.试运行期间，须保证无重大差错发生。试运行通过后经过3个月正常平稳运行后，可进行评估与验收。

3.调研期间，投标方应根据招标方的需求，制定整体上线实施方案，提供详细实施方案与进度计划。

4.投标方需提供拥有丰富经验的实施团队完成本次项目实施，针对本项目成立项目小组，在响应文件中提供书面名单，人员一旦得到招标方确认，无特殊理由不得变动，且项目经理未得到医院同意的情况下不得更换。

5.招标方有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。

6.投标方需按照招标方的项目管理流程进行实施，验收前投标方需提供项目过程中所需审计材料并装订成册。

7.如遇突发紧急事件，投标方应无条件配合加班。

8.所有设备免费安装。

（五）售后服务要求

1.承诺提供7*24小时技术支持，包括各种软硬件故障及对各种突发事件采取应急措施等。

2.提供运维客服1人。负责处理使用过程中的各项需求及问题。

3.现场服务：根据要求到达现场提供问题解决和支持服务。服务完成后，双方签署现场服务记录。

4.如遇突发紧急事件，投标方应无条件配合加班。

5.办公时间内的免费热线支持与E-mail支持。

6.远程技术支持：通过网络远程通讯和远程控制的技术手段进行远程现场服务。

7.维保期内提供免费的系统升级、软件功能修改、与第三方软件接口，以及其他的支持服务；服务年度内投标方至少应对系统每季度一次整体检修，多方位排查系统可能存在的潜在故障，以确保系统正常运行。

8.服务响应时间：承诺系统运行出现故障时，迅速提供技术服务，对于各类故障在1小时内做出明确响应和安排，若远程不能解决问题，在7小时内赶到现场。对涉及系统代码、数据库修改等系统实质性内容的修改，在24小时内派人到现场上门服务，排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施。

9.自项目验收之日起1年内，主板出现硬件问题免费进行更换。

10.自项目验收之日起3年内，免费提供以上条款中系统维护的服务。