# 附件 采购需求

一、要求：以下条款如投标人参与投标，视为投标人自动响应。

1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行。

3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内。

4、本项目中所要求的所有设备、耗材、配件及相关服务等均应包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。

5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品。

7、中标人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由中标人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与 SPD服务商约定的收费标准(现行服务费率为供货金额的1%;如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准);后勤物资等其他物资，中标人无需承担服务费。如中标人不予配合，采购人有权终止与中标人的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人;

8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。

9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评标委员会有权否决其投标。

10、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担。

11、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。

12、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。
    13、投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。

14、 按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

- 不满足技术要求中“★”参数的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。

- 主要技术参数

1.材质要求：外罩采用304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，罐体材料采用304不锈钢筒体，壁厚≥4mm；

2.结构要求：外罩侧端采用互通样式通风口，设计压力≥1.5Mpa，连接件带有标准洛克接口，可直接与腔体器械进行连接使用；

3.容量：≥5L ；

4.电磁阀要求：耐温≥185℃；

5.蒸汽枪要求：手柄按键式操作；8个标准喷头，触电膜开关，加热到0.8Mpa,连续喷气30min，操作手柄表面温度≤45℃；

6.保温棉要求：保温材料采用耐温达到上千度的玻璃纤维断贴粘，厚度≥15mm，保温棉外表面侧面温度≤98℃；

7.控制系统要求：彩色液晶触摸屏，PLC可编程序控制，时间、温度可调。 预置标准程序可随时工作。并可显示槽内温度、工作运行时间、报警信息等参数；一键启动方便快捷，具有故障自动检测功能及提示故障处理方法；

8.喷蒸汽系统：手柄按键式操作，且只有在“喷蒸汽”状态下，按键才起到喷蒸汽作用；

9.蒸汽压力要求：蒸汽压力可设定，设定范围为0.5Mpa-0.8 Mpa，可根据实际所清洗物品情况，合理设定压力值；

10.加热系统要求：第一锅从常温水加热到0.55Mpa用时≤10min；

11.输入功率：≥3.5KW；

12.干烧报警要求：进口品牌过时保护器，达到过热保护器保护温度值时，立即停止加热；

13.全自动注水系统要求：自动进水功能，根据检测到水位情况实时控制水泵的工作状态，全程自动控制；

14.水超时报警要求：进水报警时间值可设定，设定范围为0-10min，超时进水报警设定时间值，注水泵就立即停止工作；

15.根据工作现场尺寸配套订做不锈钢蒸汽回吸防护工作站一套。