附件 采购需求
[bookmark: _Toc10989][bookmark: _Toc22987][bookmark: _Toc8025][bookmark: _Toc553][bookmark: _Toc11247][bookmark: _Toc15170][bookmark: _Toc10062][bookmark: _Toc17276][bookmark: _Toc19874][bookmark: _Toc3792][bookmark: _Toc26048][bookmark: _Toc13774][bookmark: _Toc9203][bookmark: _Toc1042][bookmark: _Toc17385][bookmark: _Toc26630]一、要求：以下条款如投标人参与投标，视为投标人自动响应。
1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。
2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行。
3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内。
4、本项目中所要求的所有设备、耗材、配件及相关服务等均应包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。
5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。
6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品。
7、中标人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由中标人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与 SPD服务商约定的收费标准(现行服务费率为供货金额的1%;如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准);后勤物资等其他物资，中标人无需承担服务费。如中标人不予配合，采购人有权终止与中标人的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人。
8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。
[bookmark: _Hlk100612830]9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评标委员会有权否决其投标。
10、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担。
11、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。
12、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。
    13、投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。
14、 按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

2、 [bookmark: _Toc19735]不满足技术要求中“★”参数的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。
3、 主要技术参数及其他要求
1、要求在每两个采血工位放置一台智能真空采血管备管机；
2、出管口要求位于设备左侧和右侧；
3、★原采血窗口在安装备管机后需增建1个备用窗口用于高峰期应急使用，为保证足够的窗口操作空间，机器宽度要求≤400mm；
4、单台全自动真空采血管备管机最大处理速度要求≥1200管/小时；
5、试管要求：试管开放，与医院现有采血管，尿管配套。支持13*100、13*75、16*100规格的采血管，支持符合的尿液采集管及特殊应用类采血管；
6、★每个仓位可装载要求≥50支标本位；
7、要求可整把批量投入的方式装载试管；
8、采血管装载容量要求≥500支/机；
[bookmark: _GoBack]9、★采血管储管仓要求≥10个独立储管仓位，支持同一种采血管放置在多个储管仓的设置；
10、打印机：要求内置2台热敏打印机，换纸时无需断开供电线路；
11、标签纸规格要求为：40-50mm*30mm，≥800张/卷；
12、要求打印标签内容可根据医院设定内容和格式，支持打印采血量刻度线； 
13、要求支持采血工位工作人员登录功能，采血工作量统计功能；（包含试管使用量以及采血人次量）； 
14、要求故障处理机身可显示错误代码，桌面操作界面会弹出提示窗，逐步引导故障处理；
15、贴标后未按规定时间到达标本分拣机，配套全流程标本监测系统，并按要求调节设置时间；
16、全流程标本监测系统参数：
（1）要求可运用至整套系统所有设备，通过样本全流程监控系统协调系统内所有设备运行，可对系统内所有设备进行运行参数配置；
（2）整套系统通过样本全流程监控系统可实现样本全流程监控和追溯；
（3）通过样本全流程监控系统可实现系统内所有设备运行状态监控，实时故障报警；
（4）可动态监控样本分析前中后全流程，包括采集、传送等阶段；监控内容包括标本数量、标本转运时间等； 
17、★新的采血贴标设备要求与全流程标本监测系统和院内信息系统对接； 
18、配备轨道传输采集后的标本，配备转运箱收集标本；
19、★需根据院方要求免费进行窗口改造，智能真空采血管设备与医院现有信息网络免费对接。

