附件 采购需求
一、要求：以下条款如投标人参与投标，视为投标人自动响应。

1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行。

3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内。

4、本项目中所要求的所有设备、耗材、配件及相关服务等均应包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。

5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品。

7、中标人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由中标人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与 SPD服务商约定的收费标准(现行服务费率为供货金额的1%;如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准);后勤物资等其他物资，中标人无需承担服务费。如中标人不予配合，采购人有权终止与中标人的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人。
8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。

9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评标委员会有权否决其投标。

10、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担。

11、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。

12、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。
    13、投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。

14、 按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

不满足技术要求中“★”参数的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。

主要技术参数及其他要求
1、≥11英寸液晶显示及触摸功能，可实时显示工作时治疗强度信息；

2、设备可进行低频高压电疗法（HVPC）：

2.1经皮电刺激神经疗法（TENS）：镇痛、改善周围血液循环、促进骨折、伤口愈合、各种急慢性疼痛；

2.2神经肌肉电刺激疗法（NMES）：治疗失用性肌肉萎缩、增加和维持关节活动度、肌肉再学习和易化作用、减轻肌肉痉挛、促进失神经支配肌肉的恢复、强壮健康肌肉；

2.3功能性电刺激疗法（FES）：上运动神经元瘫痪（脑血管意外、脑外伤、脊髓损伤、脑性瘫痪、多发性硬化）。

2.4微电流电刺激疗法（MENS）的临床应用；

2.5点刺激的镇痛疗法（SSP）。

3、吸附和粘附两种电极类型、多种电极规格可根据治疗需求进行选择，可适用于不同部位治疗；

★4、设备内置处方≥16种，涵盖大部分常见疾病；

★5、脉冲宽度范围值在14μs-200μs调节，可对神经和肌肉治疗作用明显；

6、在双峰指数波低频高压电疗法应用时最大输出电压可达500V（±10%），可有效适应不同治疗需求；

7、输出治疗脉冲电流在0～100mA以内连续可调；

8、治疗频率：在1～1000Hz（±10%）范围内连续可调；
9、≥4种治疗波形选择：指数波、正弦波、方波、双峰指数波等；

10、吸附电极最大负压吸引力：25KPa±2.5KPa；

11、输出通道数≥12通道；

★12、设备可以同时连接≥24个吸附电极或≥24个普通电极，可实现两种电极的切换使用；

★13、可提供≥8种治疗模式选择：标准、摆动、混合、节律、处方、自动A/B/C/D（可自行设置并保存工作参数，后期可直接调用）等；

14、治疗附加功能：智能脉冲群模式(自动输出补正，波形复合叠加)，可有效预防肌肉对治疗波产生耐受性；

★15、可以一键设置2、3、4通道联动；

16、定时自动关闭功能，设定时间结束输出幅度档位自动归零； 

17、过流、过压提示，同时自动开启保护功能；

18、设备自带脱载保护功能；

19、治疗时间设定范围：0～99分钟；

20、电源：220V（50/60Hz）；

21、设备易损件需单独报价。

