# 采购需求

一、要求：以下条款如参选人参与参选，视为参选人自动响应。

1、按照参选方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价；

2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。须标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入参选总价。在成交后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在成交总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行；

3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在参选总价内；

4、参选公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料；

5、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品；

6、成交人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由成交人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与SPD服务商约定的收费标准（现行服务费率为供货金额的1%；如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准）；后勤物资等其他物资，成交人无需承担服务费。如成交人不予配合，采购人有权终止与成交人的医用物资供应关系或选择备选医用物资成交人；

7、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价；

8、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消该品牌成交资格。参选时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评审委员会有权按无效参选处理。

9、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由参选人自行承担。

10、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。

11、参选人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对比选结果带来的变动，参选人不得提出异议。

12、参选人须保证此次参选产品，参选价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，成交产品的成交人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。

13、按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

备注：请列出易损件，耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价；耗材类产品必须带样品到开标/比选现场。

二、不满足技术要求中“★”参数（如有）的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。

三、主要技术参数：

（一）包含内容

1产品名称、类型：高清电子支气管镜系统

2数量及配置：1套，包括

①全数字高清电子影像处理机(含氙灯冷光源)   1套

②高清电子支气管镜                         1条

③专业医用高清液晶监视器                   1台

④专用一体化台车                       1台

3整体要求：内窥镜知名品牌，高端型号、全新产品。

二、技术参数及比选要求

序号技术规格要求

(一)电子影像处理机(含氙灯冷光源)  1台

1图像

1.1数字高清信号输出：具备，分辨率≥1280X 1024p。

1.2特殊光染色功能：具备，特殊光染色方式，利用不同波长的特殊光照射黏膜表面进行染色、比对分析，显示黏膜细微变化，提升微小病变的检出率，保障病灶诊断更精准。

1.3模拟信号输出功能：具备，可兼容普通监视器，以RGB、Y/C、S-video信号方式输出。

1.4白平衡调节功能：具备通过WHITE BALANCE按键进行自动白平衡调节，主机可自动记忆。

1.5图像色彩调节：具备色彩调节按键进行调节。

1.6表面增强功能，轮廓、构造增强功能，具备降噪功能

1.7自动增益控制功能、具备自动调光功能

1.8具备测光模式选择功能

1.9具备图像尺寸调节功能

1.10具备子母双画面功能

2信息处理

2.1具备患者数据显示及预录入功能

2.2具备医师数据显示及预录入功能

2.3内镜信息自动记忆功能：内镜型号、机身号、出厂日期、备注等信息直接存储在内镜记忆芯片中，可以随时调用或显示在屏幕上。

3图像存储：具备多组USB存储端口，可以将高清的内镜图像存储到USB移动硬盘或U盘

4光源

4.1具备自动亮度控制模式及手动亮度调节功能

4.2送气：气泵(直流膜式泵),压力开关可调≥5级调节，送水方式：气压送水或可拆卸式水瓶

4.3水瓶：具备送气送水和吹干两项功能，利用吹干功能可自动吹干内镜管道。

4.4主检查灯：300W氙气短弧灯(无臭氧)，持续照明≥500小时

4.5点亮方式：开关调节器

4.6特殊光颜色转换：不同波段特殊光发射

4.7冷却方式：强制空气冷却

4.8应急灯：具备LED灯应急灯源。

5主机系统一体化设计，内置光源系统，无需转接头即可兼容同品牌电子支气管镜，消化道电子胃镜、电子肠镜、电子十二指肠镜，电子鼻咽喉镜。具备升级扩展功能。

6医用电气设备级别：防电击保护类型

(二)高清电子支气管镜1条

1高清画质特殊光观察：具备

2视野方向：0°(直视)

3视野角：≥120°

4景深：不窄于3~100mm

5弯曲角度：上≥210°,下≥130°

6先端部外径：≤5.4mm

7插入部外径：≤5.2mm

8有效长度：≥600mm

9钳道内径：≥2.0mm

10内镜具有4个遥控按钮：可预设多种主机功能，如多种调光(平均测光/峰值测光)、轮廓强调、图像对比度、高清图像存储等多种功能。

11一体化接口：电子光导接口一体化设计，减少故障，方便接驳及锁定。

(三)专业医用高清液晶监视器1台

1液晶屏幕：尺寸≥24英寸，支持高清晰度图像性能提供高品质图像的液晶面板

2图像输出：全数字

3高清输入：DVI-D、SDI、HDMI、DP等

(四)原装一体化台车1台：同品牌专用仪器台车，可承载主机、液晶监视器、高频电刀等相关附属设备及悬挂内镜。