附件 采购需求
一、要求：以下条款如投标人参与投标，视为投标人自动响应。

1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行。

3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内。

4、本项目中所要求的所有设备、耗材、配件及相关服务等均应包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。

5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品。

7、中标人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由中标人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与 SPD服务商约定的收费标准(现行服务费率为供货金额的1%;如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准);后勤物资等其他物资，中标人无需承担服务费。如中标人不予配合，采购人有权终止与中标人的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人。
8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。

9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评标委员会有权否决其投标。

10、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担。

11、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。

12、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。
    13、投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。

14、 按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

不满足技术要求中“★”参数的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。

主要技术参数及其他要求
1、适用范围：

适用于产后盆底功能康复治疗，轻度、中度压力性尿失禁、便秘、盆腔器官脱垂、慢性盆腔疼痛、慢性盆腔炎、阴道松弛症、阴道痉挛、产后阴道复旧、女性性功能障碍等；

★2、设备主机≥4个电刺激通道、肌电采集通道≥4个、压力反馈通道≥1个；

★3、主机采用触控式操作，可单机便携工作；

4、肌电采集测量范围：0μV～10000μV（r.m.s）；

5、分辨率：≤0.2μV（r.m.s）；

6、采样率≥24kHz；

7、通频带：≥10Hz～600Hz(-3dB)；

8、低频刺激强度：0～100mA，最小可调节强度≥0.5mA；

9、低频刺激频率：0～1000Hz可调，1Hz以下步进0.1Hz，1Hz以上步进1Hz，误差≤±5%；

10、输出脉冲宽度：10μs～1s 可调，步进：10μs，误差≤±10%或±5μs，取较大值；

11、电刺激基础输出波形≥6种；

12、中频刺激频率：1kHz～10kHz 可调，步进：0.5kHz，单一频率允差±10%；

13、中频电刺激调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％；

14、压力模块测量范围≥0-410mmHg，测量分辨率≤0.01mmHg；
15、使用物理旋钮调节电流强度，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激；

16、可选配压力套件，进行压力评估及训练；

★17、多种盆底肌电评估模式：一分钟评估，三分钟评估和具有国际通用标准的Glazer评估；

18、Glazer评估具有基于大数据建立的盆底常模类型，可智能解读评估报告的五种评估结果；

19、压力评估模式：使用可多次反复使用的充气型压力探头对盆底功能进行评估；

★20、情景评估模式：可实现实际生活情景下如腹压增加时的盆底功能评估；

21、结合临床路径管理规范，以Glazer评估的结果和盆底专科病历信息的患者症状为依据，智能推荐个性化的处方治疗方案，一键开启治疗； 

22、可自定义治疗方案，并可根据用户习惯对自定义方案进行排序；

★23、Kegel模版训练具有肌电和压力两种模式；

24、刺激方案≥5种刺激模式，具有低频电刺激、中频电刺激、干扰电刺激、触发电刺激、经皮神经电刺激等；

25、可在诊疗记录中预览评估报告，回放评估过程，快速开始评估方案、治疗方案；

26、数据统计分析功能：可汇总导出患者的诊疗记录，可分析统计医生工作量、患者治疗数据以及耗材使用情况；

27、提供免费培训业务；

28、功能电刺激：功能电刺激是有一定时间序列的电刺激组合； 

29、组合治疗功能：可以方案组合并且可以选择刺激功能参数，进行治疗； 

30、智能方案推荐功能：可根据评估结果推荐相应的治疗方案包，并且可关闭这个功能； 

31、配套耗材及易损件需单独报价。
