采购需求
一、要求：以下条款如投标人参与投标，视为投标人自动响应。

1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行。

3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内。

4、本项目中所要求的所有设备、耗材、配件及相关服务等均应包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。

5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品。

7、中标人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由中标人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与 SPD服务商约定的收费标准(现行服务费率为供货金额的1%;如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准);后勤物资等其他物资，中标人无需承担服务费。如中标人不予配合，采购人有权终止与中标人的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人。
8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。

9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评标委员会有权否决其投标。

10、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担。

11、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。

12、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。
    13、投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。

14、 按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

本项目医疗设备参数里，带★标识为否决项，投标人参数发生偏离或不予响应的作无效投标处理；标注⬛、●的参数会对评审最终结果产生影响。

主要技术参数及其他要求
1.动力系统主机

1.1、装置工作噪声特性：连接单向旋转类刀具工作状态时，空载噪声≤75 dB；

1.2、脚踏、手柄连接故障自动诊断识别；

⬛1.3、多用途主机，手柄接口≥3个，可同时连接分体式鼻刨手柄或一体式鼻刨刀具和磨钻手柄，主机自动识别手柄类型。

2.动力系统脚踏控制器

2.1、电缆线长度≥3m；

2.2、脚踏可以无极调节手柄的输出转速，向下踩脚踏控制器速度控制踏板时，电机转速随之增加，踩到极限位置时转速最高；

2.3、防水等级：IPX8。

3.刨刀手柄

3.1、采用握笔式设计，可自由改变方向和方位，符合人体工程学设计；

3.2、转速：往复≥5000转/分，单向≥12000转/分，满足不同手术的需要；

3.3、手柄同电缆可用高温高压的方式消毒；

3.4、能与多种刀头及钻头连接，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术。

4.磨钻头刀具

4.1、钻杆最细≥2.4mm、钻杆长度最长≥130mm；

4.2、刀具前端钻头具有旋转保护组织、只有钻头转，转杆不转，使用钻头时可保护镜子及其他组织，一体式内注水设计，防止手柄发烫；

4.3、钻身长度50/60/80/100/130mm可选；

4.4、超细钻杆，钻杆粗细2.4/3.5/4.5mm可选，解决耳内空间狭小问题，方便镜头和其它手术器械进入；

⬛4.5、一体式内注水，水冷设计，手柄钻速≥70000r/min；

4.6、握持部位为硅胶材质。

4.7、磨钻头有一次性和复消可选，复用/可重复消毒使用钻头有医保编码及唯一序列号/追溯码。

★配置清单

1、手术动力设备
  1台



2、脚踏控制器      1个


3、磨钻手柄        1个


4、刨刀手柄        1个



5、电源线          1个


