附件 采购需求
一、要求：以下条款如投标人参与投标，视为投标人自动响应。

1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行。

3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内。

4、本项目中所要求的所有设备、耗材、配件及相关服务等均应包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。

5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品。

7、中标人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由中标人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与 SPD服务商约定的收费标准(现行服务费率为供货金额的1%;如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准);后勤物资等其他物资，中标人无需承担服务费。如中标人不予配合，采购人有权终止与中标人的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人。
8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。

9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评标委员会有权否决其投标。

10、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担。

11、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。

12、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。
    13、投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。

14、 按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

本项目医疗设备参数里，带★标识为否决项，投标人参数发生偏离或不予响应的作无效投标处理；标注⬛、●的参数会对评审最终结果产生影响。

主要技术参数及其他要求
（一）核心功能参数

1、总要求


1.1、与医院原有CT系统完全兼容，无需改造原有设备核心部件，保证数据准确性，多院区结果互认、质控统一；

1.2、适用范围：用于评估人体骨密度和骨矿物质含量。测量结果非临床参考值；

1.3、定量分析支持：端口工作站包含脊柱2D/3D骨密度、髋关节CTXA骨密度分析功能。支持体积骨密度（vBMD）测量，单位 mg/cm3；

⬛1.4、拓展模块一：定量脂肪肝测量功能和腹部脂肪测量；

1.5、拓展模块二：肌肉脂肪评估功能；

1.6、具备质量控制保证程序，满足资质认证：产品（含体模）需具备医疗器械注册证（二类及以上）。

2、骨密度测量功能

2.1、测量范围：支持腰椎（T12～L3）、髋部等部位；优先L1、L2椎体松质骨测量（诊断标准），可自动取平均值；病变/移位椎体支持邻近椎体替代测量；

2.2、测量精度：经标准化骨密度质控/校准模体European Spine Phantom（ESP）体模验证，短期精密密度RMS‑% CV范围≤3.85%，标准差均方根RMS-SD波动范围≤2.45mg/cm³；

⬛2.3、核心配置诊断标准：内置≥6万例中国健康人群多中心、标准化QCT骨密度参考数据库，严格遵循《定量CT在健康管理中的应用指南（2024）》；

2.4、支持骨折风险预测：结合中国健康人群大数据评估骨质疏松骨折风险；

2.5、支持同系统患者多次结果对比：报告单直接体现对比数据。

3、定量脂肪肝测量功能


3.1、肝脏脂肪含量定量测量，结果等同于磁共振测量的脂肪含量。

4、腹部脂肪测量


4.1、区分腹部内脏/皮下脂肪面积测量；

4.2、拥有全国性多中心大样本队列的适用于中国人群的内脏脂肪面积诊断代谢综合征的切点和临界值。

（二）硬件及体模参数


含质控体模1套，兼容任何品牌及型号的16排以上CT设备，体模支持重复扫描校准，重复扫描变异系数（CV%）≤1.5%，内置体模标定值。

（三）软件系统参数

1、后处理工作站1套，CPU≥3GHz，硬盘≥1T，内存≥8G，独立显卡显存≥4GB，显示器≥19英寸；

2、支持多椎体批量分析，单次扫描可生成骨密度、脂肪、肌肉等多维度报告；

3、图像处理：支持软组织算法重建，矩阵≥512×512，显示视野（DFOV）≥500mm；可调整冠状、矢状、轴位图像精准定位测量区域；

4、报告输出：支持标准化报告生成（含骨密度数值、肝脏脂肪、内脏脂肪、诊断结论、风险评估及中国人群数据库同龄人对比）；支持导出PDF、DICOM格式；

⬛5、免费对接医院PACS系统。
