采购需求

[bookmark: _Toc26330][bookmark: _Toc9765]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	设备验收合格后三个月首付90%货款，余额10%货款质保金一年后如无质量问题无息付清。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货安装期/供货期
	详见采购公告。

	4
	质保期（如有）
	详见采购公告。



二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	关键性指标项
	★
	如有，为评分项，详见第四章 评审办法

	无标识项
	
	评分项，详见第四章 评审办法

	注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。



（二）技术参数

[bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]1.二合一功能转换，同时具备培养箱和辐射台两种功能，并在两者之间快速转换，可控制培养箱和辐射台之间转换，转换过程持续为患儿保暖。
2.温度控制：具有箱温和肤温控制功能。
3.箱温控制范围：20℃～39℃，增量0.1℃，设置超过37℃有保护提醒。
4.肤温控制范围：33℃～37.5℃。
5.升温时间≤40min 
6.具有自动风帘功能。
7.辐射台模式具有预热模式、手动模式和婴儿模式，能量控制0-100%
8.具有湿度控制功能，湿度控制范围：30%～95%，显示30%-99%。
9.湿度控制精度：±5%
10.配称重功能，称重范围: 200g～8000g。
11.具有报警静音功能。
12.配备床体升降功能，床面高度可调节。
13.支持婴儿床倾斜角度无级调节。
14.婴儿床倾斜角度≥-11°～+11°。
15.箱内噪音≤50dB 。
16.产品使用寿命≥10年。

注：相关易损件提供报价。



三、报价要求
本项目报总价，报价包含完成项目所需的一切费用（供应商负责所购全部产品的购置、包装、运输、人工、保险、安装、调试、各种税费、资料、售后服务及项目应有的全部工作）。

特别提示：
要求：以下条款如供应商参与响应，视为供应商自动响应。
1、按照采购需求提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价；
2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。须标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入响应总价。在成交后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在成交总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行；
3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在响应总价内；
4、供应商及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料；
5、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品；
6、成交人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由成交人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与SPD服务商约定的收费标准（现行服务费率为供货金额的1%，如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准）；后勤物资等其他物资，成交人无需承担服务费。如成交人不予配合，采购人有权终止与成交人的医用物资供应关系或选择备选医用物资成交人；
7、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价；
8、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消该品牌成交资格。响应文件中生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评审小组有权按无效参选处理。
9、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由供应商自行承担。
10、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。
[bookmark: OLE_LINK13]11、供应商需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对比选结果带来的变动，供应商不得提出异议。
12、供应商须保证此次参选产品，响应价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，成交产品的成交人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。
13、按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按成交费率同比例下浮。
备注：请列出易损件，耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价。
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