附件 采购需求
一、要求：以下条款如投标人参与投标，视为投标人自动响应。

1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行。

3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内。

4、本项目中所要求的所有设备、耗材、配件及相关服务等均应包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。

5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品。

7、中标人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由中标人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与 SPD服务商约定的收费标准(现行服务费率为供货金额的1%;如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准);后勤物资等其他物资，中标人无需承担服务费。如中标人不予配合，采购人有权终止与中标人的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人。
8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。

9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评标委员会有权否决其投标。

10、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担。

11、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。

12、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。
    13、投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。

14、 按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

本项目医疗设备参数里，带★标识为否决项，投标人参数发生偏离或不予响应的作无效投标处理；标注⬛、●的参数会对评审最终结果产生影响。

主要技术参数及其他要求


1、设备名称：多导睡眠测量仪

2、用途：可用于多导睡眠及脑电图的采集、实时监测和分析

3、放大器系统主要技术指标：

3.1、主机通道数：≥32导联，具备13个单极参考通道(可以做8个脑电，2个眼电，3个下颌肌电)，具备6个双极通道，包括心电，腿动，肢体运动和热敏气流，呼吸通道具备1个心率通道，4个血氧通道；2个压力通道，2个感应式胸部运动、腹部运动；1个鼾声，1个体位，1个PTT（脉搏传导时间），内置灯光通道1个，可升级扩展16通道外接设备功能（如外接呼吸机压力滴定、经皮二氧化碳设备等）；

■3.2、具备高清采集系统，单通道采样率≥4000Hz；存储频率≥2000Hz；采用高精度≥24位转换每通道；频宽：DC-550Hz；

■3.3、满足整晚连续在线监测及白天小睡试验监测的功能，在线模式持续时间≥24小时，关闭在线模式进行离线记录，离线模式最长可记录≥48小时；

3.4、共模抑制比：≥105dB；

3.5、各通道具备双向电极阻抗显示：即远程电脑显示和放大器指示灯实时显示；

3.6、具备一键式断开及自动连接功能。

4、睡眠监测软件功能

■4.1、全中文操作界面，全中文报告生成系统，具备AASM3.0版睡眠判读分析软件（可与R&K睡眠规则互相转换）；同时还可兼容分析多个睡眠监测仪品牌的睡眠采集数据；

4.2、气流监测技术：同时具备呼吸流速-容量环技术和波形气流技术；

4.3、具备对颌面畸形或腺样体肥大的儿童LSaO₂的监测；

4.4、呼吸事件分析功能：呼吸努力相关性微觉醒、陈-施氏呼吸、矛盾呼吸等；

4.5、脉搏传输时间功能：反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，并能辅助呼吸事件判断；

4.6、高频信号（如：脑电，心电）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用≥12种扫描速度同屏显示，医生可直观的进行睡眠分析；

■4.7、具备快速眼动密度分析功能，可监测睡眠状态下的脑电活动状况；具备快动眼期行为障碍（RBD）分析模块：包括分析磨牙、持续肌肉活动、短暂肌肉活动、节律性运动障碍、持续脚震颤、过度肌阵挛和快速眼球运动睡眠事件的自动分析；

4.8、具备腿动（LM）和周期性腿动（PLM）的分析；

4.9、具备趋势图功能：包含定标输入、神经生理事件、呼吸事件、心电事件、扩展通道事件等五大类；

4.10、收录回放功能：具备高清软件收录回放功能；

■4.11、具备心率变异性分析软件（HRV）； 

4.12、具备定向分析功能；

4.13、记录软件具有在线自动分析和报警功能；

■4.14、具备数据模拟记录功能；  

4.15、数据库软件系统（工作站功能）：创建新数据库，对历史数据和新建/采集数据同时导入，并对数据进行智能快速排序、查找，统计、对比筛选、访问查看，建立独立档案，并可导出数据。

5、耗材及易损件请单独报价。

★6、须提供样机试用。
