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1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。
2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行。
3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内。
4、本项目中所要求的所有设备、耗材、配件及相关服务等均应包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。
5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。
6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品。
7、中标人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由中标人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与 SPD服务商约定的收费标准(现行服务费率为供货金额的1%;如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准);后勤物资等其他物资，中标人无需承担服务费。如中标人不予配合，采购人有权终止与中标人的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人。
8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。
[bookmark: _Hlk100612830]9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评标委员会有权否决其投标。
10、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担。
11、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。
12、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。
    13、投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。
14、 按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

2、 [bookmark: _Toc19735]本项目医疗设备参数里，带★标识为否决项，投标人参数发生偏离或不予响应的作无效投标处理；标注⬛、●的参数会对评审最终结果产生影响。
3、 主要技术参数及其他要求
1、基本要求：二级产水量：≥3600L/H（25℃），水利用率 ≥70%，脱盐率 ≥99%；
2、设备主要技术要求/标准性能；
2.1、以城市自来水为水源直接制备纯化水，产水水质符合WS310-2016清洗用水的标准，电导率≤5μS/cm/cm(25℃)，以及WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定；
2.2、系统封闭式全自动运行，采用预处理+双级反渗透技术；
2.3、具备过载、短路、自动复位等功能，具备无水保护，压力保护等多重保护，在线监测及手自动切换功能；
2.4、人机界面，动态显示运行状态，具备水质超标及故障声光报警并可实现文字提示。具备耗材寿命智能管理、更换提醒功能；
2.5、具有PLC智能化控制模式；
2.6、具有实现故障自动处理及分级预警系统；
2.7、系统具有自动计算前级过滤系统，实现自动的冲洗再生维护；
3、控制方式：采用PLC全自动控制系统、触摸屏操作，在线显示产水电导率；
4、材质要求：预处理系统由多介质过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成；罐体采用内衬ABS外绕FRP的树脂罐；阀体为全自动控制阀；多介质过滤器：滤料为石英砂、优质果壳炭，软化过滤器：滤料为001x7型离子树脂，保安过滤器采用不锈钢；
5、双级反渗透；高压泵扬程满足系统需求，法兰连接；
膜元件要求：脱盐率≥99%、膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜；
6、纯水供水系统：由储水箱及纯水泵等组成；纯水泵：材质为不锈钢，水箱：304及以上不锈钢。供水采用稳压供水，确保用水点出水稳定；
7、消毒系统：消毒能力强，对环境不造成污染；
8、管路要求系统：卫生级UPVC；
9、具备医用水处理设备运行参数自适应调节系统；
10、相关易损件及配件另行报价。
