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一、要求：以下条款如参选人参与参选，视为参选人自动响应。
1、按照参选方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价；
2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。须标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入参选总价。在成交后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在成交总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行；
3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在参选总价内；
4、参选公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料；
5、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品；
6、成交人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由成交人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与SPD服务商约定的收费标准（现行服务费率为供货金额的1%；如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准）；后勤物资等其他物资，成交人无需承担服务费。如成交人不予配合，采购人有权终止与成交人的医用物资供应关系或选择备选医用物资成交人；
7、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价；
8、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消该品牌成交资格。参选时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评审委员会有权按无效参选处理。
9、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由参选人自行承担。
10、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。
11、参选人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对比选结果带来的变动，参选人不得提出异议。
12、参选人须保证此次参选产品，参选价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，成交产品的成交人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。
13、按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。
备注：请列出易损件，耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价；耗材类产品必须带样品到开标/比选现场。
二、不满足技术要求中“★”参数（如有）的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。
三、主要技术参数：



（1）系统技术要求：
系统配置：显示主机2个，软管手柄2条、喉镜手柄1把，硬镜手柄1把，图像处理工作站1台、推车1辆。
★1.显示功能：高清显示器，分辨率为 ≥1920*1080，采用≥13英寸触摸屏，支持双指缩放；
★2.图像处理工作站可无线兼容视频喉镜、视频硬镜、视频软镜，实时处理操作摄像画面；
3.图像处理工作站，可直接进行拍照、录像、调节亮度；
★4.图像处理工作站可与手机进行互联，不受距离限制，可通过手机实时观察内镜操作画面，实时线上交流；
5.具有文件管理功能，文件夹可重命名设置；
★6.支持远程会诊、教学、培训；
7.用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置，病历管理可单独设立密码；
8.可有线和无线连接打印机打印图文报告；
9.前置场景摄像头可移动，可拍照、固定支架可调节角度；
10.拍照功能：可通过前置摄像头的按键或者点击触摸屏按钮进行拍照； 
★11.病历管理系统：支持病历管理功能，可制作图文报告内置≥5种报告模板、制作视频报告，查看、预览、打印病历报告；
★12.网络功能：可通过接入网络实现添加好友、分享视频或图像文件和预约会诊（语音预约、语音留言预约、表单预约）功能； 
13.具有≥4个Type-C； 
14.画面信号同步输出功能：可通过HDMI 接口，连接具有HDMI 接收功能的监视器进行画面同步输出；
15.支持WiFi功能以及具有4G网络功能，系统在线免费升级；
★16.可一键联系厂家，可以通过视频呼叫联系在线客服；
17.双镜切换功能：配置≥3路视频信号输入接口，根据临床需要，能够同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号；
★18.具有专业的资讯交流平台，临床案例资讯，学术资讯，便于医务人员学习。内置产品教学视频及消毒、灭菌视频，避免因消毒问题产故障；
19.供电方式：交流电及锂离子可充电电池两种方式供电，电池工作时间≥360分钟。
（2）主机技术要求：  
★1.主机内置智能主控芯片：标配≥8G内存卡，可兼容视频窥视叶片手柄、视频硬管手柄、视频软管手柄；
2.配置≥3英寸触摸显示屏，显示分辨率≥640×480；
3.主机可通过HDMI数据线连接显示器，实时传输视频喉镜、视频硬镜、视频软镜影像；
4.显示器能上下0o～130o转动，左右0～270o转动。视场角≥180o；
★5.主机内置多媒体系统，内置操作教学视频；
6.可拍照、录像、录音；直接阅读、回放；具备USB、HDMI输出方式；
7.屏幕亮度可调节，以适应不同插管环境，可设置语言，音量，日期；
8.显示器内部电源：持续工作时间≥240分钟。
（3）喉镜窥视手柄参数要求：
1.采用数字电子成像技术：工作距离 20-100mm；
2.空间分辨率≥6LP/mm；视角≥90°；
3.光源照度：≥2000LUX,照明范围≥φ50mm；
★4.可调节的多功能手柄，一支手柄可配置4种不同型号叶片，满足婴幼儿、儿童、成人的插管需求；
5.调节角度≥18°；
★6.配备智能温控芯片加热除雾功能，稳定温度45℃±5℃；
7.可通过无线模块直接连接图像处理工作站；
8.叶片材质：聚碳酸酯；
9.适用范围：新生儿、儿童、成人、成人大号；适用气管插管范围：新生儿—2.5-4.0mm;儿童—4.0-6.0mm;成人—6.0-9.0mm;成人大号—6.0mm以上。
（4）硬管窥视手柄参数要求：  
1.插入管长度400mm±5％；
★2.插入部外径≤4.1mm±5％，可适配4.5mm以上内径的气管导管；
3.空间分辨率 ≥10.08LP/mm；视角≥90°；
4.光源照度≥400LUX，光源色温≥5000K;
5.插入部可塑性弯曲角度90°-150°；
★6.硬管采用具有记忆功能材质，可任意塑型；
7.配备给氧通道，可在插管的同时给氧；
8.适用于液体浸泡消毒，低温气体消毒；
9.可通过无线模块直接连接图像处理工作站或监视器。
（5）软镜窥视手柄（检查型）参数要求： 
★1.可通过无线模块直接连接图像处理工作站，能够进行远程医疗、会诊等功能；
2.分辨率≥11.31p/mm；
3.光源照度≥400LUX；
4.采用数字电子成像技术：视角≥90°；
5.手柄重量≤250g,减轻医护长时间操作负担；
★6.插入部外径≤2.4mm；
7.软管末端可弯曲角度≥±150°；
8.插入部长度：≥600mm±5％；
9.与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转。
10.操作手柄具有≤2个功能按键，可控制拍照、录像、画面冻结/解冻结、以及录中拍功能、冻结；
11.操作手柄具有≥3级亮度调节按钮，适应不同操作环境。
★12.采用卡扣式连接。
（6）软镜窥视手柄（治疗型）参数要求： 
★1.可通过无线模块直接连接图像处理工作站，能够进行远程医疗、会诊等功能；
★2.分辨率≥11.31p/mm；
3.光源照度≥400LUX；
4.采用数字电子成像技术；视角≥90°；
★5.手柄重量≤250g,减轻医护长时间操作负担；
6.插入部外径≤4.5mm，相应内置通道≥2.0mm；
7.软管末端可弯曲角度≥±150°；
8.插入部长度：≥600mm±5％；
9.采用卡扣式连接在使用时避免因接触不良导致无法使用的问题；
★10.操作手柄具有≤2个功能按键，可控制拍照、录像、画面冻结/解冻结、以及录中拍功能、冻结；
11.操作手柄具有≥3级亮度调节按钮，适应不同操作环境；
★12.与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转。
（7）困难气道推车：
1.车体由冷钢喷塑材料组成，板材厚度≥1.0mm；
2.台面：台面材质为冷钢喷塑材质，台面配有304材质不锈钢护栏；
3.正面：配置≥5层彩色抽屉；
4.右侧：单开门可存放4把可视软镜；
5.底部：车体四周安装有防撞装置。
（8）耗材及易损件须单独报价。
