 采购需求
[bookmark: _Hlk16461016]前注：
[bookmark: _Toc9765][bookmark: _Toc26330]要求：以下条款如供应商参与响应，视为供应商自动响应。
1.按照响应方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价；
2.提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。须标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入响应总价。在成交后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在成交总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行；
3.说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在响应总价内；
4.供应商及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料；
5.若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品；
6.成交人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由成交人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与SPD服务商约定的收费标准（现行服务费率为供货金额的1%；如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准）；后勤物资等其他物资，成交人无需承担服务费。如成交人不予配合，采购人有权终止与成交人的医用物资供应关系或选择备选医用物资成交人；
7.根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价；
8.需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消该品牌成交资格。参选时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评审小组有权按无效响应处理。
9.医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由供应商自行承担。
10.检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。
11.供应商需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对比选结果带来的变动，供应商不得提出异议。
12.供应商须保证此次供应产品，响应价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，成交产品的成交人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。
13.按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按成交费率同比例下浮。
备注：请列出易损件，耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价。
一、采购需求前附表（以下内容必须响应，否则视为无效响应）
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	（1）货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，一次性付清。
（2）若采购人提前支付，成交人须提供与支付金额相等的不可撤销独立保函。 

	2
	供货及安装地点
	上海市第六人民医院安徽医院，采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	详见比选公告

	4
	免费质保期
	详见比选公告


二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项（如有）
	★
	不满足技术要求中“★”参数（如有）的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。

	注：
如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于比选文件要求，否则不予认可。



（二）技术参数
1.激光器类型：封离式二氧化碳激光器；
2.激光波长：10600nm；
3.传输方式：≥7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式；
4.治疗模式：≥6种激光输出方式和光学图形扫描器输出方式：
5.连续、单脉冲、重复脉冲输出方式：0.3W～25W
6.单脉冲串（高能脉冲）输出方式：0.3W～15W
7.调制脉冲输出方式：0.3W～15W或2.5mJ～250mJ
8.光学图形扫描器输出方式，扫描图形、脉宽、能量、扫描点间距、扫描方式可调
9.扫描方式：顺序、离散、隔点加重可选
★10.光学图形扫描器下显示多种出光方式
11.扫描密度：F=50mm,0～1.5mm可调；F=100mm，0～3.0mm可调
★12.扫描输出图形：方形、横线、竖线、圆形、弓形、圆弧、三角形、空心圆，(图形大小、间距、扫描程度可调、覆盖率调整)
13.扫描模式下激光输出能量：10mJ～160mJ
14.图形尺寸：光学图形扫描器输出时：多种图形，扫描最大面积20mm×20mm
★15.最小脉宽：≤0.1ms；
16.手具焦距：按聚焦透镜焦距f划分，有100mm和50mm两种
17.屏幕尺寸及控制系统：≥12英寸彩色触摸屏 （中英文界面），软件具有参数修正功能及升级接口、治疗数据存储量，
18.具备方案自动存储、故障信息显示、声音提示等多种功能。
19.瞄准光系统：波长630nm-680nm，功率Pc≤5mW，亮度≥5档可调。
20.储存自定义治疗方案:≥10种
21.冷却系统：封闭式内循环水冷却
22.具备开机自检功能
23.具备电动排水功能
[bookmark: _GoBack]24.使用年限：≥10年
