采购需求
[bookmark: _Hlk16461016]前注：
[bookmark: _Toc9765][bookmark: _Toc26330]要求：以下条款如供应商参与响应，视为供应商自动响应。
1.按照响应方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价；
2.提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。须标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入响应总价。在成交后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在成交总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行；
3.说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在响应总价内；
4.供应商及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料；
5.若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品；
6.成交人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由成交人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与SPD服务商约定的收费标准（现行服务费率为供货金额的1%；如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准）；后勤物资等其他物资，成交人无需承担服务费。如成交人不予配合，采购人有权终止与成交人的医用物资供应关系或选择备选医用物资成交人；
7.根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价；
8.需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消该品牌成交资格。参选时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评审小组有权按无效响应处理。
9.医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由供应商自行承担。
10.检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。
11.供应商需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对比选结果带来的变动，供应商不得提出异议。
12.供应商须保证此次供应产品，响应价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，成交产品的成交人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。
13.按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按成交费率同比例下浮。
备注：请列出易损件，耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价。
一、采购需求前附表（以下内容必须响应，否则视为无效响应）
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	（1）货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，一次性付清。
（2）若采购人提前支付，成交人须提供与支付金额相等的不可撤销独立保函。 

	2
	供货及安装地点
	上海市第六人民医院安徽医院，采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	详见比选公告

	4
	免费质保期
	详见比选公告


二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项（如有）
	★
	不满足技术要求中“★”参数（如有）的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。

	注：
如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于比选文件要求，否则不予认可。



（二）技术参数
	1
	动态心电记录仪技术参数

	★1.1
	导联方式：标准 12 导联，真实准确采集 12 导心电数据。支持标准12 导联/3 导联切换，可通过更换导联线，实现 3 导心电数据采集。

	1.2
	轻便小巧；1 节 7 号碱性电池供电，连续记录3导联或12导联≥48小时 。

	1.3
	内置 LCD 液晶屏。可查看数据采集模式，任意导联心电波形，任意导联连接状态确保电极安放成功；可以查看数据采集完成进度；可以监控电池用量。

	1.4
	采样率≥1000HZ,起搏采样率≥10000HZ,共模抑制比≥90db。

	1.5
	多通道采集起搏器信号，内置起搏器检测电路。

	1.6
	存储类型为 SD 存储卡，容量≥2G。

	1.7
	可采集最小脉宽 0.1ms，最小幅值 2mv 的起搏器信号。

	1.8
	电量不足监测以及导联线脱落监测、报警。

	1.9
	可通过USB直连或读取存储卡方式读取心电数据。

	1.10
	内置实时时钟，记录起止时间准确。

	★1.11
	记录盒≤3个功能键，设备记录过程中，只可查看信息波形，无法直接通过功能键进行功能设置操作，避免患者误操作。

	1.12
	导联连接正常时，记录盒可自动开始记录。

	2
	动态心电分析软件技术参数

	2.1
	具有精确的智能化算法，可根据数据特征自动调整分析策略，实现房早、室早等心率失常的智能化分析。

	★2.2
	可设定简易、标准及详细的不同分析标准，满足对不同病人的不同分析标准。

	2.3
	具备 3 导/12 导同步 ST 段动态扫描分析功能，自动生成 ST 段事件统计。

	2.4
	心率变异性(HRV)分析：HRV 频域、时域自动分析，可对全程、夜间及每小时的心搏进行 HRV 时域分析，并可自定义时间段进行分析。

	2.5
	房颤、房扑全自动分析：具有全程心电数据的 RR 间期时间散点图技术，一键自动分析房颤房扑，可准确定位房颤发生时间、持续时间和房颤段平均心率，房颤事件列表显示。

	2.6
	提供同屏显示 24 小时、一小时时间散点图、以及对应的心电图条
图、逐步定位具体心搏，列出具体房颤、房扑事件发生时间，时长等准确信息。

	2.7
	具有 1 小时 Poincare 散点图技术及 24 小时 Poincare 散点图。
Poincare 散点图可以彩色显示不同心律失常。Poincare 散点图可以逆向选择，从散点图中任意框选出心电波形。

	2.8
	数据库管理功能：可根据病人姓名、ID 号、性别、记录时间、分析医生、诊断信息对记录进行查找和浏览，数据库中显示字段可自定义；病人记录可以进行备份、导入和删除操作。

	2.9
	具有心搏模板叠加功能以及叠加后的编辑修改功能，通过模板内心搏叠加，可将形态不同的心搏进行快速区分、抽离、编辑、保存、打
印。

	2.10
	报告模板具有编辑功能，实现可选择多个报告模板，及首页各板块顺序的可编辑性。

	★2.11
	可选择任意干扰区间，定义为非分析区间，免去干扰波形对诊断效率的影响
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