附件 采购需求
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1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。
2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行。
3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内。
4、本项目中所要求的所有设备、耗材、配件及相关服务等均应包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。
5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。
6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品。
7、中标人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由中标人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与 SPD服务商约定的收费标准(现行服务费率为供货金额的1%;如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准);后勤物资等其他物资，中标人无需承担服务费。如中标人不予配合，采购人有权终止与中标人的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人。
8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。
[bookmark: _Hlk100612830]9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评标委员会有权否决其投标。
10、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担。
11、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。
12、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。
    13、投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。
14、 按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

2、 [bookmark: _Toc19735]本项目医疗设备参数里，带★标识为否决项，投标人参数发生偏离或不予响应的作无效投标处理；标注⬛、●的参数会对评审最终结果产生影响。
3、 主要技术参数及其他要求	
1、动态心电记录仪技术参数：
⬛1.1、导联方式：标准 12 导联，真实准确采集 12 导心电数据。支持标准12 导联/3 导联切换，可通过更换导联线，实现 3 导心电数据采集；
1.2、轻便小巧；1 节7号碱性电池供电，连续记录3导联或12导联≥48小时；
1.3、内置 LCD 液晶屏。可查看数据采集模式，任意导联心电波形，任意导联连接状态确保电极安放成功；可以查看数据采集完成进度；可以监控电池用量；
1.4、采样率≥1000Hz,起搏采样率≥10000Hz,共模抑制比≥90dB；
1.5、多通道采集起搏器信号，内置起搏器检测电路；
1.6、存储类型为SD存储卡，容量≥2G；
1.7、可采集最小脉宽 0.1ms，最小幅值2mV 的起搏器信号；
1.8、电量不足监测以及导联线脱落监测、报警；
1.9、可通过USB直连或读取存储卡方式读取心电数据；
1.10、内置实时时钟，记录起止时间准确；
⬛1.11、记录盒≤3个功能键，设备记录过程中，只可查看信息波形，无法直接通过功能键进行功能设置操作，避免患者误操作；
1.12、导联连接正常时，记录盒可自动开始记录；
2、动态心电分析软件技术参数：
2.1、具有精确的智能化算法，可根据数据特征自动调整分析策略，实现房早、室早等心律失常的智能化分析；
⬛2.2、可设定简易、标准及详细的不同分析标准，满足对不同病人的不同分析标准；
2.3、具备 3 导/12 导同步ST段动态扫描分析功能，自动生成 ST 段事件统计；
2.4、心率变异性(HRV)分析：HRV 频域、时域自动分析，可对全程、夜间及每小时的心搏进行 HRV 时域分析，并可自定义时间段进行分析；
2.5、房颤、房扑全自动分析：具有全程心电数据的 RR 间期时间散点图技术，一键自动分析房颤房扑，可准确定位房颤发生时间、持续时间和房颤段平均心率，房颤事件列表显示；
2.6、提供同屏显示24小时、1小时时间散点图、以及对应的心电图条图、逐步定位具体心搏，列出具体房颤、房扑事件发生时间，时长等准确信息；
2.7、具有1小时 Poincare 散点图技术及 24 小时 Poincare 散点图。Poincare 散点图可以彩色显示不同心律失常。Poincare 散点图可以逆向选择，从散点图中任意框选出心电波形；
2.8、数据库管理功能：可根据病人姓名、ID 号、性别、记录时间、分析医生、诊断信息对记录进行查找和浏览，数据库中显示字段可自定义；病人记录可以进行备份、导入和删除操作；
2.9、具有心搏模板叠加功能以及叠加后的编辑修改功能，通过模板内心搏叠加，可将形态不同的心搏进行快速区分、抽离、编辑、保存、打印；
2.10、报告模板具有强大的编辑功能，实现可选择多个报告模板，及首页各板块顺序的可编辑性；
[bookmark: _GoBack]⬛2.11、可选择任意干扰区间，定义为非分析区间，免去干扰波形对诊断效率的影响。
