采购需求
特别提示：
要求：以下条款如供应商参与响应，视为供应商自动响应。
1、按照采购需求提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价；
2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。须标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入响应报价。在成交后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在成交价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行；
3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在响应报价内；
4、供应商及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料；
5、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品；
6、成交人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由成交人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与SPD服务商约定的收费标准（现行服务费率为供货金额的1%，如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准）；后勤物资等其他物资，成交人无需承担服务费。如成交人不予配合，采购人有权终止与成交人的医用物资供应关系或选择备选医用物资成交人；
7、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价；
8、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消该品牌成交资格。响应文件中生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评审小组有权按无效参选处理。
9、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由供应商自行承担。
10、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。
[bookmark: OLE_LINK13]11、供应商需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对比选结果带来的变动，供应商不得提出异议。
12、供应商须保证此次参选产品，响应价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，成交产品的成交人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。
13、按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按成交费率同比例下浮。
备注：请列出易损件，耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价。

[bookmark: _Toc9765][bookmark: _Toc26330]一、采购需求前附表（以下内容必须响应，不允许偏离）
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	（1）货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，一次性付清。
（2）若采购人提前支付，成交人须提供与支付金额相等的不可撤销独立保函。 

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货安装期/供货期
	详见采购公告。

	4
	质保期（如有）
	详见采购公告。



二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	关键性指标项
	★
	如有，为评分项，详见第四章 评审办法

	无标识项
	
	评分项，详见第四章 评审办法

	注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。



（二）技术参数

[bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]1、高频电、氩气一体化设计。
2、工作频率≥450KHz，最大输出功率≥350W。
3、专用内镜治疗模块，内镜治疗模式一键式选择，智能控制输出功率大小，精细切割。
4、具有内镜切一、内镜切二两种工作模式。
内镜切一最大输出功率为≤175W，负载500Ω，用于息肉圈套、EMR等治疗。
内镜切二最大输出功率为≤125W，负载500Ω，用于ESD、POEM、ERCP等治疗。
5、纯切一最大输出功率≥350W，负载500Ω。适用于导电良好的组织，分离和电切较精细的组织结构。
6、混切一最大输出功率≥350W，负载500Ω，相比纯切有中度到高度的止血效果。适用于在切割时对止血要求比较高的手术，但切割速度略慢。
7、具有两种单极电凝模式：柔和凝(负载100Ω)、强力凝(负载500Ω)，最大输出功率为≥120W。
8、具有双极电凝模式，最大输出功率为≥100W，负载100Ω。
9、专用氩气治疗模块，氩束凝最大输出功率为≥120W，负载500Ω。氩气流量0.1-12L/min可调，0.1L/min步进。
10、输出功率调节：0-50W时，以1W步进；大于50W，以5W步进。
11、电磁兼容符合2组A类认证；全浮地形式输出，I类CF型除颤类设备。
12、具有手控、脚控两种控制方式。
13、可同时接入两个脚踏，提供两种三联脚踏、双联脚踏、单联脚踏等型号供选择。
14、具有语音报警和语音提示功能，直观了解报警原因。
15、具有中性极板粘贴面积实时监测反馈功能，贴敷面积过小或故障时，检测电阻≥120Ω时发出语音报警并停止输出。
16、具有双反馈回路功率控制功能。
17、功率自动补偿系统，手术过程中实时检测人体组织阻抗，根据阻抗变化维持恒定功率输出。
18、开路、短路自动保护功能。
19、具有屏幕亮度、报警音量调节功能。
20、氩束激发距离在7-10mm，保证内镜下的视野清晰。
21、具有氩气冲洗功能。
22、氩气气瓶压力检测功能，在压力过高及过低的时候语音报警并关闭输出。
23、开机自检功能：开机自动检测关键元器件及设置参数。
24、参数保存功能：支持自定义参数保存，可保存≥10种自定义手术模式；断电参数自动保存。
25、支持单极切凝扩展功能，可根据需要扩展出多个单极接口。
26、无内置风扇散热功能，避免风扇散热造成手术室内空气对流的污染和风扇噪音。
27、低压内镜模式：降低热损伤，峰值电压≤1200V。
28、强力凝峰值电压≥2500V，在保证凝血效果的同时具备凝切效果。
29、氩束凝峰值电压≥3200V，深度控制在2mm以内，在保证氩束治疗效果的同时减小组织损伤面积。
30、具有原厂与设备同品牌一次性氩气软电极和重复性使用氩气软电极。（必须在参选文件中提供医疗器械产品注册证为佐证）

注：消耗性及易损件须单独报价



三、报价要求
[bookmark: _GoBack]本项目报总价，报价包含完成项目所需的一切费用（供应商负责所购全部产品的购置、包装、运输、人工、保险、安装、调试、各种税费、资料、售后服务及项目应有的全部工作）。
