采购需求

[bookmark: _Toc26330][bookmark: _Toc9765]一、采购需求前附表（以下商务条款内容必须响应，不允许偏离）
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	本合同采用乙方先提供维修保养服务，后由甲方支付维修保养费方式。乙方按照设备维保开始时间按计划保养，保养内容经甲方确认后，甲方按合同中各设备维保价格每年度按实际维保设备及时间结算一次，合同每一年度开始付款时（总合同款不变，每期付款比例根据已发生内容据实结算），乙方先提供给甲方合法有效的含税发票，甲方收到发票后按付款流程三个月内支付维保费。

	2
	授权要求
	参选时向采购人提供本项目维保设备的制造厂家针对本项目出具的售后授权函（响应文件中提供）



二、服务要求

1. 免费更换所有的维修备件，原厂配件全保。
2. 每台分开报价，具体数量明细如下：
	序号
	型号
	院区科室
	序列号
	维保类型

	1
	Aixplorer
	中区B超室
	LN16VF89
	全保

	2
	Aixplorer
	中区B超室
	XT23AW51
	全保


3. 维保时间至2027年12月31日
4. 开机率保证：≥95%。
5. 响应时间：故障报修后1内电话响应，宕机情况下24小时内工程师赶到现场进行维修。
6. 保养次数：每年提供两次保养，并提供保养工单。
7. 保养标准：定期保养主要内容：设备的安全检查、机械或电气检查、影像质量检查、探头检测、除尘保养、性能测试及校准、运行状态检查等，以及非紧急性质的预防性维护，确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护。
8. 配件及探头质量要求：设备故障涉及的备件及探头必须更换为原厂全新未拆封备件及探头，只更换不接受维修，提供保修所需的备件及探头（消耗品、附件及其他第三方的产品除外），必须是合法合规，备件及探头均可根据唯一序列号追踪所属，设备制造商800或400热线可进行备件及探头信息查询。
9. 培训要求：每年提供≥1名的医院工程师原厂售后培训。


附件：
本项目超声类设备预防性维护保养内容明细
1.用电安全检测
（1）网电源电压：使用万用表选择交流750V档位，测量插座内电压，220V±10%，稳定电压正常。
（2）零地电压：使用万用表交流档测量，测量插座内零地电压，小于5V正常。
（3）电源线：两端插座连接紧密，线缆无破损，无压痕。
（4）散热空间：保证主机进风和出风口无遮挡，设备周围有20CM空间。
2.设备功能检测
（1）B模式检测：调节频率（图像质量），深度，增益，动态范围，焦点位置，扫描范围，iTouch，iClear,iBeam，放大，旋转，偏转（线阵）。
（2）Color模式检测：调节取样框，增益，壁滤波，翻转，标尺。
（3）M模式检测：调节取样线，增益，显示格式，扫描速度。
（4）PW模式检测：开启PW功能，取样框位置调整，取样框大小调节，增益，声音，壁滤波，角度调节，快速校正角度，扫描速度，自动计算，自动计算参数，基线，翻转，偏转，二/三同步，显示格式，心动周期。
（5）CW模式检测: 开启CW功能，取样线调整，增益，扫描速度，标尺，壁滤波，显示比例，翻转。
（6）控制面板所有按键检测：每个按键功能正常（如有自检可测试控制面板），编码器按压和旋转，轨迹球，TGC拨杆，触摸屏功能。
（7）探头切换检测：拔插所有探头，识别探头，检测模式切换，Qsave和模式另存。
（8）病人数据管理检测：新建病人，使用iStation，发送，备份，删除，结束检查，清理回收站。
3.设备性能判断
（1）腹部探头图像判断：探头外观检查，近场无暗道，回声区无异常，彩色血流无异常，能清晰打出肝右叶图像和肾脏图像。
（2）线阵探头图像判断：探头外观检查，近场无暗道，回声区无异常，彩色血流无异常，能清晰打出颈动脉图像和甲状腺图像。
（3）心脏探头图像判断：探头外观检查，回声区无异常，彩色血流无异常，能清晰打出心尖四腔心图像。
（4）腔内探头图像判断：探头外观检查，近场无暗道，查看医生保存图像，可以打腹部肝脏查看。
（5）4D探头图像判断：探头外观检查，近场无暗道，电机摆动规律，3D图像和四维图像清晰。
4.清洁与保养（需关机清洁）
（1）防尘网清洁：取下防尘网，使用毛刷除尘，或使用清水冲洗并晾干，安装防尘网。
（2）轨迹球清洁：旋转压圈取出轨迹球体，使用干抹布或不掉纸屑纸巾，清理滚轴或光源，清洁球体，安装好轨迹球。
（3）控制面板清洁：清理控制面板上异物，使用干抹布除尘，沾少量温和肥皂水擦洗去除顽固污渍，可以拔掉编码器帽、TGC帽清洁。
（4）显示器清洁：使用干软布擦拭，若仍有污渍，可用干软布沾少许清水或温和肥皂水进行擦拭，也可使用显示器清洁套装清洁。
（5）机身清洁：清洁探头杯套、耦合剂杯套、耦合剂加热杯套，清洁机身。
（6）探头清洁：使用干抹布或纸巾清洁探头，顽固污渍可以沾少量温和肥皂水擦洗，晾干；如有腔内或术中探头必须带手套清洁，指导医生消毒。
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