# 采购需求

前注：

要求：以下条款如供应商参与响应，视为供应商自动响应。

1.按照响应方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价；

2.提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。须标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入响应总价。在成交后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在成交总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行；

3.说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在响应总价内；

4.供应商及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料；

5.若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品；

6.成交人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由成交人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与SPD服务商约定的收费标准（现行服务费率为供货金额的1%；如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准）；后勤物资等其他物资，成交人无需承担服务费。如成交人不予配合，采购人有权终止与成交人的医用物资供应关系或选择备选医用物资成交人；

7.根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价；

8.需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消该品牌成交资格。参选时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评审小组有权按无效响应处理。

9.医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由供应商自行承担。

10.检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。

11.供应商需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对比选结果带来的变动，供应商不得提出异议。

12.供应商须保证此次供应产品，响应价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，成交产品的成交人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。

13.按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按成交费率同比例下浮。

备注：请列出易损件，耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价。

## 一、采购需求前附表（以下内容必须响应，否则视为无效响应）

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 设备验收合格后三个月首付90%货款，余额10%货款质保金一年后如无质量问题无息付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 中国科大附一院（安徽省立医院），采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 详见比选公告 |
| 4 | 免费质保期 | 详见比选公告 须提供供应商承诺及产品制造商承诺（产品制造商承诺可成交后提供） |

## 二、货物需求

### （一）标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项（如有） | ★ | 不满足技术要求中“★”参数（如有）的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。 |
| 注： 如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于比选文件要求，否则不予认可。 |  |  |

### （二）技术参数

1.外形尺寸：长X宽≤1m×1m

2.适用范围：供医用软式内窥镜可清洗部件的清洗、消毒用，可匹配使用医院现有的软式内镜消毒/灭菌剂，

3.操作界面：彩色液晶显示，触摸屏控制

4.★全自动操作：一键式操作，设备自动完成内镜的测漏、清洗、管道刷洗、漂洗、消毒、终末漂洗，吹气酒精灌流等流程。

5.测漏功能：具备测漏监控功能，如有漏气设备具有声光报警功能。

6.毛刷清洗功能:若具有自动毛刷刷洗功能，需提供第三方检测报告。

7.★洗消效率：全流程单镜洗消效率≤20min。

8.酶液、酒精用量精度：≤5%

9.消毒剂使用记录：能设置消毒剂的重复使用次数，且在达到限定使用次数时自动报警提示更换新的消毒剂。

10.消毒剂浓度检测窗口：设备设置有专用消毒液取样窗口

11.自身消毒：洗消机具有自身消毒功能，对内镜清洗、消毒、漂洗阶段所使用的洗消机的所有腔体、管道和水槽进行消毒。

12.具备可视化自动玻璃窗口，具备脚踏开关设计。

13.全封闭结构：内镜洗消槽采用全封闭结构，自动玻璃门闭合后会压合密封胶条

14.水槽内部采用通用设计，针对不同内镜，可自由添加7到10升的清洗液和消毒液，确保不同厂家的内镜均可以实现全浸泡清洗消毒。

15.旋转喷淋设计：设备设计有旋转式进水喷淋装置，可以全方位对内镜外表面进行消毒、冲洗、吹干。

16.多样化循环方式：根据不同的清洗需求，可选择不同清洗消毒模式

17.全过程自动监测：具备全过程故障报警功能并提示解决方法，智能预警，对不符合标准的操作及时干预。

18.安全可靠：采用高效过滤系统的自身消毒程序

★19.信息追溯系统：基于RFID物联网系统，对内镜清洗高效管理，清洗人员、清洗时间登记和记录，36个月清洗记录存储时间，便于内镜清洗的流程的回溯和追溯，负责和科室现用的追溯系统匹配，完成系统对接，费用包含在参选总价中。