项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）口腔综合治疗台项目

项目编号：26AT91035207241

数量：6台

最高限价（总价）：48万元

交货期：合同签订后接到甲方通知之日起20日历日内

质保期/效期：≥5年

技术参数：

一、整机基本要求

■1.1.控制系统采用双主控控制，医生位、助手位功能按键相同，主医生位、助手位操作面板非镶嵌在器械盘内。

1.2.漱口、冲盂水水量，漱口水水温等可调节并显示。

1.3.吐痰位一键操控，靠背自动运行至吐痰位，口腔灯自动熄灭，冲盂水自动开启；靠背恢复治疗位，口腔灯自动开启，冲盂水自动关闭。

1.4.灯立柱落地或集成在牙科椅结构。

1.5.平面硬质触摸控制面板，非覆膜式。

二、技术要求

（一）牙科椅

2.1.1.机械运行机构：靠背高支点转。

2.1.2.驱动系统：静音直流电机。

2.2.3.座椅最低位≤370mm，座椅最高位≥800mm。

2.1.4.最大负载：≥150Kg。

（二）治疗机

2.2.1.痰盂：可旋转玻璃或陶瓷痰盂，内高外低防溢溅，可拆卸。

2.2.2.恒温加热系统：40℃±5℃；强吸负压：≥ 27kPa；弱吸负压：≥ 10kPa

2.2.3.冲盂、漱口水嘴：全不锈钢。

2.2.4.可旋转助手架：强弱吸管极短管路设计，强弱吸管、三用枪管在牙椅处于最低位时也不会拖地。

■2.2.5.手机供水系统：蒸馏水、自来水可切换双路供水。

（三）口腔灯

2.3.1.LED冷光无影口腔灯：红外感应、液晶屏触摸双控调节。

2.3.2.照度≥40000lux；色温：4000K-5500K多档，液晶数显触摸或感应无极调节，光斑范围大小≥80×120mm

2.3.3.自动存储使用的照度和色温，具备光固化模式。

（四）脚踏开关

2.4.组合式脚踏开关，可控冲盂、漱口水。

★三、配置要求：

3.1.进口高速压盖手机（快接接口式）≥3支；

3.2.配套手机使用的快接头1个；

3.3.内置洁牙机1台；

3.4.内置光固化机1台；

3.5.气动牙挺1套，要求如下：

3.5.1.集牙挺、骨凿、牙科用锤子等功能于一体；

3.5.2.挺头速度和挺柄输出力量可调；

3.5.3.利用牙科治疗机快接头相连接；

3.6.医师椅、助手椅各1把；

3.7.治疗机 1台；

3.8.口腔灯1台；

★四、售后（提供生产厂家及供应商承诺函）

4.1.整机免费质保≥5年；

5.2.提供生产企业的医院工程师维修保养培训名额1名。（包含培训费、交通费、食宿费等）。