附件 采购需求

一、要求：以下条款如投标人参与投标，视为投标人自动响应。

1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行。

3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内。

4、本项目中所要求的所有设备、耗材、配件及相关服务等均应包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。

5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品。

7、中标人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由中标人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与 SPD服务商约定的收费标准(现行服务费率为供货金额的1%;如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准);后勤物资等其他物资，中标人无需承担服务费。如中标人不予配合，采购人有权终止与中标人的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人。

8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。

9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评标委员会有权否决其投标。

10、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担。

11、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。

12、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。
    13、投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。

14、 按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

备注：请列出易损件，耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价。

## 二、采购需求前附表（以下内容必须响应，不允许偏离）

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 设备按批次安装验收合格后三个月首付90%货款，余额10%货款质保金一年后如无质量问题无息付清 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货安装期/供货期 | 详见采购公告 |
| 4 | 质保期（如有） | 详见采购公告 |

## 三、货物需求

### （一）标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 如有，为评分项，详见第四章 评审办法 |
| 无标识项 |  | 评分项，详见第四章 评审办法 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。 |  |  |

### （二）技术参数

1、研究级正置显微镜，可作明场的观察；

2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm；

3、调焦：低位固定载物台通过物镜转盘聚焦，聚焦行程≥15mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，高灵敏微调旋钮最小调节精度≤1微米；

★4、观察镜筒：三目观察筒，可调倾角或舒适固定倾角；

5、照明装置：内置透射光柯勒照明器，高色彩LED光源，具有光强管理功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节；

★6、高级物镜：

平场半复消色差物镜4X（N.A.≥0.13，W.D.≥17.0mm，视场数≥25）；

平场半复消色差物镜10X（N.A.≥0.3，W.D.≥10.0mm，视场数≥25）；

平场半复消色差物镜20X（N.A.≥0.5，W.D.≥2.1mm，视场数≥25）；

平场消色差半复物镜40X（N.A.≥0.75，W.D.≥0.51mm，视场数≥25）；

平场消色差半复油浸物镜100X（N.A.≥1.3，W.D.≥0.2mm，视场数≥25）；

7、载物台：细胞学专用右手短柄载物台，扭矩更轻能够用一个手指轻松操作。带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台；

8、目镜：10X超宽视野目镜，视野数为≥25；

9、物镜转换器：≥5孔，支持编码识别，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺；

10、聚光镜：内置摇摆式聚光镜，N.A. 0.9，使用4X物镜时无需摇出顶透镜。