采购需求
特别提示：
要求：以下条款如供应商参与响应，视为供应商自动响应。
1、按照采购需求提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价；
2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。须标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入响应报价。在成交后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在成交价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行；
3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在响应报价内；
4、供应商及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料；
5、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品；
6、成交人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由成交人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与SPD服务商约定的收费标准（现行服务费率为供货金额的1%，如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准）；后勤物资等其他物资，成交人无需承担服务费。如成交人不予配合，采购人有权终止与成交人的医用物资供应关系或选择备选医用物资成交人；
7、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价；
8、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消该品牌成交资格。响应文件中生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评审小组有权按无效参选处理。
9、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由供应商自行承担。
10、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。
[bookmark: OLE_LINK13]11、供应商需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对比选结果带来的变动，供应商不得提出异议。
12、供应商须保证此次参选产品，响应价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，成交产品的成交人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。
13、按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按成交费率同比例下浮。
备注：请列出易损件，耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价。

[bookmark: _Toc9765][bookmark: _Toc26330]一、采购需求前附表（以下内容必须响应，不允许偏离）
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	（1）货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，一次性付清。
（2）若采购人提前支付，成交人须提供与支付金额相等的不可撤销独立保函。 

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货安装期/供货期
	详见采购公告。

	4
	质保期（如有）
	详见采购公告。



二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	否决投标项
	★
	如有，为否决投标项，不允许负偏离

	关键性指标项
	■
	如有，为评分项，详见第四章 评审办法

	无标识项
	
	评分项，详见第四章 评审办法

	注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。



（二）技术参数
[bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]一 功能要求
1 测定功能要求
■1.1 肺通气功能检查，包括：流速容量环；潮气量；呼吸频率；最大肺活量；用力肺活量； 一秒量；二秒量；三秒量；一秒率；通气量； 深吸气量；补呼气量；补吸气量；吸气峰值流速；呼气峰值流速；吸气肺活量；呼气肺活量；最大通气量等。
1.2 实时快速一口气气体稀释法残气测定，包括残气量、功能残气量、肺总量、残总比等等。
1.3 实时快速一口气法弥散功能检查，包括一氧化碳法弥散量；血红蛋白校正弥散量；弥散率； 弥散量；吸入CO浓度；功能残气/肺总量；校准(膜)弥散量； 肺泡通气量；校准(膜)弥散率；呼出CO浓度等。
1.4 内呼吸法快速弥散功能检查，无需屏气，包括一氧化碳法弥散量；血红蛋白校正弥散量； 弥散率；弥散量；吸入CO浓度；功能残气/肺总量；校准(膜)弥散量； 肺泡通气量；校准(膜)弥散率；呼出CO浓度等。
1.5 适合不易配合患者的残气弥散测定：
1.5.1 重复呼吸法He稀释法残气检查，包括RV-He残气量、FRC-He功能残气量、TLC-He肺总量、残总比等；
1.5.2 重复呼吸法标准CO法弥散功能检查，包括一氧化碳法DLCO-SB弥散量；COHb血红蛋白校正弥散量；KCO弥散率；FI-He吸入He浓度；RV/TLC残总比；DLCORB弥散量；FI-CO吸入CO浓度；FRC/TLC功能/肺总量；DLCOC校准(膜)弥散量；FA-He呼出He浓度；VA肺泡通气量；KCOC校准(膜)弥散率；FA-CO呼出CO浓度等屏气时间可修改；
1.6 支气管药物舒张试验前后肺功能对比检查，包括：药物舒张试验规程设置；吸药前后肺功能对比；药物使用效果评定等。
 
二 技术参数要求
2.1 呼吸流量测定：
2.1.1 压差式流速传感器或热线式流速传感器或超声流量传感器
2.1.2 流速传感器具备三流速线性容积定标功能，具备3升定标筒 
■2.1.3 阻力≤0.05Kpa/L/S  
2.1.4 测量范围：0－20L／S
2.1.5 分辨率：10ML／S
2.1.6 测量误差：＜2％
2.1.7 单个流速传感器正常使用寿命五年以上
■2.2 气体分析器   具备满足测量需求的各类气体分析器如：CO分析器、CH4气体分析器等
2.3 环境采样传感器
2.3.1 大气压采样传感器：范围550-1050pa，精度±5hPa  
2.3.2 温度采样传感器：范围0℃~40℃，精度:±1℃
2.3.3 湿度采样传感器：范围0~99%，精度±5%
2.4 仪器可测定患者年龄段在4岁及以上
2.5 参选设备采用中文操作系统及具备中国人预计值系统，并开放预计值系统  ■2.6 免费开放数据接口，可以传输体检者信息及检测结果。

三、耗材易损件请单独报价

商务条款（必须满足）：
一、需免费提供样机供科室试用
二、 配置要求
1 主机箱1套；
2 原装原配可移动工作台1套；
3 气体分析盒 1套
4 带口压检查的用于常规通气、残气弥散测定的流速传感器手柄1套；
5 口压检查的用于脉冲振荡气道阻力测定的流速传感器手柄1套；
6 流速传感器2套；
7 自动环境参数测量模块1套；
8 气体采样电磁按需阀1套；
9 气体全自动恒定压力型减压表1套；
10 3升定标筒1套；
11 肺功能测定软件1套；
12 计算机设备1套；
13 其他必须的配套组件及电缆连接线等。（必备45°弯头》4个） 
三、 其它要求（必须满足）
1 整机保修期≥5年
2 维修及服务响应时间：对用户的售后服务要求应在2小时内响应，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。
3 在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用.运返费用等费用)均由供应商承担；在保质期满后，供应商对仪器应提供终身维修，仅收取零件更换费用，免收任何人工费用。
4 技术培训：卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册。



三、报价要求
本项目报总价，报价包含完成项目所需的一切费用（供应商负责所购全部产品的购置、包装、运输、人工、保险、安装、调试、各种税费、资料、售后服务及项目应有的全部工作）。
[bookmark: _GoBack]
四、其他要求
本项目成交单位须承诺，成交后签订合同前提供所投产品制造商出具的质保及售后服务承诺函，否则视为放弃成交资格。

