中国科学技术大学附属第一医院

PET-MR建设项目

环境影响报告表

中国科学技术大学附属第一医院

2018年9月

环境保护部监制

中国科学技术大学附属第一医院

PET-MR建设项目

环境影响报告表

建设单位名称：中国科学技术大学附属第一医院

建设单位法人代表：许戈良

通讯地址：安徽省合肥市庐江路17号

邮政编码：230001               联系人：展凤麟

电子邮箱：19549286@qq.com     联系电话：18655179022

目 录

表1  项目基本情况	1

表2  放射源	10

表3  非密封性放射性物质	10

表4  射线装置	11

表5  废弃物（重点是放射性废弃物）	12

表6  评价依据	13

表7  保护目标与评价标准	15

表8  环境质量与辐射现状	19

表9  项目工程分析与源项	22

表10  辐射安全与防护	26

表11  环境影响分析	31

表12  辐射安全管理	40

表13  结论和建议	46

表14  审批	48

附件：

附件1：立项文件

附件2：委托函

附件3：辐射安全许可证

附件3-1：辐射安全许可证副本

附件4：中国科学技术大学附属第一医院总院辐射工作人员名单

附件5：2016年4季度个人剂量监测报告

附件6：2017年4季度个人剂量监测报告

附件7：职业健康检查报告书

附件8：监测仪器检定证书

附件9：中国科学技术大学第一附属医院辐射环境本底监测报告

附件10：关于调整安徽省立医院医疗质量与安全管理委员会等八个委员会的通知

附件11：放射工作人员放射防护知识培训制度

附件12：辐射事故应急处理办法文件

附件13：辐射安全与防护管理制度

附件14：放射源安全管理制度

附件15：放射防护自主检测与管理制度

附图：

附图1：中国科学技术大学附属第一医院总院平面布置图

附图2：PET-MR项目平面布置图

附表：

附表1：中国科学技术大学附属第一医院建设项目环评审批基础信息表

表1 项目基本情况

| 建设项目名称 |  | PET-MR应用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 中国科学技术大学附属第一医院 安徽省立医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 许戈良 |  |  | 联系人 | 展凤麟 |  | 联系电话 |  | 18655179022 |  |
| 注册地址 |  | 安徽省合肥市庐阳区庐江路17号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  | 安徽省合肥市庐阳区庐江路17号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设项目总投资（万元） |  | 5000 |  | 项目环保投资（万元） |  |  | 320 |  | 环保投资比例 |  | 6.4% |
| 项目性质 |  | ☑新建 □改建 □扩建 □其他 |  |  |  |  |  |  | 占地面积（m2） |  | 200 |
| 应用类型 | 放射源 | □销售 | □I类 □II类 □III类 □IV类 □V类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☑使用 | □I类 □II类 □III类 □IV类 ☑V类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非密封放射性物质 | ☑生产 | □制备PET用放射性药物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☑使用 | ☑乙 □丙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 射线装置 | □生产 | □II类 □III类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | □II类 □III类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □II类 □III类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概述 1.1医院概况 中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）是安徽省规模最大的综合性教学医院。医院前身为合肥基督医院，始建于1898年，现已发展成为一所设备先进、专科齐全、技术力量雄厚，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体省级大型三级甲等综合性医院，目前由中国科学技术大学与安徽省卫生和计划生育委员会共同管理。 医院由总院(院本部)、南区（安徽省脑科医院和安徽省心血管病医院）、西区（安徽省肿瘤医院）、感染病院（合肥市传染病医院）和微创医学中心组成，正在建设老年医学康复中心和北城医院。目前总占地面积（含规划面积）1158亩，总建成面积68.65万平方米，总在建面积(不含规划建筑面积）51.43万平方米。总编制床位2200张，开放床位5450张，设有61个临床医技科室。 医院现有在职职工6347人，其中卫生专业技术人员5690人，包括高级职称788人、博士231人。2017年8月正式揭牌全国首家智慧医院—“安徽省立智慧医院（人工智能辅助诊疗中心）”，2017年12月成为中国科学技术大学附属第一医院，揭开了医院发展的新纪元。未来，医院以党的十九大精神为指引，围绕中国科学技术大学“双一流”建设目标，以“科大新医学”为导向，在中国科学技术大学和安徽省卫生和计划生育委员会的共同领导下，深化落实综合医改政策，朝着创建国家区域医疗中心和临床研究中心、建设一流医院奋进，努力为全省及周边地区人民提供健康保障。 1.2 本次环评内容 中国科学技术大学附属第一医院根据发展需要，拟购置1台uPMR 790型PET-MR安装在医技楼一层内，配套该项目有扫描间、控制室、注射室、候诊区、谈话间等房间。医院目前计划开展18F诊断，今后视工作需要逐步开展11C、13N、15O诊断。18F、11C、13N、15O四种核素全部由医院的回旋加速器生产。 医院计划在PET-MR中心建成后新增加医务人员约3-5人，同时，将建立多项辐射安全管理制度，医院的辐射安全领导管理小组负责对该中心的各项辐射安全措施进行管理。按照PET-MR扫描时间一般为40分钟的工作情况，医院计划日接诊量最多12人，年工作250天。为了辐射安全考虑，放射性核素年等效操作量依据医院计划最大接诊量保守计算。本次环评内容项目情况见表1-1。 表1-1 中国科学技术大学附属第一医院高新分院本次评价项目情况 序号; 核素/放射源; 半衰期; 主要参数; 管理分类; 用途. 实际日最大操作量（Bq）; 日等效最大操作量（Bq）; 年最大用量（Bq）. 1; 18F; 109.74min; 4.44×109Bq; 4.44×107Bq; 1.11×1012Bq; 乙级非密封源操作场所; PET-MR显像检查. 2; 11C; 20min; 5.55×109Bq; 5.55×107Bq; 5.55×1011Bq; 乙级非密封源操作场所; PET-MR显像检查. 3; 13N; 10min; 7.4×109Bq; 7.4×107Bq; 7.4×1011Bq; 乙级非密封源操作场所; PET-MR现象检查. 4; 15O; 2min; 7.4×109Bq; 7.4×107Bq; 7.4×1011Bq; 乙级非密封源操作场所; PET-MR显像检查. 5; 68Ge; 288天; 活度：4.4×107Bq 2×1.85×107Bq; Ⅴ类放射源; PET-MR显像检查. 本次评价项目总投资5000万，其中环保投资约320万，占总投资的6.4%。环保投资一览表见表1-2。 表1-2 环保投资一览表 序号; 辐射防护措施; 投资金额（万元）. 1; PET-MR机房、注射间、候诊区实体防护措施; 200. 2; 铅屏风、铅衣、分装柜、铅罐等辐射防护措施; 60. 3; 排气系统; 20. 4; 剂量率仪等辐射监测设备; 5. 5; 人员培训等安全管理措施; 15. 6; 环评和验收; 20. 合计; 320. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规的规定，使用放射性同位素、射线装置和操作非密封源的单位应当在申请许可证前编制环境影响评价文件。受中国科学技术大学第一附属医院委托，核工业北京化工冶金研究院承担该项目环境影响评价的工作，委托函见附件2。通过资料调研、现场监测、评价分析，编制本环境影响报告表。 1.3 平面布置 中国科学技术大学附属第一医院总院位于合肥市庐阳区庐江路17号，医院的地理位置见图1-1。 本次评价的核技术应用项目位于医技楼一楼内，医院的总平面布置图见附图1。医院南侧是环城公园南路，环城公园南路南侧是包公园，距离医院的医技楼约有50米；医院西侧是宿州路，距离医技楼约有190米；医院北侧是庐江路，距离医技楼约有150米；医院东侧是无为路，无为路东侧是住宅区，距离医技楼约90米。本次评价的核技术应用项目院区平面布置及周围环境情况见图1-2。 图1-1 中国科学技术大学附属第一医院地理位置图 图1-2 本次评价的核技术应用项目周围环境情况 1.4 核技术利用现状 根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定，安徽省环境保护厅对中国科学技术大学附属第一医院核发了辐射安全许可证，编号：皖环辐证【00072】，有效至2022年9月24日。许可种类和范围为：使用Ⅲ、Ⅴ类放射源，Ⅱ、Ⅲ类射线装置，乙级、丙级非密封放射性物质工作场所，见附件3。 ### 1.4.1 密封性放射源应用概况 中国科学技术大学附属第一医院现使用密封性放射源的科室为放疗中心和核医学科，医院现有的密封性放射源均进行了环境影响评价并得到了安徽省环保厅的批复。密封性放射源应用现状见下表1-3。 表1-3 中科大附属第一医院密封性放射源应用情况一览表 核素名称; 许可原始活度; 放射源类别; 应用现状; 备注. 192Ir; 3.7×1011Bq; Ⅲ; 正常使用; 已环评，放疗科. 90Sr; 7.4×108Bq; Ⅴ; 正常使用; 已环评，核医学科. 68Ge; 3×4.4×107Bq; Ⅴ; 正常使用; 已环评，PET-CT中心. ### 1.4.2射线装置应用概况 中科大附属第一医院目前有Ⅱ、Ш类射线装置43台，见表1-4。 表1-4 中科大附属第一医院射线装置应用情况一览表 序号; 装置名称; 装置型号; 能量; 射线装置类别; 使用地点; 备注. 医用加速器. 1; 直线加速器; Synergy; X射线：10MeV; Ⅱ; 医技楼负一层; 皖环函【2016】239号. 2; 直线加速器; Synergy VMAT; X射线：10MeV; Ⅱ. 3; 回旋加速器(PET-CT内置); Eclipse; 质子：11 MeV; Ⅱ; 已环评. 射线装置. 4; DSA; SIEMENS DTC; 125; 800; Ⅱ; 心内科导管室; 皖环函【2014】1019号. 5; DSA; INNOVA3100; 150; 1000; Ⅱ; 保健中心一层. 6; 4排CT; Lightspeed 4; 140; 200; Ⅲ; 急救中心一层. 7; 16排CT; Lightspeed 16; 120; 400; Ⅲ; 医技楼二层. 8; 64排CT; Lightspeed VCT; 140; 800; Ⅲ; 保健中心一层. 9; DR; DR Revolution; 150; 800; Ⅲ; 体检中心. 10; 模拟定位机; Evolution; 120; 400; Ⅲ; 医技楼二层. 11; DR; DR7500; 80; 200; Ⅲ; 体检中心. 12; DSA; GE Innova 4100-IQ; 150; 1000; Ⅱ; 主体大楼手术室; 皖环函【2017】149号. 13; DR; DDTH; 80; 200; Ⅲ; 主体大楼一层; 合环辐验【2017】017号. 14; 胃肠机; TU130; 100; 800; Ⅲ; 主体大楼一层. 15; DR; 锐柯; 80; 200; Ⅲ; 主体大楼一层. 16; DR; AXGP521; 150; 800; Ⅲ; 主体大楼一层. 17; CT; GE OPTIMA 680; 140; 800; Ⅲ; 主体大楼一层. 18; 肠胃机; SONIALVISION; 100; 800; Ⅲ; 主体大楼一层. 19; 64排CT; Discovery CT 750; 140; 800; Ⅲ; 主体大楼一层. 20; ERCP; EasyDiagnostEleva; 110; 500; Ⅲ; 主体大楼四层. 21; 胃肠机; Uni-Vision; 100; 800; Ⅲ; 主体大楼一层. 22; DR; DDTH; 80; 200; Ⅲ; 急救中心一层; 皖环函【2014】1019号. 23; 口腔全景机; OP100D; -; -; Ⅲ; 急救中心五层. 24; 骨密度仪; Prodigy; -; -; Ⅲ; 体检中心. 25; 骨密度仪; Prodigy; -; -; Ⅲ; 内分泌科. 26; 移动X射线机; MUX-200D; 100; 24; Ⅲ; 急救中心一层. 27; 移动X射线机; Digital; 100; 24; Ⅲ; 急救中心一层. 28; DR; 柯达DR7500; 80; 200; Ⅲ; 体检中心. 29; CT; 东软128排; 150; 500; Ⅲ; 急诊3号机房. 30; CT; 东软; 150; 500; Ⅲ; 急诊3号机房. 31; 乳腺机; GE DRX; 30; 90; Ⅲ; 门诊1层5号机房放射科. 32; 口腔CT机; 美亚; 80; 8; Ⅲ; 口腔医学中心一层放射科. 33; 牙片机; SIGMA; 80; 10; Ⅲ; 口腔医学中心一层放射科. 34; 牙片机; MINRAY; 70; 7; Ⅲ; 口腔医学中心一层放射科. 35; X光机; GE OEC7900; 81; 3; Ⅲ; 住院部5层21号手术室. 36; 移动DR; DRX-Evolution; 80; 200; Ⅲ; 体检中心3层医学保健中心. 37; 移动DR; 岛津 MUX-200D; 80; 32; Ⅲ; 体检中心3楼. 38; 移动X射线机; Vision FD; 66; 13; Ⅲ; 住院部5层12号手术室. 39; 移动X射线机; GE OEC9900; 70; 1; Ⅲ; 住院部5层第22号手术室. 40; PET-CT; Biograph HR16; -; -; Ⅲ; 医技楼三层. 41; SPECT; E.CAM; -; -; Ⅲ; 医技楼二层. 42; TOMO治疗机; -; 150; 800; Ⅲ; 放射科; 皖环函【2016】239号. 43; 后装机; Ir-192KL-HDT-C; 100; 5; Ⅲ; 放射科. ### 1.4.3非密封放射性物质应用概况 中国科学技术大学附属第一医院核医学科目前使用的非密封放射性核素有125I、131I、89Sr、32P、99mTc以及18F，各核素年最大实际使用量见下表1-5。 表1-5 中国科学技术大学附属第一医院非密封放射性物质应用现状一览表 核素名称; 年最大实际使用量(Bq); 工作场所等级; 备注. 125I; 1.06×104; 丙级; 已环评. 131I; 1.33×1010; 乙级; 已环评. 131I; 2.22×1011; 乙级; 已环评. 131I; 3.33×1011; 乙级; 已环评. 89Sr; 5.328×105; 丙级; 已环评. 32P; 4.44×1010; 乙级; 已环评. 99mTc; 1.776×107; 丙级; 已环评. 18F; 1.04×109; 丙级; 已环评. 1.5 法规落实情况 中国科学技术大学附属第一医院正在使用的密封源、射线装置和非密封物质工作场所均履行了相关环境影响评价手续，并且根据环境影响报告表及其批复的要求对建设项目进行了完善，建立了一系列比较完善的辐射安全管理制度，涉及辐射工作人员管理制度、工作人员的健康管理、事故应急、放射源与射线装置的管理等核技术应用的各个环节，放射工作人员均配置了个人剂量片，建立了放射防护领导小组。 中国科学技术大学附属第一医院积极配合环境保护主管部门监督检查工作，按要求落实了年度辐射环境监测和年度评估报告；对闲置放射源和自查出的遗留放射源进行收贮；积极安排辐射工作人员分批次参加辐射安全与防护培训。目前医院共有辐射工作人员280名，均已参加培训，并取得合格证书，见附件4。医院委托合肥市疾病预防控制中心和安徽恒淮环境检测研究有限公司对辐射工作人员的个人剂量进行了检测，2016年和2017年检测报告分别见附件5和附件6;从个人剂量报告中未发现个人剂量值异常。医院安排其工作人员在2016年3月份体检，体检报告见附件7，报告中无疑似职业病人。 |

表2 放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度(Bq)/活度(Bq)×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18Ge | 4.4×107×1 | Ⅴ类 | 密封源使用 | 检查和配准PET与MR图像 | PET-MR机房 | 存放在专用的铅容器中，置于储源室内，校准时拿出使用 | / |
| 2 | 18Ge | 1.85×107×2 | Ⅴ类 | 密封源使用 | 检查和配准PET与MR图像 | PET-MR机房 | 存放在专用的铅容器中，置于储源室内，校准时拿出使用 | / |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强（n/s）。

表3 非密封放射性物质

| 序号 | 核素 名称 | 理化 性质 | 活动 种类 | 实际日最大 操作量(Bq) | 日等效最大 操作量(Bq) | 年最大用量(Bq) | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18F | 液态 | 非密封源使用 | 4.44×1010 | 4.44×108 | 1.11×1012 | 用于PET-MR显像 | 药品分装、 病人注射 | 注射室 | 热室 |
| 2 | 11C | 液态 | 非密封源使用 | 5.55×109 | 5.55×107 | 5.55×1011 | 用于PET-MR显像 | 药品分装、 病人注射 | 注射室 | 热室 |
| 3 | 13N | 液态 | 非密封源使用 | 7.4×109 | 7.4×107 | 7.4×1011 | 用于PET-MR显像 | 药品分装、 病人注射 | 注射室 | 热室 |
| 4 | 15O | 液态 | 非密封源使用 | 7.4×109 | 7.4×107 | 7.4×1011 | 用于PET-MR显像 | 药品分装、 病人注射 | 注射室 | 热室 |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。

表4  射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各类加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大能量（MeV） | 额定电流(mA)/剂量率(Gy/h) | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）X射线机，报告工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（μA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度 | 贮存情况 | 数量 |  |

表5 废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放总量 | 年排放总量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68Ge校准源 | 固态 | 68Ge | 4.4×107 | -- | -- | -- | 机房内暂存 | 厂家回收 |
| 残留放射性药品的试剂瓶 | 固态 | 18F、11C、13N、15O | 不大于1mCi | -- | 约3000个 | -- | 放射性废物桶 | 衰变后按医疗废物处置 |
| 洗涤废水、病人排泄物 | 液体 | 18F、11C、13N、15O | 不大于1mCi | -- | 约30立方 | -- | 衰变池 | 衰变后按一般废水处置 |
| 手套、纱布等其他固态物质 | 固体 | 18F、11C、13N、15O | 不大于1mCi | -- | ---- | -- | 放射性废物桶 | 衰变后按医疗废物处置 |
| 移液器吸头 | 固体 | 18F、11C、13N、15O | 不大于1mCi | -- | 约3000个 | -- | 放射性废物桶 | 衰变后按医疗废物处置 |
| 一次性注射器 | 固体 | 18F、11C、13N、15O | 不大于1mCi | -- | 约3000个 | -- | 放射性废物桶 | 衰变后按医疗废物处置 |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L,固体为mg/kg，气态为mg/m3，年排放总量用kg。

2.含有放射性废弃物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3）和活度(Bq)。

表6 评价依据

| 法规文件 | 1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日施行； 2）《中华人民共和国环境影响评价法》2016年9月1日起施行； 3）《中华人民共和国放射性污染防治法》2003年10月1日起施行； 4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； 5）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（修改本）国务院令第653号，2014年7月29日起施行； 6）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号，2017年10月1日起施行； 7）《放射工作人员职业健康管理办法》，中华人民共和国卫生部令第55号，2007年3月23日经卫生部部务会议讨论通过，自2007年11月1日起施行； 8）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，中华人民共和国环境保护部第47号令，2017年12月20日起施行； 9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部第44号令，生态环境部 第1号“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容决定”，2018年4月28日； 10）《关于发布射线装置分类办法的公告》，环境保护部、国家卫生和计划生育委员公告，2017年第66号； 11）《关于建立放射性同位素与射线装置事故分级处理报告制度的通知》国家环保总局，环发【2006】145号； 12）《突发环境事件信息报告办法》环境保护部令17号，2011年； 13）《关于印发<医疗废物分类名录的通知>》，卫生部、国家环保总局文件，卫医发[2003]287号，2003年10月10日发布； 14）《安徽省大气污染防治条例》，2015年1月31日安徽省第十二届人民代表大会第四次会议通过，2015年3月1日实施； 15）《安徽省人民政府办公厅关于加强建设项目环境影响评价工作的通知》，安徽省人民政府办公厅环评函〔2012〕946号，2011年4月12日发布； 16）《安徽省环境保护条例》，2017年11月17日安徽省人民代表大会常务委员会修订，2018年1月1日起施行； 17）《产业结构调整指导目录（2013年修正版）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号，2013年5月1日起施行。 |
| --- | --- |
| 技术标准 | 1）《辐射环境保护管理导则-核技术应用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》（HJ10.1-2016）； 2）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； 3）《操作非密封源的辐射防护规定》（GB11930-2010）； 4）《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ120-2006）； 5）《医用放射性废物管理卫生防护标准》（GBZ133-2009）； 6）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）； 7）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 8）《放射性废物管理规定》（GB 14500-2002） 9）《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）; 10）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2016）； 11）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）。 |
| 其他 | 1）《安徽省环境状况公报》（2017年）； 2）AAPM No.108； 3）《辐射防护手册》第一、三分册，李德平、潘自强主编。 4）医院提供的其他与本项目有关的技术资料。 |

表7 保护目标与评价标准

评级范围 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）和《辐射环境保护管理导则 核技术应用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》（HJ10.1—2016）中的规定“放射源和射线装置应用项目的评价范围通常取装置所在实体屏蔽物边界外50m的要求”，确定本项目评价范围为： PET-MR机房墙体为边界，向外延伸半径50m。

保护目标 根据项目周边环境调查分析，本次评价的核技术利用项目评价范围内无居民学校等环保目标，本项目的环境保护目标为该医院从事放射诊断、治疗的工作人员、辐射工作场所周围其他非辐射工作人员、病人家属和医院周围活动的公众成员。对于职业人员与相关设备的距离一般超过10m，不会与核素、病人以及废弃物接触；对于公众，与辐射设备或放射性工作场所的距离一般超过10m。项目周围辐射评价范围内环境保护目标详见下表7-1。 表7-1 环境保护目标一览表 辐射场所; 保护目标; 方位; 距离; 主要影响. PET-MR扫描间; 公众（通道）; 扫描间北侧; 约3.8m; γ、β射线. 辐射工作人员（控制室）; 扫描间西侧; 约4.3m; γ、β射线. 工作人员和公众（控制室和病人通道）; 扫描间楼下; 约5.6m; γ、β射线. 工作人员和患者（模拟定位机房）; 扫描间楼上; 约2.5m; γ、β射线. 病人等候区; 公众（通道）; 等候区南侧; 约2.8m; γ、β射线. 公众（仓库）; 等候区东侧; 约2.5m; γ、β射线. 工作人员（办公室）; 等候区楼上; 约2.5m; γ、β射线. 工作人员和患者（加速器机房）; 等候区楼下; 约5.6m; γ、β射线.

评价标准 一、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） ① 剂量限值 表7-2 附录B1 剂量限值 对象; 剂量限值. 职业照射剂量限值; - 由审管部门决定的连续5年的平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv； - 任何一年中的有效剂量，50mSv； - 眼睛体的年当量剂量，150mSv； - 四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量，500mSv。. 公众照射剂量限值; 实践使公众有关关键人群组的成员所受的平均剂量估计值不应超过下述限值： - 年有效剂量，1mSv； - 特殊情况下，如果5个连续年的平均有效剂量不超过1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到5mSv； - 眼睛体的年当量剂量，15mSv； - 皮肤的年当量剂量，50mSv。. 注：本次评价项目取（GB18871-2002）中连续5年的年平均有效剂量限值的1/4作为剂量约束值（即：辐射工作人员年有效剂量不超过5 mSv，公众成员年有效剂量不超过0.25 mSv）。 ② 表面放射性污染的控制 工作人员体表、内衣、工作服、以及工作场所的设备和地面等表面放射性污染的控制应遵循附录B表B11所规定的限制要求。详见表7-3。 表7-3 工作场所的放射性表面污染控制水平 单位：Bq/cm2 表面类别; β放射性物质. 工作台、设备、墙壁、地表; 控制区; 4×10. 监督区; 4. 工作服、手套、工作鞋; 控制区; 4. 监督区. 手、皮肤、内衣、工作袜; 4×10-1. 该区内的高污染子区除外. ③非密封源工作场所分级 表7-4 非密封源工作场所分级 级别; 日等效最大操作量（Bq）. 甲; ＞4×109. 已; 2×107~4×109. 丙; 豁免活度值以上~2×107. ④放射性物质向环境排放的控制。 第8.6.2款规定，不得将放射性废液排入普通下水道，除非经审管部门确认是满足下列条件的低放废液，方可直接排入流量大于10倍排放流量的普通下水道，并应对每次排放作好记录： a)每月排放的总活度不超过10ALImin(ALImin是相应于职业照射的食入和吸入ALI值中的较小者，其具体数值可按B1.3.4和B1.3.5条的规定获得)； b)每一次排放的活度不超过1ALImin，并且每次排放后用不少于3倍排放量的水进行冲洗。 二、《临床核医学卫生防护标准》（GBZ 120-2006） 放射性药物操作的一般放射防护要求： ① 操作放射性药物应有专门场所； ② 在放射性工作场所不得进食、饮水、吸烟，也不得进行无关工作及存放无关物品； ③ 放射性物质的放置应合理有序、易于取放，每次取放的放射性物质应只限于需用的那部分； ④ 贮存的放射性物质应及时登记建档，登记内容包括生产单位、到货日期、核素种类、理化性质、活度和表面放射性污染擦拭实验结果等。 ⑤ 临床核医学工作场所具体分类见表7-3。 表7-4 临床核医学工作场所具体分类 分类; 操作最大量放射性核素的加权活度，MBq. Ⅰ; ＞50000. Ⅱ; 50～50000. Ⅲ; ＜50. 注：加权活度=（计划的日操作最大活度×核素的毒性权重因子）/操作性质修正因子. 三、《医用放射性废物的卫生防护管理》（GBZ133-2009） 放射性废液： ① 使用放射性核素其日等效最大操作量等于或大于2×107Bq的临床核医学单位，应设置有放射性污水池以存放放射性废水直至符合排放要求时方可排放。产生放射性核素废液而无废水池的单位，应将废液注入容器存放10个半衰期，排入下水道系统。 ② 放射性浓度不超过37Bq/L的废闪烁液，不按放射性废物处理。 放射性固废： 收集：供收集废物的污物桶应具有外防护层和电离辐射标志； 污物桶放置点应避开工作人员作业和经常走动的地方；污物桶内应放置专用塑料袋直接收纳废物。装满后的废物袋及时转送贮存室。 废物存放：贮存室建造结构应符合放射卫生防护要求，且具有自然通风条件或安装通风设备，出入处设电离辐射标志；废物袋或废物包、废物桶及其他存放废物的容器必须在显著位置标有废物类型、核素种类、比活度范围和存放日期的说明； 内装注射器及碎破璃等物品的废物袋应附加外套。 四、《放射性废物管理规定》（GB14500-2002） 第12.2.3.1款 医院、学校、研究所和其他放射性同位素应用单位产生的少量放射性废物（包括放射性源），经审管部门批准可以临时贮存的许可场所和专属容器中。贮存时间和总活度不得超过审管部门批准的限制。 第12.2.3.2款 应采用安全可靠的贮存容器，建立必要的管理办法，并配备管理人员，防止废物丢失或污染周围环境。

表8 环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状 8.1 项目地理位置和场所位置 中国科学技术大学附属第一医院总院位于合肥市庐阳区庐江路17号，医院的地理位置见图1-1。本次评价的核技术应用项目位于医技楼一楼内，院区平面布置及周围环境概况示意图见图1-2，医院的总平面布置图见附图1，PET-MR应用项目平面布置见附图2。 8.2 环境现状监测对象、监测因子和监测点位 本次评价涉及PET-MR应用，主要监测对象是辐射环境。监测因子为γ辐射空气吸收剂量率。监测点位见图8-1。 图8-1 PET-MR机房周围敏感点监测点位图 8.3 监测方案 根据《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）要求，对评价范围内环境辐射水平进行了测量。辐射环境测量项目为X-γ空气吸收剂量率，监测点位按照《环境地表γ剂量率测定规范》（GB/T14583-93）和《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）要求布设。测量仪器为ERM-3421型剂量仪，该设备经过检定，并在有效期内，见表8-1，检定证书见附件8。 表8-1 X-γ空气吸收剂量率仪器 仪器名称; 便携式X-γ辐射剂量率仪. 仪器型号; EMR-3421. 出厂编号; 2014050802. 生产厂家; 核工业北京化工冶金研究院. 量程范围; 0.1μGy/h~1mGy/h. 能量响应; 48keV~3MeV. 检定单位; 中国计量科学研究院. 有效日期; 2018.4.30~2019.4.29. 证书编号; DYj12018-2750. 检定结果; 合格. 8.4 质量保证措施 a 合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 b 监测方法采用国家有关部门颁发的标准，监测人员经考核并持有合格证书上岗。 c 监测仪器经计量部门检定，检定合格后方可使用。 d 每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常，并用标准源对仪器进行校验。 e 由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。 f 监测报告严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。 8.5 监测结果 环境现状监测结果见表8-1（监测报告见附件9），资质证书见附件10。 表8-1 中国科大附属第一医院PET-MR机房周围环境敏感点X-γ辐射水平监测结果 序号; 点位; 测量结果（nSv/h）. 1; 控制室; 80. 2; 扫描间北防护墙外（公众通道）; 122. 3; 设备间; 90. 4; 扫描间南防护墙外（病人通道）; 80. 5; 贵宾等候区1; 92. 6; 贵宾等候区2; 89. 7; 护士站; 98. 8; 谈话间; 97. 9; 贵宾等候区南防护墙外; 92. 10; 环城公园南路; 122. 11; 扫描间楼下（走廊）; 100. 12; 扫描间楼上（模拟定位机房）; 113. 13; 贵宾等候区楼上（医生办公室）; 109. 注：表中测量值未扣除宇宙射线响应。 8.6 现状评价 由表8-1，中国科学技术大学附属第一医院拟开展PET-MR应用项目场址周围敏感点γ辐射空气吸收剂量率为80～122nGy/h，在安徽省天然辐射水平范围内（安徽省空气吸收剂量率变化范围为：57~130.5 nGy/h，此数据来源于2017年安徽省环境状况公报）。

表9 项目工程分析与源项

工艺设备和工艺分析 9.1 PET-MR应用项目 本次评价项目规划使用18F、11C、13N和15O非密封放射性核素，用于一层PET-MR核素显像，给药方式为静脉注射。 医技楼一层PET-MR显像需要的18F、11C、13N和15O核素由医技楼负一层的回旋加速器按需生产制备、分装，检验合格后存放。使用时通过负一层提升机提升至一层注射室，地面一层注射室工作人员（做好防护措施，穿铅衣、戴铅手套等）将装有放射性核素的注射器防护套装入入墙式注射防护台随后进行注射。 根据《安徽省立医院核技术应用项目环境影响报告表》（2006年9月），医院的RDS111型医用回旋加速器为PET-CT项目的配套设备，其主要性能参数见表9-1。本次评价PET-MR项目拟使用的放射性核素由医院回旋加速器产生，从其生产能力可知，生产的放射性核素满足PET-CT和PET-MR使用量。 表9-1 回旋加速器性能参数 设备型号; RDS111医用回旋加速器. 加速器尺寸; 701×670×427cm. 粒子能量; 质子 11MeV. 束流强度; 40μA. 射频电场; 电压37kV、频率72.5MHz、磁感应强度1.66T. 年最大运行时间; 250工作日，每天2小时. 生产能力; 18F1400mCi/h，1500mCi（11CO2）,1000mCi（11CO）/50min. 配套设备; PET用药合成模块一套. 18F、11C、13N和15O主要用于显像，放射性核素注入人体内产生的湮灭辐射γ光子构成影像。核素衰变产生的正电子只能瞬态存在，很快与人体内的负电子结合，发生湮灭效应，产生两个能量为0.511MeV彼此运动相反的γ光子。正电子放射性核素可构成人体各部位的任何影像，包括平面影像、动态影像、断层影像和全身影像。 PET-MR显像用正电子核素特性及1枚衰减校准源核素特性见表9-2。 表9-2 PET-MR显像用正电子核素特性及1枚衰减校准源核素特性 核素; 半衰期; 衰变模式; 正电子最大能量keV; 发射光子能量keV; 比释能动率常数 Gy●m2/h●MBq. 18F; 109.74min; β+，EC; 0.63; 511; 0.143. 11C; 20min; β+; 0.69; 511; 0.148. 13N; 10min; β+; 1.19; 511; 0.148. 15O; 2min; β+; 1.72; 511; 0.148. 68Ge; 288天; EC; -; -; 0.0112. 9.2 PET-MR原理 PET，即正电子发射计算机断层显像（Positron Emission Tomography）。其显像的基本原理是正电子放射核素发射出的正电子在体内移动大约1mm后和负电子结合发生湮灭，正负电子消失的同时产生一对能量相等（511keV）、方向相反的γ光之。PET利用正电子发射体的核素标记一些生理需要的化合物或代谢底物如葡萄糖、脂肪酸、氨基酸、受体的配体及水等，引入体内后，应用正电子扫描而获得的体内化学影像。目前最常用的PET显像剂为18F标记的FDG（18F-FDG氟化脱氧葡萄糖），是一种葡萄糖的类似物。 MR 是英文 Magnetic Resonance 的缩写，磁共振成像指处于某个静磁场中的物质原子核系统受到相应频率的电磁波作用时，在它们的磁能级之间发生共振跃迁，产生 的核磁共振信号经过数字处理进行图像重建，得到人体各部位以磁共振信号强度为基 础的图像。 9.3 设备组成 PET的主要部件包括机架、环形探测器、符合电路、检查床及工作站等。环形晶体探测器是正电子放射显像系统中的重要部分，它采用块状晶体结构并通过精细切割成更小的晶体探测单元以降低散射、提高计数率。许多快晶体结构组成一个环，再由数十个环构成整个探测器。晶体探测器将高能光子转换成荧光，再通过晶体探测器后方的光电倍增管（PMT）将光信号转换成电信号，最终生成的时间脉冲信号进符合线路甄别出耦合的符合性事件后，经滤波反投影或OSEM等重建算法，以及衰减校正后生成PET图像。 MR主要主要组成部分为磁体系统、梯度系统、射频系统、计算机系统和辅助设备系统5部分组成。 9.4 PET-MR流程 根据确定的放射性同位素注射剂量，定量购买放射性同位素，在通风柜分装并测试活度。受检者到达注射窗口注射药物后，进入候诊区等待约45分钟，以便药物被病变组织摄取，并减少骨骼对药物的摄取，然后进入PET-MR扫描间进行扫描。 图9-1 PET-MR系统诊断流程图及产污环节 本项目工作场所分别设有病人通道和医生通道。病人有序进入PET-MR中心，前一位病人注射完毕进入贵宾等候区，再通知下一位病人注射，前一位病人扫描检查完毕离开扫描间后，再通知下一位病人扫描检查，避免病人交叉照射。本项目医患路径见图9-2。 图9-2 医患路径图

污染源项描述 9.5 18F、11C、13N和15O试剂应用 （1）γ射线 18F、11C、13N和15O核素发生β＋衰变时伴随发射0.511MeV的γ射线。因此，γ射线是该项目的主要污染因子。 （2）β表面污染 工作人员在对带有18F、11C、13N和15O制剂的各种操作中，可能使得工作台、设备、墙壁、地面、工作服、手套等受到放射性沾污，造成β放射性表面污染。 （3）放射性废弃物 使用放射性核素18F、11C、13N和15O开展影像检查诊断需要对人体注射18F、11C、13N和15O药物，因此，与注射相关的用品（如试管、注射器、手套等），这些废弃物中都会有残余的18F等核素。同时，被注射病人的排泄物也会有残余的18F、11C、13N和15O等核素。 9.6 68Ge桶源 医院使用的68Ge校验源，主要的污染因子是废源，不满足使用要求后由厂家回收。

表10 辐射安全与防护

项目安全设施 10.1 辐射工作场所布局 本次评价项目PET-MR位于医技楼一层内，18F、11C、13N和15O等核素由位于负一层的回旋加速器生产，其环境影响评价已完成。医技楼二层为放疗科。PET-MR中心由放射性区域和非放射性区域组成，非放射性区域主要包括护士站、谈话间、机房控制室及设备间等；放射性区域主要包括注射室、贵宾等候区、候诊区、PET-MR扫描间等。 从便于辐射安全管理、便于放射诊疗工作来看，本项目工作场所布局合理。PET-MR布局见附图2。 10.2 分区管理 （一）分区原则及“两区”划分 为了便于加强管理，按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，在辐射工作场所内划出控制区和监督区。放射性工作场所按照控制区、监督区进行分区控制管理。辐射防护“两区”划分详见表10-1。 控制区：该区域内需要或可能需要专门防护手段或安全措施，以便控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散，并预防潜在照射或限制潜在照射范围。控制区的进出口及其他适当位置应设置醒目的电离辐射警告标志。 监督区：未被确定为控制区，正常情况下不需要采取专门防护手段或安全措施，但要不断检查其职业照射状况的制定区域。在监督区入口处的合适位置张贴辐射危险警示 标记；并定期检查工作状况，确认是否需要防护措施和安全条件，或是否需要更改监督区的边界。 表10-1 项目控制区和监督区的划分情况 辐射工作场所; 控制区; 监督区. PET-MR检查; 扫描间、注射室、等候区、贵宾等候区; 医护人员过道、更衣室、病员过道. 备注; 控制区内禁止外来人员进入，职业工作人员在进行日常工作时候尽量不要在控制区内停留，以减少不必要的照射; 监督区内限制无关人员进入. （二）PET-MR应用项目防护措施 （1）屏蔽防护 本项目PET-MR采取实体屏蔽设计，屏蔽状况如下： 中国科学技术大学附属第一医院拟购置40 mmPb防护当量的铅玻璃，安装在注射窗，用于病人注射药品。运送18F 药品的铅盒为50mmPb，注射器为5 mmPb防护当量，给病人注射的药品在楼下已分装完成，直接由提升机运送到注射室，且每次只运送一枚。 表10-2 中国科学技术大学附属第一医院PET-MR应用项目防护方案 房间; 防护设计方案. 注射室; 地面：300mm混凝土 房顶：305mm混凝土 墙壁（北面、南面、西面）：240mm实心红砖+6mmPb 墙壁（东面）：240mm实心红砖 防护门：6mmPb. 贵宾等候区; 地面：300mm混凝土 房顶：305 mm混凝土 四周墙壁：240mm实心红砖+6mmPb 墙壁（东面）：240mm实心红砖. 卫生间及淋浴; 地面：300mm混凝土 房顶：305mm混凝土 四周墙壁：240mm实心红砖+6mmPb 防护门：6mmPb. PET-MR扫描间; 地面：300mm混凝土 房顶：305mm混凝土 四周墙壁：240mm实心红砖+6mmPb 观察窗：10mm防护当量的铅玻璃 南面窗户：10mm防护当量的铅玻璃 防护门：8mmPb. 护士站; 墙壁（南面）：240mm实心红砖+6mmPb. 谈话间; 墙壁（南面、东面）：240mm实心红砖+6mmPb. 控制室、仓库（控制室相邻）; 墙壁（南面）：240mm实心红砖+4mmPb. 仓库（等候区相邻）; 墙壁（北面）：240mm实心红砖+4mmPb. 出口走廊; 墙壁（东面）：240mm实心红砖+4mmPb. 注：墙体的防护能力将根据工程的实际情况采用铅板。 环评要求：扫描间病员出入门外醒目位置设电离辐射警告标志。电离辐射警告标志须符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）附录F要求（如下图10-1所示）。 图10-1 电离辐射标志和电离辐射警告标志 PET-MR检查涉及放射性同位素的应用，用房在装修时室内装修材料应表面光滑，易于去污，并具有良好的耐酸、耐碱蚀性能。 （2）放射性同位素分装、注射过程中的防护措施 ① 分区操作，避免交叉污染。放射性同位素药剂的开瓶、分装等操作在医技楼负一层分装室完成，在PET-CT基础上已完成环境影响评价。 注射间具有通风设备，空气经排风管道引出。 ② 屏蔽防护 分装后的药剂装入具有铅套的注射器中。注射时采取隔室操作，医生透过注射窗口（40 mmPb防护当量的铅玻璃）给病人注射。 人员在进行分装、注射等操作时，穿戴个人防护用品，如钱手套、铅衣、铅眼镜等。 环评要求：①每日及时将放射性废物分类收储，保持操作场所的整洁。②医务人员在操作完放射性同位素药剂后，离开控制区前，应用肥皂和流水洗手，并进行表面污染检测如污染水平超过表7-3所列的相应污染控制水平，则应采取去污措施。从控制区内取出任何物件都应进行表面污染监测。 （3）放射性同位素药剂收储过程的防护措施 放射性同位素药剂生产后放在热室内贮存，分装后密封于铅盒中，根据病人的需要每次只提供一人所需的量，经提升机提升至注射间。 环评要求：①放射性同位素药剂存储柜应上锁保管，并且实行双人双锁管理；②放射性同位素药剂的贮存室应安装防盗门、闭路监视系统，确保放射性同位素药剂安全。 （三）人员的安全防护措施 （1）辐射工作人员的安全防护 辐射工作人员包括PET-MR装置操作人员和放射性同位素操作人员。主要从以下几个方面采取防护措施： 个人剂量检测：辐射工作人员均应配有个人剂量计，在上班期间必须佩带。医院定期（每季度一次）将个人剂量计送有资质的单位进行检测，检测结果存入个人剂量档案。 人员培训：辐射工作人员必须取得相应的培训检测资质证书，进行放射防护知识培训及考核，持证上岗。上岗后，医院应组织其定期进行职业健康体检，建立个人健康档案。定期组织辐射工作人员再培训，以保证辐射工作人员达到所悬疑的水平。 （2）患者的安全防护 ①源项控制 在满足放射诊断要求的前提下，制定最优化的诊疗方案，选择能达到诊疗最低要求的核素用量。 ②时间防护 在满足放射诊断要求的前提下，制定最优化的诊疗方案，尽量缩短扫描时间，使照射时间最小化。 ③其他安全防护 放射诊疗前实行病人告知制度：在放射诊疗前应向病人放射诊疗方法、适应症、预期疗效、风险、费用构成及注意事项和可能对病人家属的辐射影响等，并请病人在说明书下签字，由医患各执一份。 环评要求：①医院应加强 PET-MR受检患者的管理，告诫服药患者在规定区域内候诊，不得在病室内随意“串门”。并在控制区（如注射间、贵宾等候区等）张贴电离警告标志；②受检患者应在指定卫生间进行大小便。 （3）机房周边公众的安全防护 周边公众主要依托辐射场所的屏蔽墙体、防护门窗和地板楼板屏蔽射线。同时，放射工作场所严格实行辐射防护“两区”管理，在机房门外张贴明显可见的电离辐射警告标志和工作状态指示灯，禁止无关人员进入，以增加公众与射线源之间的防护距离避免受到不必要的照射。 综上所述：中国科学技术大学附属第一医院PET-MR平面布置基本合理，符合辐射防护的最优化设计，符合《临床核医学卫生防护标准》（GBZ120-2006）中相关布局要求。

三废的治理 1 废气 本次评价的PET-MR应用项目在运行过程中会产生少量的氮氧化物、臭氧等废气，如核素分装、回旋加速器核素生产等。PET-MR应用项目在运行过程中产生的氮氧化物和臭氧很少，同时氮氧化物的危害和产生量远比臭氧小。 2 废水 放射性液体废物主要为本项目的辐射工作场所内病人注射18F、11C、13N和15O放射性药物后，病人在观察室观察至离开前产生的排泄物，新建项目日接诊量按12人计算，按每位病人产生10L 废液计算放射性液体废物排放量为0.12m3/d，30m3/a。 PET-MR应用设有病人专用卫生间，设有特排管道。废水经特排管道进入衰变池，医院衰变池废水在排放前经检查剂量水平达到《医疗机构水污染物排放标准》（GBZ133-2009）附录B允许排放标准（总α≤10Bq/L，总β≤10Bq/L），再排放入医院医疗废水处理站再进行处理，处理达标后排入市政污水管网。 3 放射性废物 本次评价的PET-MR应用项目放射性固体废物主要包括两类：一类为退役的放射源，一类为使用非密封性放射性核素过程中产生的固体废物，主要为带有微量放射性物质的注射器、服药杯、棉签、纱布、吸水纸、一次性手套等物品。 该项目运行时产生的退役密封放射源送交生产厂家处理，使用非密封核素过程中产生的固体废弃物按类别和日期分别暂存于专用铅制放射性污物桶内，待放射性物质自行衰变，存放10个半衰期以上，放射性水平降至豁免值以下，连同塑料包装（用标签表明收集时间和数量）按普通医疗废物处理，相关工作由接收培训的工作人员实施。 环评建议该单位还应在签订购买合同时，同时签订废源回收合同。

表11 环境影响分析

建设阶段对环境的影响 本次评价的PET-MR应用项目是对原有已建好房间进行施工，主要工程为拆除部分墙体、封堵部分窗洞、新增隔墙、部分墙体表面覆盖铅板，以及简单的室内装修、设备安置等，工程量小，工期时间较短。只要施工单位合理安排好各种噪声施工机具的使用时间，能确保施工场界噪声满足规定要求；施工所产生的少量生活废水和施工废水经医院污水处理系统排入城市污水处理官网。原建筑门窗、墙体拆除所产生的建筑废渣，以及设备安装阶段产生的少量废包装材料，可回收的送废品回收站回收处置，不可回收的送当地指定的建筑垃圾处置场。 本评价认为，施工期间只要施工单位严格执行环评提出的相应环保要求，那么项目施工期将不会对周围环境造成明显影响，并且该影响将会随着施工期的结束而消除。

运行阶段对环境的影响 11.1 辐射环境影响分析 11.1.1 工作场所分级 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）附录C提供的非密封源工作场所放射性核素日最大等效操作量计算方法，可以计算得出放射性核素的日等效最大操作量。医院根据发展需要拟开展18F等非密封源应用项目，项目场址位于医技楼一楼。 表11-1 放射性核素毒性组别修正因子 毒性组别; 极毒; 高毒; 中毒; 低毒. 毒性组别修正因子; 10; 1; 0.1; 0.01. 表11-2 操作方式与放射源状态修正因子 操作方式; 放射源状态. 表面污染水平较低的固体; 液体，溶液和悬浮液; 表面有污染的固体; 气体，蒸汽，粉末，压力很高的液体、固体. 源的贮存; 1000; 100; 10; 1. 很简单的操作; 100; 10; 1; 0.1. 简单操作; 10; 1; 0.1; 0.01. 特别危险的操作; 1; 0.1; 0.01; 0.001. ………………………….（11-1） 表11-3 非密封放射性核素使用情况 核素 名称; 物理、化学性状; 实际操作量; 操作方式; 贮存方式与地点. 18F; 液态; 每天不超过12人次，每个病人用量为10mCi，即18F试剂日最大实际用量为4.44×109Bq。每年治疗天数250天，年用量为1.11×1012Bq。; 淋洗、分装、注射 （简单）; 贮存在热室. 11C; 液态; 每天不超过10人次，每个病人平均用量为15mCi，即18F试剂日最大实际用量为5.55×109Bq。每年治疗天数100天，年用量为5.55×1011Bq; 淋洗、分装、注射 （简单）; 贮存在热室. 13N; 液态; 每天不超过10人次，每个病人平均用量为20mCi，即18F试剂日最大实际用量为7.4×109Bq。每年治疗天数100天，年用量为7.4×1011Bq; 淋洗、分装、注射 （简单）; 贮存在热室. 15O; 液态; 每天不超过10人次，每个病人平均用量为20mCi，即18F试剂日最大实际用量为7.4×109Bq。每年治疗天数100天，年用量为7.4×1011Bq; 淋洗、分装、注射 （简单）; 贮存在热室. 表11-4 非密封放射性核素日等效操作量核算 核素名称; 日最大操作量（Bq）; 毒性组别; 毒性组别修正因子; 操作 方式; 操作状态; 操作方式及状态修正因子; 日最大等效操作量（Bq）. 18F; 4.44×109Bq; 低毒; 0.01; 简单; 液态; 1; 4.44×107. 11C; 5.55×109Bq; 低毒; 0.01; 简单; 液态; 1; 5.55×107. 13N; 7.4×109Bq; 低毒; 0.01; 简单; 液态; 1; 7.4×107. 15O; 7.4×109Bq; 低毒; 0.01; 简单; 液态; 1; 7.4×107. 注：1.日实际操作量以可能发生的最大情况取值； 表11-5 非密封放射性核素工作场所分级 场所名称; 操作核素; 日最大等效操作量（Bq）; 场所 级别. 淋洗、分装、标记室; 18F、11C、13N和15O; 1.184×108; 乙级. 贵宾等候区; 18F、11C、13N和15O; 7.4×107; 乙级. PET-MR机房; 18F、11C、13N和15O; 7.4×107; 乙级. 11.1.2 清污 放射性核素操作过程中如果出现药品泼洒在地板或操作台可其他物体表面，立即进行标记，并用吸水纸吸取、棉纱擦拭、清洗等处理清洁方式处理。吸水纸及棉纱布等一次性清洁用品作为固体废物处理。 根据《临床核医学卫生防护标准》（GBZ120-2006）中的相关要求，为了便于操作和管理，针对临床核医学科实践的具体情况，依据计划操作最大量放射性核素的加权活度，又可把工作场所分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等三类。具体分类见表11-6。 表 11-6 核医学科工作场所具体分类 工作场所; 实际日操作量（Bq）; 毒性权重因子; 操作性质 修正因子; 加权活度（Bq）; 场所具体分类. 18F; 4.44×109Bq; 1; 1; 4.44×109; Ⅱ. 11C; 5.55×109Bq; 1; 1; 5.55×109; Ⅱ. 13N; 7.4×109Bq; 1; 1; 7.4×109; Ⅱ. 15O; 7.4×109Bq; 1; 1; 7.4×109; Ⅱ. 根据《临床核医学卫生防护标准》（GBZ120-2006）中关于核医学科工作场所的具体分类的相关要求，PET-MR应用项目工作场所的室内及装备结构按照各类具体工作场所要求设置。关于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类具体工作场所室内及装备结构的具体要求见表11-7。 表 11-7 按不同级别工作场所室内表面和装备的要求 分类; 地面; 表面; 通风柜; 室内通风; 管道; 清洗及去污设备. Ⅰ; 地面与墙壁接缝无缝隙; 易清洗; 需要; 应设抽风机; 特殊要求; 需要. Ⅱ; 易清洗且不易渗透; 易清洗; 需要; 有较好通风; 一般要求; 需要. Ⅲ; 易清洗; 易清洗; 不必; 一般自然通风; 一般要求; 只需要清洗设备. 管道特殊要求：下水道宜短，大水流管应有标记以便维修检测。. 11.1.3 放射性废气 由污染源分析可知，PET-MR应用使用的18F、11C、13N和15O放射性同位素均为非挥发性核素，使用过程介质均为水，操作比较简单，不经过加热、振荡等步骤，因此，无放射性气体污染。为了安全起见，医院拟在淋洗分装标记室设置通风柜，放射性药物的淋洗、分装、标记等均在通风柜内操作，不存在食入、吸入等内照射影响。PET-MR应用房间则通过空调系统进行通风换气。 操作放射性药物所使用的通风柜应有足够风速（一般风速不小于1m/s），医院拟在排风井内设置独立管道引至楼顶排放。 11.1.4 放射性废水 根据《医用放射性废物的卫生防护管理》（GBZ133-2009）5.1.1款规定，使用放射性核素其日等效最大操作量等于或大于2×107Bq的临床核医学单位和医学科研机构，应设置有放射性污水池以存放放射性废水直至符合排放要求时方可排放。放射性污水池应合理选址，池底和池壁应坚固、耐酸碱腐蚀和无渗透性，应有防渗漏措施。 本项目放射性液体废物主要为本项目的辐射工作场所内病人注射18F、11C、13N和15O放射性药物后，病人在观察室观察至离开前产生的呕吐物、排泄物，医生清洗容器（试管、托盘等）和工作台面产生的清洗废水。 根据医院提供的材料，PET-CT和PET-MR应用项目共用一个衰变池，衰变池有效体积为31.8m3（见附图5）。PET-CT应用项目年接待病人量约5000人次，PET-MR年接待病人量预计3000人次，患者（其中包括陪护）每人每次产生的废水按10L计算，则放射性液体废物排放量为0.32m3/天，6.4 m3/月 ，80 m3/年。医院的衰变池能够存放放射性液体99天。计算结果表明衰变池的容积符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013） “衰变池的容积按最长半衰期同位素的10个半衰期计算”的规定，可以满足要求。 根据以上分析可知，医院衰变池废水在排放前经检查剂量水平达到《医疗机构水污染物排放标准》（GBZ133-2009）附录B允许排放标准（总α≤10Bq/L，总β≤10Bq/L），再排放入医院医疗废水处理站再进行处理，处理达标后排入市政污水管网。 11.1.5 放射性固体废物 本次评价的PET-MR应用项目放射性固体废物主要包括两类：一类为退役的放射源，一类为使用非密封性放射性核素过程中产生的固体废物，主要为带有微量放射性物质的注射器、服药杯、棉签、纱布、吸水纸、一次性手套等物品。 该项目运行时产生的退役密封放射源送交生产厂家处理，使用非密封核素过程中产生的固体废弃物按类别和日期分别暂存于专用铅制放射性污物桶内，待放射性物质自行衰变，存放10个半衰期以上，放射性水平降至豁免值以下，连同塑料包装（用标签表明收集时间和数量）按普通医疗废物处理，相关工作由接收培训的工作人员实施。 11.1.6 核素18F辐射环境影响分析 本项目所用的18F、11C、13N和15O 四种核素能量相同，18F使用量最大，半衰期最长，因此本项目辐射工作场所屏蔽计算依据18F的衰变产生的γ射线进行屏蔽计算分析。18F-FDG由负一层的质子回旋加速器产生，工作人员在通风柜内分装并进行活度测量，然后手持内含药物的针筒为病人注射，注射后病人在休息室内等待约45min，再进入PET-MR扫描间扫面40min。分装工作人员距药物约0.5m，每天完成分装约1h；注射人员距药物约0.3m，每次完成注射约1min；医生指导摆位时，距病人约0.5m，每次摆位约3min。 已注射或口服药物的病人简化成点源，根据《辐射防护手册》再考虑屏蔽防护得出，公式如下： ………………………………………………………..……（11-2） 式中：Dr——空气吸收剂量率，μSv/h Error: Reference source not found——屏蔽减弱系数，无量纲 Error: Reference source not found——核素（点源）活度，MBq Error: Reference source not found——空气吸收剂量率常数，μSv·m2/MBq·h Error: Reference source not found——距点源的距离，m ……………………………………………………………….（11-3） 式中：Error: Reference source not found——屏蔽层的厚度，mm TVL——十指层厚度，mm 年效剂量估算： …………………………………………..……………….（11-4） 式中：H——年有效剂量，mSv t——年受照时间，h/a T——居留因子 U——使用因子，放射性核素以点源考虑，U取1 根据AAPM No.108，对于18F空气吸收剂量率常数，注射前为0.143μSv·m2/MBq·h，注射后Error: Reference source not found为0.092μSv·m2/MBq·h；根据《辐射防护手册》，铅对18F γ射线的衰减什值层为17mm，混凝土的衰减什值层17.6cm；实心砖和混凝土的成分类似，实心砖的密度按照1.6g/cm3,混凝土的密度按照2.35g/cm3，根据衰减因子与屏蔽体密度的关系，24cm的实心砖相当于16cm混凝土。 一．辐射工作人员所受年剂量分析 中国大附属第一医院在开展18F影像诊断时，药品在放射性药物分装通风柜分装，防护当量50mmPb；注射窗防护当量为40mmPb，注射器防护当量5mmPb。对工作人员产生剂量较大的过程是药品分装、注射、指导病人摆位扫描。根据医院提供的材料，按照每天12人次、年工作250天的工作负荷，可以计算出PET-MR中心医务人员在药品分装、药品注射和侍服病人上机扫描过程中受到的辐射剂量，结果见表11-8。 表 11-8 PET-MR项目应用中各岗位工作人员年剂量估算 工作岗位; 辐射源强 MBq; 空气吸收剂量率常数 μSv·m2/MBq·h; 距源的距离m; 屏蔽措施; 屏蔽减弱系数; 受照时间; 年剂量mSv. 药品分装; 370Error: Reference source not found12; 0.143; 0.5; 50mmPb; 1.44Error: Reference source not found10-3; 每天30分钟; 0.46. 药品注射; 370; 0.143; 0.3; 5mmPb+40mmPb; 2.25Error: Reference source not found10-3; 单次1分钟; 0.07. 指导病人摆位; 370Error: Reference source not found0.75; 0.092; 0.5; 10mmPb立屏; 0.26; 单次3分钟; 3.98. 防护窗; 370Error: Reference source not found0.75; 0.092; 4.3; 10mmPb; 0.26; 单次40min; 0.72. 由表11-8可知，辐射工作人员受到最大剂量为3.98mSv/a，低于本项目管理限值5mSv/a，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。 二．项目周边人员年剂量分析 对PET-MR项目周围人员产生的辐射剂量主要是候诊室。病人注射18F后，在贵宾等候区等候，且每间贵宾等候区只有一人。一般在贵宾候诊室等候45分钟，在扫描间检查40分钟。PET-MR贵宾等候区东邻仓库，北面和西面为病人通道，南面为公众通道，其上方为办公室，下方为加速器机房；PET-MR扫描间东邻设备间，西邻控制室，北侧墙外为公众通道，南侧墙外为病人通道，其上方为模拟定位机房，下方为加速器机房控制室和病人通道（分别见附图3和附图4）。计算PET-MR休息室、扫描间等室外相关点位的剂量率，计算结果见表 11-9。 表 11-9 放射性操作场所室外最大剂量率估算 计算点位; 辐射源强 MBq; 空气吸收剂量率常数 μSv·m2/MBq·h; 距源的距离m; 屏蔽措施; 屏蔽减弱系数; 室外剂量率 （μSv/h）. 贵宾等候区南侧通道（公众）; 370; 0.092; 2.8; 240mm实心红砖＋6mmPb; 0.055; 0.24. 贵宾等候区东侧仓库（公众）; 370; 0.092; 2.5; 240mm实心红砖＋6mmPb; 0.055; 0.30. 贵宾等候区楼上办公室（工作人员）; 370; 0.092; 2.5; 305mm混凝土; 0.02; 0.11. 贵宾等候区楼下加速器机房（工作人员和患者）; 370; 0.092; 5.6; 300mm混凝土; 0.02; 0.02. 扫描间北侧通道（公众）; 370Error: Reference source not found0.75; 0.092; 3.8; 240mm实心红砖＋6mmPb; 0.055; 0.10. 扫描间楼上模拟定位机房（工作人员和患者）; 370Error: Reference source not found0.75; 0.092; 2.5; 305mm混凝土; 0.02; 0.08. 扫描间楼下加速器控制室和病人通道（工作人员和公众）; 370Error: Reference source not found0.75; 0.092; 5.6; 300mm混凝土; 0.02; 0.02. 根据医院提供的材料，按照每天12人次、年工作250日的工作负荷，计算室外公众受到照射的年有效剂量，计算结果见表11-10。 表 11-10 PET-MR项目周围人员的年有效剂量 计算点位; 室外剂量率 （μSv/h）; 日操作时间 （h）; 居留因子; 年工作时间 (d); 年剂量 （mSv）. 贵宾等候区南侧通道（公众）; 0.24; 8; 1/16; 250; 0.03. 贵宾等候区东侧仓库（公众）; 0.30; 8; 1/16; 250; 0.04. 贵宾等候区楼上办公室（公众）; 0.11; 8; 1; 250; 0.22. 贵宾等候区楼下加速器机房（工作人员和患者）; 0.02; 8; 1; 250; 0.04. 扫描间北侧通道（公众）; 0.10; 8; 1/16; 250; 0.01. 扫描间楼上模拟定位机房（工作人员）; 0.08; 8; 1; 250; 0.16. 扫描间楼下加速器控制室和病人通道（工作人员和公众）; 0.02; 8; 1; 250; 0.04. 由计算结果可以看出，PET-MR中心在进行18F的操作过程中，对周围公众造成的最大辐射剂量不大于0.22mSv/a，不大于0.25mSv/a的公众剂量约束值。对周围职业人员造成的最大辐射剂量不大于0.16mSv/a，不大于5mSv/a的职业人员剂量约束值。符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。 医院使用的68Ge校验源，其活度为4.4×107 Bq ，主要的污染因子是废源。不满足使用要求后由厂家回收。 11.2 环境影响分析 本次环评的PET-MR应用项目场址距离最近的敏感点是医院南侧的包公园。根据以上的计算结果，本次评价项目对室外公众影响的最大剂量为0.04mSv/a（居留因子按照1计算，只考虑公众可到达的地方）。考虑各项目运行过程中的叠加影响，保守估计，仅考虑距离的衰减，在小区居民楼处的辐射剂量小于0.01 mSv/a。因此医院的PET-MR应用用项目运行后对最近敏感点的影响很小，低于项目剂量管理限值（公众年有效剂量不超过0.25mSv），符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。

事故影响分析 11.3 PET-MR应用事故影响 11.3.1 事故工况 中国科大附属第一医院新建PET-MR项目可能发生的事故及事故工况下主要放射性污染物和污染途径见表11-11。 表11-11 事故工况下主要放射性污染物和污染途径 设备名称; 事故类型; 主要污染物; 污染途径; 影响程度. PET-MR应用项目; 容器倾翻或破裂事故造成18F扩散; 18F; 工作场所受到污染; 接触含有放射性废液的人员受到较大的剂量照射，并可能产生内照射。发生此类事故时，可封闭事故场所，利用此类放射性核素半衰期短的特点，经自然衰变后，再进行处理，减少对环境的影响。. 18F、 11C、13N、15O放射性药品; 试剂泼洒; 含相关放射性核素; 工作场所受到污染; 工作人员清洗污染场所受到一定量的外照射，大量清洗废水外排。. 废弃物未按规定储存到期即处理; 含相关放射性核素; 扩大污染面; 违反管理要求，可能使其它普通污染受到放射性沾污，对环境造成影响。. 试剂被盗或丢失; β、γ射线; 外照射， 内照射; 接触试剂的人员受到照射，并可能产生内照射，环境受到放射性污染. 11.3.2 事故状态下环境影响分析 对于PET-MR应用项目最常发生、影响较大的辐射事故是放射性药品泼洒，发生放射性药品泼洒事故后，应封闭事故场所，然后使用滤纸或纱布吸附放射性废液，将吸有放射性药品的滤纸或纱布作为放射性固体废物，放置在放射性废物贮存间，经过一段时间衰变后，达到标准要求，作为一般医疗废物处置。操作台、地面、衣物、体表等少量放射性废液使用自来水清洗，清洗后的液体排入核医学科的衰变池。由于此类事故产生的概率很小，且排入废水中的放射性药品很少，不会使从衰变池内排放的废水超标。 放射药品丢失事故发生时，应立即启动医院的应急程序，报告相关部门，防止发生人员收到大剂量照射的事故。

表12 辐射安全管理

辐射安全与环境保护机构的设置 中国科学技术大学附属第一医院建立了较完善的辐射安全管理体系。医院新建的PET-MR应用项目属于非密封源操作场所属于乙级非密封源操作场所，根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（修改本）国务院令第653号规定，在申请领取许可证时应当设立专门的辐射安全与环境保护管理机构,或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。 中国科学技术大学附属第一医院设立了辐射安全与环境保护委员会，负责全院辐射安全理，保障放射工作人员、社会公众的健康与安全。领导小组由核技术应用各部门负责人组成，医院法人代表任主任委员，设三名副主任委员，下设办公室，委员共39名，详细名单见安徽省立医院文件医务发（2017）88号（附件11）。 人员到岗后，如果医院需要成立独立的辐射安全管理体系，应在开展核技术应用项目前，应成立辐射安全领导小组，并明确1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作作为辐射安全负责人。在辐射安全机构中要明确各自的职责，根据实际情况及时更新。各科室主要负责人负责落实各科室的辐射防护措施和辐射安全制度，并定期向负责人汇报相关辐射安全工作。 本次评价的核技术应用项目运行后，将新增3-5名辐射工作人员，将纳入中国科大附属第一医院辐射安全管理系统进行管理。

辐射安全管理规章制度 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环境保护总局令 第31号）第十六条规定，在申请领取许可证时应当具备下列条件： （1）从事辐射工作人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规培训和考核。 （2）使用放射性同位素单位应有满足辐射防护和实体保卫要求的放射源暂存库或设备。 （3）放射性同位素与射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。 （4）配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。使用非密封放射性物质的单位还应当有表面污染监测仪。 （5）有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等。 （6）有完善的辐射事故应急措施。 （7）产生放射性废气、废液、固体废物的，还应具有确保放射性废气、废液、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案。 （8）使用放射性同位素和射线装置开展诊断和治疗的单位，还应当配备质量控制检测设备，制定相应的质量保证大纲和质量控制检测计划，至少有一名医用物理人员负责质量保证与质量控制检测工作。 根据上述要求，现对医院的技术人员能力、医院的管理能力、设备的配置、制度等方面进行评述，医院制定的制度见辐射安全管理制度汇编，医院辐射活动能力评述结果见表12-1。 表12-1 中国科大附属第一医院辐射活动能力评述 要求; 落实情况; 建议. 从事辐射工作人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规培训和考核。; 目前医院应针对实际情况，制定了相应的培训计划，并按要求严格落，确保医院的技术人员的能力能够达到相关要求。中国科大附属第一医院的280名辐射工作人员均参加了辐射安全和防护的初级培训，并获得了合格证书，见附件4。医院具有完善的辐射工作人员放射防护知识培训制度，见附件12。; 目前中国科大附属第一医院共有辐射工作人员280名，均已参加培训，并取得合格证书。根据环保部18号令从事I类放射源、Ⅱ、Ⅲ类射线装置操作和相关的人员均应参加环保部门组织的初级培训班，参加了初级培训的人员4年后需进行复训。医院应在开展本次评价项目之前，检查辐射工作人员的培训证书，确保在有效期内，并做好新进人员的辐射安全与防护培训工作，确保所有操作人员通过培训。医院应制定详细可行的辐射工作人员培训计划，并严格落实。. 放射性同位素使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。; PET-MR项目应设置警示灯、张贴辐射警示标志，满足关于操作场所设置防止误操作的安全措施的要求。; 严格按照设计进行施工和安装，定期检查各项目安全措施。医院应制定制度，对辐射安全有较大影响的辐射防护措施进行定期检查，并做好记录，以备检查。. 有完善的辐射事故应急措施。; 医院编制了适用于全院核技术应用科室的《安徽省立医院辐射事故应急处理办法》，明确了应急领导小组组长及成员、应急领导小组职责、应急程序和保障措施，见附件13。; 医院编制的应急预案，需要进一步修订：明确根据不同级别的辐射事故启动相应的预案，将环保、公安以及卫生部门的联系方式增加到应急预案中，一旦发生辐射事故应在两小时内向当地环保、公安部门报告，有人员受到辐射影响的还应同时向当地卫生部门报告。. 配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。使用非密封放射性物质的单位还应当有表面污染监测仪; 中国科大附属第一医院目前尚未配备针对本次评价项目的辐射监测设备。但是医承诺配备X-γ剂量率仪辐射监测仪器和表面污染仪，用于放射源使用过程中的日常监测；同时还应配备剂量报警仪，防止工作人员误入高剂量辐射场所；配备辐射防护用品，如：铅屏风、铅衣、铅帽、铅围裙、铅围脖、铅眼镜等。; 个人剂量计应按照规定时间检测（正常一个月一次，不能超过三个月），不允许漏测和个人不交还剂量片，建立剂量管理限值和剂量评价制度，对受到超过剂量管理限值的应进行评价，跟踪分析高剂量的原因，优化实践行为，同时，应做好对新增放射性工作人员的个人剂量监测工作，并建立档案。每年委托有资质的单位对医院涉及放射性设备的工作场所、周围辐射环境进行监测，并按规范要求编写年度评估报告，及时上报管理部门。. 有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等。; 医院具有健全的辐射安全和防护管理制度，见附件14；有放射源管理制度，见附件15；有放射防护自主检测与管理制度，见附件16；有放射工作人员职业健康管理制度，见附件17；有个人剂量监测管理制度，见附件18。; 医院应制定的完善PET-MR应用项目操作规程和岗位职责，并严格执行。. 使用放射性同位素和射线装置开展诊断和治疗的单位，还应当配备质量控制检测设备，制定相应的质量保证大纲和质量控制检测计划，至少有一名医用物理人员负责质量保证与质量控制检测工作。; 医院目前人员尚未到岗，部分设备尚未配备，但是医院承诺核技术应用项目运行后配备质量控制检测设备，并制定相应的质量保证大纲和质量控制检测计划，配备一名医用物理人员负责质量保证与质量控制检测工作。; 项目运行后，配备必要的质量检测设备，确定医用物理人员负责质量保证和质量控制检测工作，按照相关的设备指标和国家标准进行检修，新使用的设备和维修后再次投入使用的设备应当作为重点进行检测，以保证剂量控制等指标符合要求。. 综上所述，中国科学技术大学附属第一医院严格落实培医院制定的培训计划后，医院的技术人员的能力能够达到相关要求；组建的辐射安全与环境保护管理机构，按照要求完善后能够做到职责和分工明确，满足管理要求；医院在放射性同位素与射线装置使用场所配置防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施，并承诺配备剂量率仪与辐射类型和辐射水平相适应的剂量报警仪；医院制定了部分辐射安全管理制度，但尚需完善，按要求完善并严格落实以后，能够确保医院使用的放射源、射线装置和非密封源的安全使用。严格按照国家相关法律法规以及技术规范制定管理制度，完善以上提出各项要求后，能够满足国家相关的管理及技术层面要求。中科大附属第一医院应对应急预案等辐射安全管理制度进行修订，并且严格执行，定期开展辐射事故应急演练。

辐射监测 监测仪器与监测计划 医院目前尚未针对PET-MR项目制定监测计划，在开展PET-MR项目之前需制定可行的监测计划。委托有资质的单位定期对该核技术利用项目工作场所及周围环境辐射剂量率进行检测，周期：1～2次/年；委托有资质的单位定期对从事辐射工作的人员进行个人剂量监测，每次监测间隔一般为30天，最长不应超过90天。 中国科学技术大学附属第一医院总部其他核技术利用项目前配备了α、β表面污染仪、x-γ辐射仪等辐射监测仪器和剂量报警仪等辐射检测仪器。PET-MR项目目前尚未购置辐射监测设备，医院需在本项目开展前，配备x-γ剂量率仪和α、β表面污染测量仪，用于辐射环境日常监测，医院还应配置剂量报警仪，防止工作人员误入高剂量辐射场所，并定期校准。医院还应委托有资质的单位为医院辐射工作人员配备个人剂量计，用于检测职业人员剂量。 监测计划 医院制定的监测计划应按照下面要求执行，各部门常规监测布点及监测项目参见表12-2。 表12-2 监测场所及监测项目 监测场所; 监测项目; 评价指标; 监测频次. 工作人员; 累积剂量; 辐射工作人员年有效剂量控制在6mSv以内; 每次监测间隔一般为30天，最长不应超过90天. PET-MR机房墙壁、防护门外等场所; X-γ剂量率; 与日常监测数据或年度监测数据相当; 每月1次,发现异常时适当增加监测频次. 核技术利用项目非密封源操作场所; α、β表面污染.

辐射事故应急 由于医院的人员尚未到岗，医院依据其他核技术应用项目的应急预案，编制了适用于全院核技术应用科室的《安徽省立医院辐射事故应急处理办法》，明确了应急领导小组组长及成员、应急领导小组职责、应急程序和保障措施。 医院应在开展本次评价项目之前，制定可行、符合要求的应急预案。根据实际情况对辐射事故进行分类、分级，并根据不同类型、级别的事故启动相应的预案。应急措施要具有操作性，并要求对人员进行相应的培训和组织人员定期演练。 中国科学技术大学附属第一医院编制的应急预案，需要进一步修订：明确根据不同级别的辐射事故启动相应的预案，并要求明确事故报告制度，但是还需将环保、公安以及卫生部门的联系方式增加到应急预案中，一旦发生辐射事故应在两小时内向当地环保、公安部门报告，有人员受到辐射影响的还应同时向当地卫生部门报告。 “三同时”措施 表12-3 项目“三同时”措施一览表 项目; “三同时”措施; 验收要求. 防 护 措 施; PET-MR 诊断 中心; 清污：放射性核素操作过程中如果出现药品泼洒在地板和操作台和其他物体表面，立即进行标记，并用吸水纸吸取、面纱擦拭、清洗等处理方式处理。; 表面污染满足GBl8871—2002附录B2要求. 废水：本项目在在注射后休息室以及药物分装室内均设置专用管道，含放射性核素的废水由专用管道收集后依次流经31.8m3的衰变池。; 监测结果满足GBZ133-2009规定（总α≤10Bq/L，总β≤10Bq/L），排入医院污水处理系统. 放射性废物：该项目在药物分装室内设置放射性废物桶，收集当日放射性废物，储存超过10个半衰期（18.3h）后作为普通医疗垃圾处理。; 不产生二次污染. 屏蔽措施：PET-MR扫描间地面为300mm混凝土、房顶为305mm混凝土，四周墙壁为240mm实心红砖+6mmPb；观察窗为10mmPb防护当量的铅玻璃；贵宾等候区地面为300mm混凝土、房顶为305mm混凝土，四周墙壁为240mm实心红砖+6mmPb；注射室地面为300mm混凝土、房顶为305mm混凝土，墙壁（北面、南面、西面）为240mm实心红砖+6mmPb，墙壁（东面）为240mm实心红砖；防护窗防护当量为40 mmPb；运送18F铅盒防护当量为50 mmPb。; 屏蔽措施满足辐射屏蔽要求. 安全措施; 岗位职责和操作规程等工作制度张贴上墙; 按要求设置. 设置门禁连锁装置，张贴电离辐射警告标志，安装工作指示灯. 药物分装通风柜风俗速不小于1m/s; 满足GBZ120-2006要求. 人员配备; 辐射工作人员参加辐射安全与防护培训，考核合格后上岗; 辐射工作人员取得合格证. 辐射工作人员均配戴个人剂量计，开展个人剂量监测; 按要求佩戴，每三个月送检. 监测仪器和防护用品; 配置1台环境X-γ剂量率仪，1台表面污染仪，2台活度仪，剂量报警仪; 按要求送检，确保正常运行. 配置铅衣、铅围脖、铅眼镜、铅屏风等防护用品; 按要求配置. 辐射安全管理制度; 制定操作规程，岗位职责，辐射防护和安全保卫制度，设备检修维护制度，人员培训计划，监测方案，辐射事故应急措施; 按环评要点制定，内容全 面，具有可操作性，不断 完善，执行并进行纪录. 辐射安全管理机构; 辐射防护管理; 建立以法定代表人为第一责任人的安全管理机构，配备经过相关部门培训合格的辐射防护技术人员. X-γ剂量率; 控制室操作位，机房四周墙外30cm处，机房楼上楼下等; 瞬时剂量率不超过 2.5μSv/h；辐射工作人员年有效剂量不超过5mSv，公众年有效剂量不超过 0.25 mSv. β表面污染; PET-MR扫描间、注射室等工作场所的地面、墙面在装修时要求光滑、平整、易于清洗，药物分装应在通风柜内，配备清洗及去污设备，设置卫生通过间并有淋洗设备，有病人专用的卫生间。; 表面污染满足GBl8871—2002附录B2要求. 以上措施必须在竣工验收前落实到位。

表13 结论与建议

结论 13.1辐射安全与防护 中国科学技术大学附属第一医院拟建设1台PET-MR在医技楼一层开展18F、11C、13N和15O等放射性核素操作，用于疾病的诊断和治疗，PET-MR应用项目涉及放射性核素操作的房间均采用实体防护，为操作放射性药品的工作人员配置了辐射防护用品；医院采用这些防护措施后，医院的核技术应用项目能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中对公众年剂量管理限值0.3 mSv和职业人员剂量管理限制6mSv/a的要求。 13.2 环境影响分析 经过计算，中国科学技术大学附属第一医院开展PET-MR应用项目后，合理安排工作人员，对职业人员造成的年有效剂量小于6mSv，对公众造成的年有效剂量小于0.3mSv，运行过程中排放的放射性废物能够得到妥善处理，事故状态下对环境的影响很小。因此，该项目对辐射环境的影响符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的要求。 13.3项目可行性分析结论 （1）利益分析 核技术在医学上的应用在我国是一门成熟的技术，它在医学诊断、治疗方面有其他技术无法替代的特点，对保障健康、拯救生命起了十分重要的作用。满足更多的就诊人员、保障病人健康、提高医疗服务水平以及医院的发展需要，中国科学技术大学附属第一医院拟开展PET-MR应用项目，用于疾病诊断。PET-MR应用项目具有明显的社会效益，同时也提高了医院档次和服务水平，满足了更多的就诊人员，因而医院在保障病人健康的同时也为医院创造了更大的经济效益。因而，该院PET-MR应用项目建设和运行符合《电离辐射防护和和辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践正当性”的要求。 （2）代价分析 本项目实施前辐射本底监测结果表明项目拟建址辐射水平与安徽省天然辐射环境本底水平相当，未见明显异常；通过本环评报告的预测分析可知，本项目实施后对周围公众成员和工作人员的辐射影响能够满足《电离辐射防护和和辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”要求。本项目用于环境保护方面的投资为320万元，占项目总投资的6.4%。 （3）代价-利益分析结论 本项目建成投入使用后，将产生少量的放射性废水、固废，同时项目运行过程中会对辐射工作人员和公众产生β、γ射线的照射。在严格保证前述环保投资的前提下，严格采取各种废气、废水、固体废物污染防治措施，确保各种污染物均能达标排放。建设单位应加强日常的环境监测工作，确保本项目各项环保设施安全有效运行，使项目运行对环境产生的不良影响降到最低程度。总体来说，本项目环境影响导致的环境损失远小于项目带来的经济效益和社会效益，项目的建设将带来可观的经济效益，广泛的社会效益，在环境保护方面是可以接受的。 根据《产业结构调整指导目录（2013年修正版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号），本项目属于国家鼓励类的全科医疗服务、医疗卫生服务设施建设，符合国家产业政策。 综上所述，中国科学技术大学附属第一医院拟开展PET-MR应用项目在落实本报告表中的各项污染防治措施和管理措施后，该医院将具备其所从事的辐射活动的技术能力和辐射安全防护能力，项目的开展对周围环境产生的影响能符合环境保护的要求，故从环境影响角度论证，本项目的建设和使用是可行的。

建议和承诺 （1）中国科学技术大学附属第一医院结合医院的实际核技术应用情况，持续完善现有的各项辐射安全管理制度，加强辐射事故应急预案和应急人员的持续培训和应急演习。 （2）中国科学技术大学附属第一医院承诺放射性同位素使用场所配置防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施，并承诺配备剂量率仪与辐射类型和辐射水平相适应的剂量报警仪。 （3）新上项目后，医院应及时更新辐射安全许可证台账明细。 （4）该项目竣工后，医院应自主开展项目竣工环境保护验收，并向社会公开。验收合格后，方可投入使用，验收资料存档备查。

表14 审批

下一级环保部门预审意见： 公章 经办人 年 月 日

审批意见： 公章 经办人 年 月 日