**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）肠内营养泵采购项目（医工）

**项目编号：**GN2024-32-5003

**数量:** 20台

**技术参数：**

肠内营养泵技术参数

一、肠内营养输注泵

1.★整机使用期限≥10年（建议放入商务条款中）

2.★泵需通过NMPA三类注册证（建议放入商务条款中）

3.★支持输血功能，支持肠内营养液输液功能

4.输液精度≤±5%

5.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

6.快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；

7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

8.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式

9.★支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

10.可选时辰给药模式，适用于肿瘤科输注化疗药物

11.★≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持药物库，可储存≥5000种药物信息。

12.★支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥4种以上颜色

13.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

14.压力报警阈值≥15档可调，最低可设置50mmHg

15.具备阻塞前预警提示功能

16.★具备阻塞后自动重启输液功能

17.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

18.信息储存：可存储≥5000条的历史记录

19.电池工作时间≥5小时@25ml/h

20.防异物及进液等级IP44

21.★满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。