**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）医用控温仪（亚低温治疗仪）采购（医工）

**项目编号：**GN2024-32-6885

**数量:** 2台

**技术参数：**

1．★通过国家级医疗检测机构EMC检测

2．★单核大功率紫铜控温系统

3．连续循环输出：毯帽无暂停水循环，温度波动小，效率高

4．具有半导体控温系统

5．≥7英寸彩色触摸屏，中文及图标直观显示信息

6．开机自检、计时、量化功率

7．探头异常、水箱缺水、水温超限报警断电保护，声显报警

8．功能模式：手动模式、自动模式

9．蜂窝状TPU水毯降温帽，一次性注塑成型，防止褥疮；美国进口快速插拔防漏接头。

10．温度控制范围:4℃--34.9℃，步进0.1℃，温度任意可调

11．★水温控制精度±0.5℃

12．★空载速率：制冷≥3℃/min

13．体温监测范围：10℃—45℃，精度：±0.5℃

14．噪音≤52dB

15.耗材及易损件须单独报价